百泉聚兴（北京）科技有限公司

SmartLabOS 智慧实验室自动化系统

成都市食品检验研究院

兽药残留专项自动化前处理检测系统

详细设计方案

（售前技术提案 · Pre-sales Technical Proposal）

| 项目名称 | 测试项目 · 兽药残留专项自动化检测方案 |
| --- | --- |
| 客户单位 | 成都市食品检验研究院（市市监局正处级公益二类事业单位 · 国家食品复检机构） |
| 文档类型 | 详细设计方案（详细设计 / 技术评审阶段） |
| 覆盖标准 | GB 31658.20/.22/.23/.28、GB/T 20762、GB/T 21981（共 6 项） |
| 目标兽残 | 硝基呋喃、氯霉素（酰胺醇）、磺胺类、沙星（喹诺酮）类等痕量兽残 |
| 版本号 / 状态 | V1.0 / 售前提案（待客户技术确认） |
| 编制单位 | 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 智能方案助手 |
| 编制日期 | 2026 年 07 月 06 日 |
| 联系人 / 商务 | 请联系销售团队获取报价（报价及商务事宜） |

# 配套内部文档索引

本详细设计方案基于以下已生成的售前技术文档整合编制，全部技术参数可溯源至下列来源文件与 SmartLabOS 知识库。

| # | 文件 / 来源 | 内容 | 对应标准 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | projects/测试项目/1.html | 方案一 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB 31658.20—2022 酰胺醇类（4 种，LLE 无 SPE） |
| 2 | projects/测试项目/2.html | 方案二 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB 31658.22—2022 β-受体激动剂（18 种，MCX SPE） |
| 3 | projects/测试项目/3.html | 方案三 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB 31658.23—2022 硝基咪唑类（4 种，MCX SPE） |
| 4 | projects/测试项目/4.html | 方案四 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB 31658.28—2025 乙酰孕激素类（6 种，除脂 SPE） |
| 5 | projects/测试项目/5.html | 方案五 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB/T 20762—2006 大环内酯类（9 种，HLB SPE） |
| 6 | projects/测试项目/6.html | 方案六 · 自动化前处理解决方案（HTML） | GB/T 21981—2008 激素多残留（50 种，双柱 SPE） |
| 7 | projects/测试项目/_spec-pack.md | 6 份方案共享规格包（14 模块参数 / 3 平台 / 客户信息 / 耗时规则 / 偏差规则 / 模组链） | 统一数据源，确保参数一致不编造 |
| 8 | projects/测试项目/模块选定-推荐.json | 客户已确认 14 模块选型清单 | 模块选定 → 模块确认 结果 |
| 9 | projects/测试项目/Summary-输出总结.md | 前一阶段输出总结（节拍 / 选型 / 偏差汇总） | 效率数据溯源 |
| 10 | references/01-modules、02-platforms、04-solutions | 模块卡 / 平台规格 / 解决方案范式知识库 | 全部硬件技术参数唯一来源 |
| 11 | references/_templates/02-…详细设计方案版.md | 本文档内容范围标准（提纲与勾选项） | 编制依据 |

# 目录

（在 Microsoft Word 中打开后，按 Ctrl+A 全选再按 F9，或右键『更新域』即可生成带页码的目录。）

# 1  项目概述

## 1.1  客户与业务背景

成都市食品检验研究院隶属成都市市场监督管理局，为正处级公益二类事业单位，承担食品、食用农产品等的监督检验、风险监测与技术研究，是国家食品复检机构，牵头食用农产品抽检监测，并开展多兽药残留检测技术攻关。

该院开展食品中硝基呋喃、氯霉素（酰胺醇）、磺胺类、沙星（喹诺酮）类等重点兽残检测，四类兽残均属痕量残留、基质干扰极强，前处理是核心控险环节，对回收率、精密度与结果有效性具有决定性影响。本项目以多品类兽残高通量大筛查为基础，深度整合自动化前处理与上机检测全流程，覆盖样品自动均质、萃取、净化、浓缩、定容、进样等关键环节，全程替代人工繁琐操作，规避人工均质不均、萃取乳化、SPE 柱操作偏差、氮吹损失等痛点，兼顾高通量筛查与靶向定量需求。

## 1.2  检测对象与目标物

本方案覆盖 6 项现行兽残检测标准，目标物与基质清单如下（逐项列出，参数引自各标准原文与 _spec-pack.md 第 6 节）：

| 方案 | 检测标准 | 检测项目 / 目标物 | 目标物数 | 适用基质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GB 31658.20—2022 | 酰胺醇类：氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺 | 4 种 | 猪/鸡/牛/羊 肌肉·肝·肾·脂肪、鸡蛋、牛奶、羊奶 |
| 二 | GB 31658.22—2022 | β-受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺等） | 18 种 | 猪/牛/羊 肌肉·肝·肾 |
| 三 | GB 31658.23—2022 | 硝基咪唑类：甲硝唑、羟基甲硝唑、地美硝唑、羟基地美硝唑 | 4 种 | 猪/牛/羊/鸡 肌肉·肝·肾 |
| 四 | GB 31658.28—2025 | 乙酰孕激素类：FGA、MA、MGA、CMA、HPA、MPA | 6 种 | 畜禽 肌肉·脂肪·肝·肾，牛奶/羊奶/乳粉/鸡蛋/尿 |
| 五 | GB/T 20762—2006 | 大环内酯类（林可霉素等） | 9 种 | 牛/猪/羊/鸡 肉 |
| 六 | GB/T 21981—2008 | 激素多残留（雄/孕/皮质醇/雌激素） | 50 种 | 猪肉/猪肝/鸡蛋/牛奶/牛肉/鸡肉/虾 |

目标物理化特性：四类兽残均为痕量残留（检出限低至 µg/kg 级），基质干扰极强（高脂、高蛋白，易乳化分层）；部分目标物热敏感、易挥发 / 降解（氮吹浓缩需控温控速）；对均质均一性、净化除杂、控温浓缩、定容精度要求极高。

## 1.3  现状痛点深度分析

人工前处理各环节难点逐项剖析（对应客户提出的 6 项挑战，引自指令第 3.2 节）：

挑战-1 全程手工容错率极低 —— 对人员熟练度要求高，操作步骤繁琐，个体差异大，难以保证批间一致性。

挑战-2 均质易不均 / 基质分层 —— 高脂高蛋白基质易分层，痕量兽残取样偏差大，重复性差，直接影响取样代表性。

挑战-3 萃取乳化 —— 萃取极易乳化，分层困难，目标物在乳化层中损失，回收率下降。

挑战-4 SPE 操作失控 —— SPE 柱活化、平衡、流速人工难把控，易柱干、堵塞、填料吸附，回收率波动大。

挑战-5 氮吹 / 浓缩 / 定容 —— 控温控速难，热敏感物易分解、目标物易挥发，蒸干终点难判断，定容精度不足。

挑战-6 基质杂质与离子抑制 —— 基质杂质难除引发严重离子抑制，人工操作个体差异大，步骤繁琐，直接影响检测回收率、精准度与结果有效性。

痛点影响机理：人工操作的不可控变量（手法、流速、温度、时间）直接转化为回收率波动与基质效应，最终影响痕量定量结果的准确性与有效性。本方案以参数固化、流程闭环、模块化自动执行，从根因消除人为差异（详见第 4 章各功能平台如何逐一对策各挑战）。

## 1.4  项目场地概述

说明（场地信息待客户补充） 客户需求资料（指令第 3 节）中暂未提供改造前用途、楼层 / 房间、场地长×宽 / 面积 / 层高及隔断打通范围等场地信息。依据数据可溯源、不编造原则，本节不作场地尺寸假设，列出待补充清单，并先行给出由设备规格反推的硬性场地前提条件，供现场勘测与隔断设计依据。

| 场地要素 | 状态 / 设计前提 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 改造前用途 / 楼层 / 房间 | 待客户提供 | 阶段一现场勘测确认 |
| 场地长×宽 / 面积 / 层高 | 待客户提供；设备高 2055 mm，要求净层高 ≥ 3.0 m | PLT-800/1200/1400 高 2055 mm（02-platforms） |
| 地面承重 | 要求 ≥ 500 kg/㎡ | PLT-800 安装要求；离心 MOD-LX-001 自重 201 kg、浓缩 50 kg |
| 环境温湿度 | 15–30 ℃；pH 电极工况 10–35 ℃、湿度 30%–70% RH | PLT-800 ambient 15–30 ℃；MOD-PH-001 卡片 |
| 隔断打通 / 改造范围 | 待现场勘测后于阶段一细化（含排风 / 气路 / 强弱电走向） | 第 3.3 节配套改造 |

# 2  自动化需求与标准适配

## 2.1  设计依据国标清单（现行有效）

| 标准号 | 标准全称 | 检测方法 / 内标法 |
| --- | --- | --- |
| GB 31658.20—2022 | 《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | LC-MS/MS · 同位素内标法 |
| GB 31658.22—2022 | 《食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | LC-MS/MS · 同位素内标法 |
| GB 31658.23—2022 | 《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | LC-MS/MS · 基质匹配内标法 |
| GB 31658.28—2025 | 《食品安全国家标准 动物性食品中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | LC-MS/MS · 基质匹配外标法 |
| GB/T 20762—2006 | 《畜禽肉中大环内酯类、林可胺类和大环内酯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | LC-MS/MS · 内标法（罗红霉素） |
| GB/T 21981—2008 | 《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 | LC-MS/MS · 内标法 |
| GB/T 6682—2008 | 《分析实验室用水规格和试验方法》 | 纯水 / 上水水质依据 |

## 2.2  检测标准与设备适配表

每项标准的前处理路线与对应 SmartLabOS 模块链、上机仪器如下（前处理系统均在客户已确认 14 模块内选型）：

| 检测方法号 | 前处理路线要点 | SmartLabOS 前处理系统（关键模块） | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 31658.20—2022 | 氨化乙酸乙酯提取→正己烷脱脂→反萃取（LLE，无 SPE） | 均质→加内标→加液涡旋→振荡→8000rpm 离心→浓缩→过滤 | LC-MS/MS |
| GB 31658.22—2022 | 酶解→高氯酸沉淀→调 pH→LLE→MCX SPE | 含 pH 调测 MOD-PH-001、金属浴 MOD-PY-002、SPE MOD-SPE-004（MCX 柱） | LC-MS/MS |
| GB 31658.23—2022 | 乙酸乙酯提取→正己烷除脂→MCX SPE | 均质→加内标→提取→离心→除脂→SPE→浓缩→过滤 | LC-MS/MS |
| GB 31658.28—2025 | 酶解→乙腈提取→QuEChERS 加盐→除脂 SPE | 含加盐 MOD-YJ-004、金属浴恒温、除脂 SPE | LC-MS/MS |
| GB/T 20762—2006 | 乙腈提取→正己烷除脂→Oasis HLB SPE | HLB 6cc 柱与 MOD-SPE-004 完全吻合；全程 4200rpm ✓ | LC-MS/MS |
| GB/T 21981—2008 | 酶解→甲醇超声提取→ENVI-Carb 双柱 SPE | 均质→加内标→酶解→[超声缺口]→离心→双柱 SPE→浓缩 | LC-MS/MS |

## 2.3  自动化需求统计（通量 / 周期目标）

客户核心诉求为「多品类兽残高通量大筛查 + 靶向定量」。6 项标准单样全流程串行节拍（自动上下料 60 s/模块，数据与各 HTML 提案第 8 节测算一致，详见第 6 章）：

| 方案 | 对应标准 | 工站数 | 选用模块 | 串行总节拍 | 瓶颈 / 亮点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GB 31658.20—2022 | 9（8 处理+1 缓存） | 10 | 4935 s ≈ 82.3 min/样 | 全程 8000rpm 达上限，无转速偏差 |
| 二 | GB 31658.22—2022 | 12（11+1） | 12 | 7629 s ≈ 127.2 min/样 | 用到最多模块；瓶颈 MOD-PH-001 1663 s |
| 三 | GB 31658.23—2022 | 9（8+1） | 10 | 4446 s ≈ 74.1 min/样 | 10000rpm 超限（建议等效/外设） |
| 四 | GB 31658.28—2025 | 9（8+1） | 10 | 4231 s ≈ 70.5 min/样 | QuEChERS 加盐；−18℃ 冷冻需外设 |
| 五 | GB/T 20762—2006 | 10（9+1） | 11 | 4995 s ≈ 83.3 min/样 | 契合度最高，无硬缺口 |
| 六 | GB/T 21981—2008 | 8（含超声缺口预留+1 缓存） | 11 | 4035 s ≈ 67.3 min/样 | 甲醇超声提取硬缺口；50 种需两套色谱条件 |

耗时口径：每平台处理耗时 = Σ 该平台所载模块（功能码单循环 cycle_time_sec + 自动上下料 60 s/模块）；解决方案总耗时 = Σ 各平台耗时（串行单样口径）。稳态流水生产各工站可重叠，实际通量由瓶颈站决定，远高于串行单样节拍（详见第 6 章）。

## 2.4  差异化检项的系统适配与调度

同一套离心管自动化岛（PLT 系列平台 + 已确认 14 模块）通过软件重构工序，分别加载 6 套流程模板，实现 6 项标准在同一硬件资产上切换运行，模块分时复用。

差异化选型：方案一为纯液液萃取（无 SPE）；方案二额外启用 pH 调测 MOD-PH-001；方案四 / 六启用加盐 MOD-YJ-004 做 QuEChERS；方案五 HLB 柱型与 SPE 模块完全吻合。SPE 柱化学（HLB/MCX/除脂/ENVI-Carb）为消耗品，按标准配置，模块通用。

由 SmartLabOS 智慧实验室软件统一调度，按检项分配工站时序与并行资源；存储缓存工站（MOD-CC-001）为并行冷链缓冲，不占用主处理节拍。

# 3  总体设计

## 3.1  设计依据与原则

模块化：以标准模块位（180×450×600 mm，含 MODBUS TCP 统一设备总线）为单元，按工序自由组合，便于扩展与重构；

智能物流联动：XYZ 机械臂 + 平台托盘缓存实现工站间样品自动流转，全自动上下料（60 s/模块）；

数字化管理：智慧实验室软件统一调度、全流程数据采集与样品全生命周期追溯；

可扩展：平台预留模块位与托盘位，瓶颈工站（如 pH 调测、超声）可并行扩容或升级 PLT-1200/1400。

业务闭环范围：采样 → 制样 → 分样 → 前处理（均质/提取/净化/浓缩/定容/过滤）→ 检测（LC-MS/MS）→ 出具报告。本方案自动化覆盖范围自『均质制样』起至『待测液冷藏 / 过滤进样』止。称样（组织 2 g / 5 g，感量 0.01 g 天平）在客户已确认 14 模块中无称量模块，按行业惯例由人工称样后上样，已诚实标注（见第 4.3 与第 9 章）。

## 3.2  整体布局设计

平台 / 区域划分清单（按前处理工序线性排布，多数工站主选 PLT-800）：

| 区域 / 平台 | 职能 | 代表模块 | 平台选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能存储 / 冷链缓存区 | 0–10 ℃ 样品与待测液冷藏、自动进出料缓冲（并行） | MOD-CC-001 | PLT-800（仅兼容） |
| 制样均质区 | 高脂高蛋白基质均质制样、刀头自清洗 | MOD-JZ-002 | PLT-800 |
| 加标 / 提取区 | 精密加内标、加提取液涡旋混匀 | MOD-JY-004 / WX-006 / WX-003 | PLT-800 |
| 水解 / 恒温 / 调 pH 区 | 酶解恒温孵育、加盐盐析、pH 调测、垂直震荡 | MOD-PY-002 / YJ-004 / PH-001 / ZD-001 | PLT-800（加盐仅 800） |
| 离心分离区 | 2–7 ℃ 预冷高速离心固液 / 液液分离 | MOD-LX-001 | PLT-1200（占 3 位） |
| 移液转移区 | 上清液精密吸取转移 | MOD-YY-001 | PLT-800 |
| SPE 净化区 | SPE 富集-淋洗-洗脱（HLB/MCX/除脂/ENVI-Carb 柱） | MOD-SPE-004 | PLT-800 |
| 浓缩定容区 | 真空离心 + 热风浓缩至近干、复溶定容 | MOD-NS-001 / YY-001 / WX-003 | PLT-800 |
| 过滤进样区 | 0.22 µm 针式过滤后进样暂存 | MOD-GL-002 | PLT-800 |
| 中央控制 / 物流平台 | 机械臂搬运、软件统一调度、数字化大屏 | XYZ 机械臂 + 智慧实验室软件 | 系统层 |

智能化实验室规划布局图 因客户场地尺寸与隔断信息待补充，本版以工作站串联拓扑（第 4 章各功能平台 + 第 6 章产线串联）替代按实际墙体绘制的 CAD 规划图；正式布局 CAD 图于阶段一现场勘测后出具（见第 8 章交付物）。

布局合理性：按前处理工序顺序线性排布，机械臂取放半径内完成工站间流转，操作便捷、流程合理；单平台占地 0.68 ㎡（PLT-800），空间利用率高。

标准化预装与现场拼接：各平台 / 工站在工厂完成标准化预装与联调（FAT），现场仅做拼接与对接（SAT），大幅缩短现场建设周期（详见第 7 章实施阶段）。

## 3.3  配套基础设施改造设计

说明 下列改造要求由各模块卡 electrical_environment 与平台规格反推得出（数据可溯源），具体改造图（排风 / 气路 / 强弱电 / 给排水走向图）须在阶段一现场勘测后结合客户场地出具。

| 系统 | 改造设计要求 | 来源依据 |
| --- | --- | --- |
| 管道排风系统 | 离心（MOD-LX-001 requires_ventilation=true）、浓缩（45–50 ℃ 热风挥发有机溶剂）、SPE / 过滤 / 涡旋工站上方设万向抽气罩 / 防爆排风；提取涉乙腈 / 乙酸乙酯 / 叔丁基甲醚，净化涉甲醇 / 高氯酸 / 浓氨水，达标后高空排放。 | LX-001 requires_ventilation=true；NS-001 heat_generating |
| 气路分布系统 | 洁净干燥压缩空气 0.4–0.7 MPa（拆盖加液、SPE、过滤、涡旋气动压紧、机械臂）；真空：浓缩 MOD-NS-001 −95 kPa、离心 MOD-LX-001 −80 kPa（配真空泵 + 空压机）。 | 各模块 requires_compressed_air；NS-001 −95 kPa、LX-001 −80 kPa |
| 强弱电与网络 | 主电 220 V 单相（存储 CC-001、金属浴 PY-002、离心整机）+ 控制电 24 V；浓缩 NS-001 / 加盐 YJ-004 需 48 V；独立配电箱 + 漏电 / 接地保护；网络支持 MODBUS TCP 设备总线 + 软件 B/S 接入。地面承重 ≥ 500 kg/㎡、推荐配 3 kVA 在线式 UPS。 | 各模块 voltage_v；PLT-800 承重/UPS 备注 |
| 给排水 / 纯水管路 | 一级纯水（GB/T 6682）供 SPE 活化 / 淋洗、均质 / pH 电极清洗、定容复溶；平台排废口接独立排废管路，有机废液与酸 / 氨性废液分类收集至危废罐，不得直排市政。 | JZ-002/PH-001/SPE-004/NS-001/GL-002 requires_water & requires_drain |

# 4  功能平台逐一详细设计

三要素说明 对每一个已配置功能平台，逐一展开【平台组成 + 平台功能说明 + 关键技术指标表】三要素。指标均为「具体数值 + 单位 + 精度 + 通讯协议」，全部引自 references/01-modules 模块卡，禁用定性描述。通讯协议：SmartLabOS 全系模块经平台标准模块位接入 MODBUS TCP 统一设备总线（MOD-SPE-004 卡片明确『仅支持 MODBUS TCP』，全平台一致）。

## 4.1  智能存储 / 冷链缓存平台

① 平台组成

模块：MOD-CC-001 800 样品存储模块（存储，占 3 模块位，仅兼容 PLT-800）

载具：2 mL 西林瓶 90 工位；配 XYZ 机械臂自动取放

② 平台功能说明

实现样品 / 待测液 0–10 ℃ 冷藏存储，XYZ 机械臂自动取放，气动冷藏门定位销伸出取放料；

FIFO 冷链不断裂中间站，痕量热敏样品全程不离开冷链、不被人工触碰；

作为产线并行缓冲（节拍 91 s：cycle 31 s + 上下料 60 s），不计入主处理瓶颈。

对策挑战 对策挑战-2/5：痕量热敏样品冷链缓存，规避常温放置降解与人工触碰污染。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-CC-001 800 样品存储模块 | 控温 0–10 ℃（可设 0 ℃ 或 10 ℃）；90 工位 2 mL 西林瓶；气压 1–4 bar；XYZ 机械臂自动取放 | D210 / 31 s | 3 | MODBUS TCP 220 V |

## 4.2  制样均质平台

① 平台组成

模块：MOD-JZ-002 50 mL 离心管均质模块（均质，占 1 模块位）

载具：50 mL 离心管（无盖）；配均质刀头 + 清洗槽自清洗

② 平台功能说明

均质刀头下降伸入离心管，高剪切 + 空化 + 撞击组合把高脂 / 高蛋白基质超细粉碎均匀分散；

均质后刀头移至清洗槽自动冲洗，杜绝批间交叉污染；

解决高脂高蛋白基质均质不均、痕量兽残取样偏差大、重复性差的痛点。

对策挑战 对策挑战-2：以固定转速 / 时长的机器均质替代人工，从根因消除取样代表性偏差。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 50 mL 离心管均质模块 | 处理体积 1–40 mL；均质转速 1000–30000 rpm；刀头自清洗（清洗槽排水泵 + 电磁阀）；仅适配 50 mL 尖底管 | 115 / 60 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.3  加标 / 提取平台

① 平台组成

模块：MOD-JY-004 萃取瓶加内标模块（加内标，1 位）；MOD-WX-006 50 mL 离心管正压加液涡旋模块（涡旋 / 加液，1 位）；MOD-WX-003 15 mL 离心管拆盖正压加液涡旋模块（1 位，用于 15 mL 锥形管洗脱接收 / 复溶）

载具：萃取瓶 250/500/1250 mL、西林瓶 2/10 mL、50 mL 与 15 mL 离心管

② 平台功能说明

精密定量加同位素内标（6 项标准中 5 项为内标法），加标针三次清洗（有机 + 纯水）防交叉污染；

正压加液涡旋模块完成『拆盖 → 加提取液（乙酸乙酯 / 乙腈 / 氨化乙酸乙酯 / 缓冲液）→ 涡旋 → 装盖』全自动闭管操作；

气动压紧闭管涡旋，规避人工开盖挥发损失与污染。

对策挑战 对策挑战-1/3：闭管加液涡旋替代人工开盖操作，降低容错依赖与乳化 / 挥发损失。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-JY-004 萃取瓶加内标模块 | 加液体积 0.01–0.1 mL；绝对精度 ±2%；加标针三次自清洗；适配 250/500/1250 mL 萃取瓶、2/10 mL 西林瓶 | 250 / 135 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |
| MOD-WX-006 50 mL 正压加液涡旋模块 | 加液体积 1–50 mL；涡旋 1–3000 rpm；绝对精度 ±1%、重复精度 ±0.5%；气动拆装盖闭管 | 171 / 300 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |
| MOD-WX-003 15 mL 拆盖加液涡旋模块 | 加液体积 1–15 mL；涡旋 1–3000 rpm；拆盖-加液-涡旋；适配 15 mL 离心管 / 锥形管 | 171 / 300 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.4  水解 / 恒温 / 调 pH 平台

① 平台组成

模块：MOD-PY-002 50 mL 离心管金属浴模块（控温平摇，托盘 16 工位）；MOD-YJ-004 50 mL 离心管加盐涡旋模块（加盐，1 位，仅 PLT-800）；MOD-PH-001 50 mL 离心管 pH 调测模块 V2.0（1 位）；MOD-ZD-001 50 mL 垂直震荡模块（1 位）

载具：50 mL 离心管；加盐配盐管；pH 配 CP1/CP2 校准液

② 平台功能说明

金属浴 PID 干式恒温 + 定时平摇，为酶解（37 ℃/16 h、55 ℃/2 h、37 ℃/12 h）提供恒温孵育；

加盐涡旋定量投放萃取盐包（Na₂SO₄ + NaCl）做 QuEChERS 盐析 / 奶样除水；

pH 调测三轴电极自动『测 → 加酸 / 碱 → 混匀 → 复测』（高氯酸调 pH 1.0、NaOH 调 pH 10）；

垂直震荡完成液液萃取所需剧烈 / 中速振荡，规避乳化。

对策挑战 对策挑战-4/5/6：恒温 / 加盐 / pH / 振荡参数固化，替代人工把控失控环节。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-PY-002 50 mL 金属浴模块 | 控温 25–70 ℃（PID 闭环）；平摇 150–600 rpm；16 通道；干式接触传热 | 240 / 220 s | 1 | MODBUS TCP 220 V |
| MOD-YJ-004 50 mL 加盐涡旋模块 | 定量加固体粉末（盐）+ 涡旋 1–3000 rpm；自动拆 / 合盖；气压 1–4 bar | 223 / 300 s | 1 | MODBUS TCP 48 V |
| MOD-PH-001 50 mL pH 调测模块 V2.0 | 处理体积 0–50 mL；pH 自动测 - 加酸 / 碱 - 混匀 - 复测；CP1/CP2 双点校准；混匀 1–3000 rpm | 71 / 1603 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |
| MOD-ZD-001 50 mL 垂直震荡模块 | 处理体积 1–50 mL；垂直震荡 1–500 rpm；电推杆抱夹闭管 | 140 / 220 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.5  离心分离平台

① 平台组成

模块：MOD-LX-001 50 mL×4 孔位高速离心机模块（带 XYZ）（离心，占 3 模块位）

载具：50 mL 离心管 4 孔位；配真空泵 + 压缩机；因占 3 位常单独升级 PLT-1200

② 平台功能说明

高速旋转离心力实现固液 / 液液快速分离、沉降分层，2–7 ℃ 预冷防目标物降解；

自带 XYZ 取盖 - 定位 - 上料 - 盖盖 - 离心闭环，真空 −80 kPa 除水；

替代人工离心的配平与转速 / 温度不一致问题。

对策挑战 对策挑战-2/3：机器离心配平 + 控温，规避人工分层不彻底与目标物损失。注：8000 rpm 上限，超限标准见第 9 章偏差标注。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-LX-001 50 mL×4 孔位高速离心机（带 XYZ） | 转速 1–8000 rpm；控温 2–7 ℃（预冷）；真空 −80 kPa；4 孔位；上料需配平；整机功率 3.5 kVA | 188 / 300 s （卡片 0–300 取上限） | 3 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.6  移液转移平台

① 平台组成

模块：MOD-YY-001 自动化精密移液模块 10 mL（定量环）（移液，1 位）

载具：25/50/100/200 mL 容量瓶、125 mL PP 广口瓶

② 平台功能说明

Z 轴对心定位 + 注射泵定量吸排 + 多阀流路 + 正压清洗 + CDA 内外吹干，五位一体精密移液；

准确吸取 2–8 mL 上清液 / 中间层并转移至净化管，清除死体积；

每次操作后自动清洗干燥，杜绝交叉污染。

对策挑战 对策挑战-1/6：精密移液替代人工吸取，消除个体差异与死体积误差。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-001 精密移液模块 10 mL（定量环） | 量程 1–10 mL 五档；精度 1 mL ±0.7% / 2 mL ±0.5% / 5 mL ±0.3% / 10 mL ±0.2%；Z 轴对心 + 自动清洗吹干 | 600 / 60 s （工程估，卡片为 0） | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.7  SPE 净化平台

① 平台组成

模块：MOD-SPE-004 6cc 自动上样 SPE 模块（SPE，1 位，2 路并行）

载具：6cc HLB 柱（换载具适配 3cc/10cc）；样品瓶 / 接收瓶（50 mL 离心管 / 西林瓶）；柱型 HLB/MCX/除脂/ENVI-Carb 为消耗品

② 平台功能说明

注射泵完成 SPE 全流程：活化 → 上样富集（8–10 mL/min）→ 淋洗除杂 → 洗脱收集，闭环可编程；

以固定流速 / 体积消除人工 SPE 柱干、堵塞、流速失控导致的回收率波动；

模块通用，柱型按各标准配相应消耗品（方案五 HLB 6cc 与本模块完全吻合 ✓）。

对策挑战 对策挑战-4：以泵控固定流速 / 体积替代人工把控，解决柱干 / 堵塞 / 回收率波动。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 6cc 自动上样 SPE 模块 | 处理体积 1–50 mL；流速 0.1–15 mL/min；移液精度 ±1%、重复 ±1%；6cc 柱（换载具 3/10cc）；2 路并行；活化 - 上样 - 淋洗 - 洗脱可编程 | 121 / 360 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.8  浓缩定容平台

① 平台组成

模块：MOD-NS-001 10 mL 大容量连续浓缩模块（浓缩，占 2 模块位）；复溶由 MOD-WX-003 / MOD-YY-001 配合完成

载具：10 mL 西林瓶、50/100/200 mL 尖底（圆底）瓶

② 平台功能说明

注射泵抽排转移 + 离心贴壁（5000–8000 rpm）+ 真空降沸点 + 45–50 ℃ 热风 + 红外测温安全监控，浓缩蒸干至近干；

以流量 / 温度 / 真空度曲线判断蒸干终点，替代人工氮吹 / 旋蒸的控温控速难、终点难判断；

浓缩后定量复溶（20% 甲醇 / 60% 乙腈 / 甲酸铵等）实现固定体积定容。

对策挑战 对策挑战-5：曲线控温控速浓缩替代人工氮吹，规避热敏物分解、目标物挥发、定容精度不足。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-001 10 mL 大容量连续浓缩模块 | 终容 1–4 mL；真空 −95 kPa；热风 45–50 ℃；离心 5000–8000 rpm；适配 10/50/100/200 mL 瓶；曲线判定终点 | 200 / 480 s （工程估，卡片 cycle 空） | 2 | MODBUS TCP 48 V |

## 4.9  过滤进样平台

① 平台组成

模块：MOD-GL-002 5cc 针式过滤模块（过滤，1 位）

载具：15 mL 离心管 / 10 mL 西林瓶 / 2 mL 进样小瓶；13 mm 针式过滤器（0.2/0.22 µm）

② 平台功能说明

注射泵吸液 → 预过滤 → 过滤 → 洗针 → 空吹全自动，样品经 0.22 µm 针式过滤除颗粒；

为 LC-MS/MS 上机提供洁净待测液，降低离子抑制与色谱柱堵塞风险；

过滤后进样小瓶转入冷链缓存待上机。

对策挑战 对策挑战-6：末端 0.22 µm 过滤除颗粒，降低基质离子抑制、保障上机结果有效性。

③ 关键技术指标表

| 模块 ID / 名称 | 关键系统指标（数值 + 单位 + 精度） | 功能码 / 单循环 | 位 | 通讯 / 供电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-GL-002 5cc 针式过滤模块 | 处理体积 1–5 mL；13 mm 针式过滤器 0.2/0.22 µm；吸液 - 预过滤 - 过滤 - 洗针 - 空吹；洗针 3 mL 清洗剂 + 3 mL 纯水 | 310 / 520 s | 1 | MODBUS TCP 24 V |

## 4.10  各模块关键技术指标核对清单（汇总）

下表按提纲 §4.2 汇总 14 个已确认模块的核心量化指标，供评审逐项核对（均含数值 + 单位 + 精度 + 通讯协议）：

| # | 模块 ID | 名称 | 核心量化指标 | cycle | 位 | 兼容平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOD-CC-001 | 800 样品存储模块 | 0–10 ℃；90 工位 2 mL 西林瓶；1–4 bar | 31 s | 3 | 仅 PLT-800 |
| 2 | MOD-JZ-002 | 50 mL 离心管均质模块 | 1–40 mL；1000–30000 rpm；刀头自清洗 | 60 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 3 | MOD-JY-004 | 萃取瓶加内标模块 | 0.01–0.1 mL；±2%；三次清洗 | 135 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 4 | MOD-WX-006 | 50 mL 正压加液涡旋模块 | 1–50 mL；±1%/重复 ±0.5%；1–3000 rpm | 300 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 5 | MOD-PY-002 | 50 mL 金属浴模块 | 25–70 ℃ PID；150–600 rpm；16 工位 | 220 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 6 | MOD-YJ-004 | 50 mL 加盐涡旋模块 | 定量加盐 + 涡旋 1–3000 rpm | 300 s | 1 | 仅 PLT-800 |
| 7 | MOD-ZD-001 | 50 mL 垂直震荡模块 | 1–50 mL；垂直震荡 1–500 rpm | 220 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 8 | MOD-PH-001 | 50 mL pH 调测模块 V2.0 | 0–50 mL；CP1/CP2 校准；1–3000 rpm | 1603 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 9 | MOD-LX-001 | 50 mL×4 高速离心机（带 XYZ） | 1–8000 rpm；2–7 ℃；真空 −80 kPa；4 孔 | 300 s | 3 | 800/1200/1400 |
| 10 | MOD-YY-001 | 精密移液模块 10 mL（定量环） | 1–10 mL；10 mL 时 ±0.2%；Z 轴对心 | 60 s* | 1 | 800/1200/1400 |
| 11 | MOD-NS-001 | 10 mL 大容量连续浓缩模块 | 终容 1–4 mL；−95 kPa；45–50 ℃；5000–8000 rpm | 480 s* | 2 | 800/1200/1400 |
| 12 | MOD-SPE-004 | 6cc 自动上样 SPE 模块 | 1–50 mL；0.1–15 mL/min；±1%；2 路并行 | 360 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 13 | MOD-WX-003 | 15 mL 拆盖加液涡旋模块 | 1–15 mL；1–3000 rpm；拆盖-加液-涡旋 | 300 s | 1 | 800/1200/1400 |
| 14 | MOD-GL-002 | 5cc 针式过滤模块 | 1–5 mL；13 mm 滤器 0.2/0.22 µm | 520 s | 1 | 800/1200/1400 |

注：全部模块经平台标准模块位接入 MODBUS TCP 统一设备总线；供电 24 V（控制）/ 48 V（浓缩 NS-001、加盐 YJ-004）/ 220 V（存储 CC-001、金属浴 PY-002、离心整机）。标 * 为工程估值：MOD-LX-001 卡片 cycle 0–300 取上限 300 s；MOD-NS-001 卡片 cycle 为空按同类真空离心吹干工程估 480 s；MOD-YY-001 卡片 cycle 为 0 按定量环移液工程估 60 s。

## 4.11  辅助 / 可选设备（○按需）

| 设备 | 用途 | 配置建议 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水制备系统 | 供 SPE 活化 / 淋洗、均质 / pH 电极清洗、定容复溶用一级纯水（GB/T 6682） | 按产线用水量选型，型号 / 产水能力阶段一确认 | 请联系销售团队获取报价 |
| UPS 不间断电源 | 断电保护离心 / 浓缩 / 控制系统，保障运行连续性 | 推荐 3 kVA 在线式（PLT-800 标配 UPS 接口） | 请联系销售团队获取报价 |
| 外置高速冷冻离心 | 补偿 MOD-LX-001 8000 rpm 上限（方案三 / 四 / 六 9000–10000 rpm 需求） | 清单外，需客户授权集成（见第 9 章） | 请联系销售团队获取报价 |
| 外置 −18 ℃ 冷冻单元 | 方案四 QuEChERS −18 ℃ 冷冻 30 min 步骤 | 清单外，需客户确认场地与集成方式 | 请联系销售团队获取报价 |
| 超声提取模块（增补） | 方案六甲醇超声提取（清单内无超声模块，硬缺口） | 建议从 97 模组库增补 MOD-CS 系列 | 请联系销售团队获取报价 |

# 5  软件系统详细设计

说明 客户软件需求为「智慧实验室软件」（指令第 3.6 节）。SmartLabOS 智慧实验室软件为系统软件层，硬件模块库无对应卡片，单独配置统一调度。本章依提纲 §5 给出软件系统架构、自动化 / 数据管理功能与技术指标；与 LIMS 的具体接口字段于阶段一确认。

## 5.1  中央控制系统

技术架构：B/S 架构 + 分布式设备控制，四层分层（现场设备层 / 控制执行层 / 业务应用层 / 数据展示层）；设备侧经 MODBUS TCP 统一总线与 XYZ 机械臂、各模块 PLC 通讯，软件侧 Web 浏览器接入。

功能模块架构：基础数据、销售 / 委托管理、样品管理、仓库管理、实验流程管理、实验调度、设备管理与自动化执行、数字化大屏。

自动化功能（逐项）：

实验室调度控制：按检项加载 6 套流程模板，分配工站时序与并行资源，节拍匹配、瓶颈均衡；

单机设备执行：下发功能码（如 115 均质、171 加液涡旋、188 离心、121 SPE、200 浓缩、310 过滤）驱动模块动作；

仓库管理与物料调度：MOD-CC-001 冷链库位管理、试剂 / 耗材（SPE 柱、盐包、滤器）库存监测与补料提醒；

检测标准库与实验流程库：内置 6 项标准前处理流程参数（提取液 / 转速 / 温度 / 时长），可配置扩展；

样品全生命周期管理：采样前 / 中 / 后，申请-审批-确认-记录闭环，条码绑定正反向追溯；

设备台账与运维：保养提醒（维护周期 6 个月）、故障报警、正反向追溯。

数据管理功能（逐项）：

实验数据抓取与传输、与 LIMS 双向对接（RESTful API）；

通风 / 有害气体监测联动、多通道实时采集与校验；

数据清洗、数据审查与质控校验（标曲 R² 要求、加标回收监控）；

实时存储与多维查询（按样品 / 批次 / 标准 / 设备）。

智能监测分析与预警：温度 / 真空 / 流速 / pH 越限实时报警；

报表与统计：设备使用率、检测次数、试剂用量、异常判定、原始记录 / 报告导出；

报告定制与一键生成：模板定制 + 多级审核；数据导出 Word / Excel / PDF；

角色与权限管理：分级 + 自定义角色；报警管理：实时 / 历史、规则配置、多通道通知；

数据安全：冗余容错、传输 / 存储加密、权限隔离。

## 5.2  数字孪生 / 可视化系统（○按需）

系统组成：中央控制可视化大屏、试剂耗材管理、物流与设备运行监控；

五大功能：实时数据展示与监控、实验过程可视化（视频流 / 多视角 / 录制）、数据分析与决策支持、预警与应急响应、成果展示与参观交互。

裁剪说明：本项目为兽残专项前处理产线，数字孪生按客户预算与参观 / 展示需求可选配置；如需高端可视化大屏，于阶段一并入软件配置清单。

## 5.3  软件系统技术指标

| 指标类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 开放与集成 | RESTful API + HTTPS；MODBUS TCP 通用设备总线；支持与 LIMS / 工厂信息化双向对接（接口字段阶段一确认） |
| 安全性 | 容错运行、可扩充；操作 / 数据日志；关键功能冗余切换 |
| 可靠性 | 成熟案例支撑；7×24 连续运行；集中-分散控制结合；年故障累计时间上限于合同 SLA 约定 |
| 可扩展性 | 硬件在线扩容（预留模块位 / 托盘位）；软件免定制配置适配新检项；升级简便 |
| 日志记录 | 操作日志含用户 / 时间 / 动作 / 参数；保存时长可设、到期自动清理 |

# 6  自动化产能效率

效率数据口径 所有效率数据对应「单样 × 具体基质 × 全流程串行耗时」，与各 HTML 提案第 8 节测算及 Summary-输出总结.md 一致。每平台处理耗时 = Σ 模块（cycle_time_sec + 60 s 自动上下料）；总节拍 = Σ 各平台耗时（串行单样口径）；MOD-CC-001 存储为并行冷链缓存（91 s）不计入瓶颈。

## 6.1  自动化检测效率设计逻辑

多模块并行 + 全流程联动 + 节拍匹配：按「每平台 ≈ 600 s」均衡把工序拆成多座工站，逐平台尽量接近 600 s 基准；

单模块本身 > 600 s 者（如 MOD-PH-001 = 1603 + 60 = 1663 s、MOD-GL-002 = 520 + 60 = 580 s）单独成站并标注为瓶颈；

稳态流水生产时各工站可重叠，实际通量由瓶颈站决定，远高于下表串行单样节拍。

## 6.2  六项标准全流程耗时测算（单样 × 基质 × 耗时）

| 方案 / 标准 | 检测对象 × 基质 | 工站数 | 串行总节拍 | 瓶颈站节拍 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 GB 31658.20 | 酰胺醇 4 种 × 畜禽肉 / 蛋 / 奶 | 9 | 4935 s ≈ 82.3 min/样 | MOD-WX-006 / SPE 类 360 s 级 | 全程 8000 rpm 达上限，无转速偏差；无 SPE |
| 方案二 GB 31658.22 | β-激动剂 18 种 × 畜禽组织 | 12 | 7629 s ≈ 127.2 min/样 | MOD-PH-001 1663 s | 用到最多模块（含 pH 调测）；瓶颈为 pH |
| 方案三 GB 31658.23 | 硝基咪唑 4 种 × 畜禽组织 | 9 | 4446 s ≈ 74.1 min/样 | MOD-GL-002 580 s | 10000 rpm 超限，建议等效 / 外设 |
| 方案四 GB 31658.28 | 乙酰孕激素 6 种 × 组织 / 奶 / 蛋 / 尿 | 9 | 4231 s ≈ 70.5 min/样 | MOD-GL-002 580 s | QuEChERS 加盐；9000 rpm 超限、−18 ℃ 需外设 |
| 方案五 GB/T 20762 | 大环内酯 9 种 × 畜禽肉 | 10 | 4995 s ≈ 83.3 min/样 | MOD-GL-002 580 s | 契合度最高，全程 4200 rpm ✓，无硬缺口 |
| 方案六 GB/T 21981 | 激素 50 种 × 肉 / 肝 / 蛋 / 奶 / 虾 | 8 | 4035 s ≈ 67.3 min/样 | MOD-GL-002 580 s | 甲醇超声提取硬缺口；需两套色谱条件 |

## 6.3  典型方案逐工站耗时拆解（以方案五 GB/T 20762 为例）

方案五契合度最高（HLB 6cc 柱型吻合、全程 4200 rpm 满足、无硬缺口），以其为例展示逐工站节拍（每模块含 60 s 自动上下料）：

| 工站 | 工序 / 模块 | 模块单循环 | 含上下料 | ≈ min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-01 | 均质 MOD-JZ-002 + 加内标 MOD-JY-004 | 60 + 135 s | 315 s | 5.3 |
| WS-02 | 加乙腈 MOD-WX-006 + 剧烈振荡 MOD-ZD-001 | 300 + 220 s | 640 s | 10.7 |
| WS-03 | 4200 rpm 离心 MOD-LX-001 | 300 s | 360 s | 6.0 |
| WS-04 | 加 NaCl MOD-YJ-004 + 正己烷除脂振荡 MOD-ZD-001 | 300 + 220 s | 640 s | 10.7 |
| WS-05 | 4200 rpm 离心 MOD-LX-001 | 300 s | 360 s | 6.0 |
| WS-06 | 取中间乙腈层 MOD-YY-001 + 55 ℃ 氮吹近干 MOD-NS-001 | 60 + 480 s | 600 s | 10.0 |
| WS-07 | 磷酸盐缓冲液溶解 MOD-WX-006 | 300 s | 360 s | 6.0 |
| WS-08 | Oasis HLB 6cc SPE MOD-SPE-004 | 360 s | 420 s | 7.0 |
| WS-09 | 甲醇洗脱液氮吹近干 MOD-NS-001 + 甲酸铵复溶 MOD-YY-001 + 0.2 µm 过滤 MOD-GL-002 | 480 + 60 + 520 s | 1180 s | 19.7 |
| WS-10（并行） | 0–10 ℃ 冷链缓存 MOD-CC-001 | 31 s | 91 s | 1.5（不计瓶颈） |
| 合计（串行处理，WS-01~09） | — | — | ≈ 4995 s | ≈ 83.3 min/样 |

说明：上表为单样串行口径；稳态流水时 WS-01~09 可重叠，产线通量由最长工站（WS-09 净化-复溶-过滤组，约 19.7 min）决定，实际小时通量远高于单样串行值。逐工站拆分与总节拍与 5.html 第 8 节一致。

## 6.4  效率提升对比（vs 人工）

| 维度 | 人工前处理 | SmartLabOS 自动化 | 改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人化程度 | 全程手工，依赖熟练度 | 均质→提取→净化→浓缩→定容→过滤→进样全自动，自动上下料 | 从根因消除人为差异 |
| 批间一致性 | 个体差异大、重复性差 | 参数固化（转速 / 温度 / 流速 / 体积精度 ±0.2%~±2%） | 回收率波动显著降低 |
| 人力投入 | 多人多岗盯守 | 少人值守 + 软件统一调度 | 人力 N → M（阶段一按产能核定） |
| 关键环节风险 | 乳化损失 / 柱干 / 氮吹分解 / 离子抑制 | 闭管涡旋 / 泵控 SPE / 曲线控温浓缩 / 0.22 µm 过滤 | 回收率与精准度提升 |

注：人力 N→M、错误率 X%→Y% 等具体数值需结合客户实际样本量与现行人工基线核定，于阶段一调研细化后量化，本版不作无依据估计。

# 7  项目实施与管理方案

## 7.1  周期与组织

总建设周期：约 90–120 日历天（含调研细化、工厂预装、现场施工、安装拼接、调试培训、验收归档；模块交付周期 8 周，以阶段一确认为准）。

组织架构：乙方设项目经理 1 名（总协调）+ 技术工程师（机械 / 电控 / 软件）+ 质控工程师；甲方设对接小组（技术负责人 + 检测骨干 + 工程 / IT 对接人），权责清晰、单点对接。

## 7.2  实施阶段（六阶段，每阶段含工期 / 任务 / 交付物 / 验收标准 / 管控要点）

| 阶段 | 工期 | 核心任务 | 交付物 | 验收标准 / 管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 调研细化与方案确认 | 2–3 周 | 现场勘测（场地尺寸 / 承重 / 水电气）、场地信息补全、流程 / 选型 / 缺口方案确认（离心转速 / −18 ℃ / 超声） | 细化设计方案、布局 CAD 图、缺口确认单 | 客户书面确认；管控：缺口项逐条闭环 |
| 二 模块生产与工厂预装调试 | 4–6 周 | 14 模块生产、平台标准化预装、工厂联调（FAT） | FAT 报告、设备合格证 | FAT 通过；管控：功能码逐项测试 |
| 三 现场基础施工与复核 | 2–3 周 | 排风 / 气路 / 强弱电 / 给排水改造、承重复核 | 施工记录、隐蔽工程验收单 | 水电气达标；管控：与设备规格核对 |
| 四 现场安装与模块拼接 | 1–2 周 | 平台就位、模块拼接、机械臂标定、管路对接 | 安装 / 拼接验收单 | 定位精度达标；管控：三级复核 |
| 五 系统调试与人员培训 | 2–3 周 | 整线联调（SAT）、6 套流程模板导入、加标回收验证、操作 / 维护培训 | SAT 报告、培训记录、方法验证数据 | 回收率 / R² 达标；管控：留样比对 |
| 六 项目验收与交付归档 | 1 周 | 终验、文档移交、售后协议签署 | 验收报告、设备移交清单、全套文档 | 客户终验签字；管控：文档齐套 |

总工期甘特图 六阶段总工期约 90–120 日历天，阶段二（工厂预装）与阶段三（现场施工）可部分并行以压缩周期；正式甘特图于阶段一按客户确认的到场时间出具（见第 8 章交付物）。

## 7.3  项目管理措施

进度管理：三级管控（项目经理 / 专业工程师 / 现场班组）+ 周例会 + 赶工预案；

质量管理：全流程质控追溯，FAT / SAT / 方法验证三道质控节点，记录归档；

沟通管理：固定沟通机制 + 专属项目群 + 定期例会；

安全管理：用电 / 动火 / 接地 / 应急停机规程，权限分级，急停按钮到位；

变更管理：书面申请 + 影响评估 + 甲乙双方签字确认。

## 7.4  保障措施

资源保障：资深工程师 + 专用调试设备 + 原厂部件；甲方配合提供场地与水电气；

技术保障：技术攻坚小组（针对离心转速 / 超声 / −18 ℃ / 长时酶解缺口）+ 7×24 远程支持 + 现场响应时限（合同约定）；

售后前置：售后工程师参与 SAT 调试，提前熟悉产线；

文档保障：全流程归档可追溯（设计 / FAT / SAT / 培训 / 验收）。

# 8  交付物清单

| 类别 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式技术文档 | 详细设计方案、系统架构图、各功能平台示意图、布局 CAD 图 | 阶段一 / 二出具 |
| 工程交付物 | 布局 CAD 图、工厂 FAT 报告、现场 SAT 报告、设备合格证、安装 / 拼接验收单、验收报告、设备移交清单 | 阶段二~六 |
| 方法与验证 | 6 套流程模板参数、加标回收 / 标曲 R² 验证数据、留样比对记录 | 阶段五 |
| 资料交付 | 操作手册、维护手册、技术资料（纸质 + 电子）、售后服务协议 | 阶段六 |
| 软件交付 | 智慧实验室软件部署、账号 / 权限配置、LIMS 接口联调记录 | 阶段五 / 六 |

# 9  偏差、缺口与需客户确认事项

诚实标注原则 依 SOUL.md 与 _spec-pack.md 第 5 节，所有超出已确认 14 模块能力边界之处均明确标注为偏差 / 缺口，给出建议（方法学等效 / 外设集成 / 从 97 模组库增补），未擅自用其他模块静默替换。价格一律「请联系销售团队获取报价」。

| 缺口 / 偏差 | 涉及方案 | 现状（模块能力） | 建议 / 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心转速超限 | 三（10000）/四（9000）/六（10000） | MOD-LX-001 上限 8000 rpm、控温 2–7 ℃ | 经方法学验证以 8000 rpm·≤7 ℃ 等效执行；或选配外置高速冷冻离心（清单外，需授权） |
| −18 ℃ 冷冻步骤 | 四（QuEChERS −18 ℃/30 min） | MOD-LX-001 仅 2–7 ℃，无 −18 ℃ | 需外置 −18 ℃ 冷冻单元，确认场地与集成方式 |
| 甲醇超声提取 | 六（超声 30 min） | 已确认 14 模块内无超声模块（硬缺口） | 从 97 模组库增补 MOD-CS 系列超声模块（清单外，需客户授权），不用涡旋 / 震荡静默替代 |
| 长时恒温振荡酶解 | 二（16 h）/四（2 h）/六（12 h） | 以 MOD-PY-002（金属浴控温）+ MOD-ZD-001（振荡）组合近似 | 建议增补专用「恒温振荡酶解模块」提升长时无人化稳定性 |
| SPE 柱化学 | 二 MCX / 三 MCX / 四除脂 / 六 ENVI-Carb | MOD-SPE-004 模块通用，柱内填料为消耗品 | 柱型按标准配相应消耗品（换载具适配 3/6/10 cc）；方案五 HLB 6cc 完全吻合 ✓ |
| 双柱串接 SPE | 六（ENVI-Carb 串接氨基柱） | MOD-SPE-004 单柱流程 | 以单柱两次 / 换载具近似，或增补双柱模块；需客户确认 |
| 固体称样 | 全部（组织 2 g / 5 g，感量 0.01 g） | 14 模块内无称量模块 | 按行业惯例人工称样后上样；自动化范围自均质制样起 |

数据来源与合规声明 本方案全部模块、平台技术参数均引自 SmartLabOS 知识库 references/01-modules（14 张确认模块卡）、02-platforms（PLT-800/1200/1400）及各标准原文，并严格限定在客户已确认的 14 个模块清单内选型；所有缺口 / 偏差已在本章诚实标注，未编造既有模块 ID 与参数、未静默替换。涉及价格、报价信息，请联系销售团队获取报价。