# 成都市食品检验研究院

# 兽药残留（硝基呋喃 / 氯霉素 / 磺胺类 / 沙星类）自动化前处理系统

# 详细设计方案

## 封面信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 成都市食品检验研究院 — 食品检测（兽残）自动化前处理系统 |
| 项目编号 | PRJ-CDSJY-2026 |
| 客户单位 | 成都市食品检验研究院（成都市市场监督管理局正处级公益二类事业单位、国家食品复检机构） |
| 建设地点 | 成都市 |
| 文档类型 | 详细设计方案（Detailed Design Specification） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制单位 | 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 售前技术团队 |
| 交付形态 | 结构化 Markdown（可经 Pandoc / 文档技能转换为 .docx） |
| 数据来源 | references/01-modules、references/02-platforms、references/06-pallet、references/03-workstation、references/05-Project |
| 报价说明 | 涉及价格 / 报价信息请联系销售团队获取报价 |

数据溯源声明：本方案全部设备（模块 / 平台 / 托盘）技术参数均逐条引用自 SmartLabOS 知识库对应卡片，未做任何杜撰；确有硬件缺口或与国标存在偏差处，已在第 9 章明确标注并给出待确认项。选型严格限定于客户已确认的 12 个模块范围。

## 目录

- 项目概述

- 检测标准与设备适配

- 总体方案架构

- 各功能平台详细设计

  - 4.1 样品存储平台（PLT-800）

  - 4.2 WS-01 自动化提取工站（PLT-1200）

  - 4.3 WS-02 SPE 净化工站（PLT-1200）

  - 4.4 WS-03 浓缩·复溶·离心·过滤工站（PLT-1200）

- 样品制备流程与耗时 / 产能测算

- 智慧实验室软件与控制系统

- 公用工程与场地要求

- 实施阶段计划

- 偏差说明、风险与保障

- 关键物料 / 托盘清单与商务说明

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

成都市食品检验研究院承担食品、食用农产品的监督检验、风险监测与技术研究，是国家食品复检机构，牵头食用农产品抽检监测，并开展多兽药残留检测技术攻关。该院针对硝基呋喃、氯霉素、磺胺类、沙星类（喹诺酮类） 四大类兽残开展痕量检测，四类目标物均为痕量残留、基质干扰极强，前处理是核心控险环节。

### 1.2 现状痛点

| 环节 | 人工操作难点 | 对结果的影响 |
| --- | --- | --- |
| 均质 | 高脂高蛋白基质易分层、均质不均 | 痕量兽残取样偏差大、重复性差 |
| 萃取 | 极易乳化、分层困难 | 目标物损失、回收率波动 |
| SPE 净化 | 柱活化 / 平衡 / 流速人工把控难 | 柱干、堵塞、填料吸附，回收率波动大 |
| 氮吹浓缩 | 控温控速难，热敏物易分解、目标物易挥发 | 定容精度不足、回收率下降 |
| 全流程 | 手工容错率极低、个体差异大、步骤繁琐 | 严重离子抑制、结果有效性下降、效率低 |

### 1.3 建设目标

以多品类兽残高通量筛查为核心，深度整合自动化前处理与上机检测全流程，覆盖样品自动均质→加液涡旋→加盐盐析→离心→上清转移→SPE 净化→浓缩→复溶→高速离心→过滤进样关键环节，全程替代人工操作，实现：

- 精准规避人工均质不均、萃取乳化、SPE 柱操作偏差、氮吹损失等痛点；

- 解决个体差异大、重复性差、效率低的问题，提升回收率与精密度；

- 降低基质干扰（离子抑制）影响，兼顾高通量筛查与靶向定量；

- 流程范围覆盖：采样→制样→分样→前处理→检测→出具报告；上下料方式为自动上下料；配置智慧实验室软件统一调度。

### 1.4 业务通量目标（引自 references/05-Project/PRJ-CDSJY-2026.md）

- 按标准单独执行：高通量筛查 24 h 完成 96 份样品前处理；硝基呋喃 36 h 完成 48 份样品前处理；

- 不同标准并行：硝基呋喃水解和衍生化需 19 h，可并行完成；高通量兽残并行完成 64 份样品提取；

- 全流程节点：详细设计冻结 2026-03 → 设备到货安装 2026-05 → 安装调试 2026-06 → 验收交付 2026-07。

本详细设计针对单条兽残前处理产线给出模块级设计与耗时测算；项目整体的多标准并行通量由多条同构产线组合实现（本方案给出的产线可按需复制 / 扩展）。

## 2. 检测标准与设备适配

### 2.1 检测标准与设备适配表

| 序 | 检测对象 | 适用国标 | 方法 | 关键前处理步骤 | 本产线覆盖模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 种药物残留（含磺胺 / 喹诺酮筛查） | GB 31658.26-2025 | LC-HRMS | 提取→振荡→离心→上清转移→（净化）→浓缩复溶→离心过滤 | JZ-002 / WX-006 / YJ-004 / LX-005 / YY-004 / SPE-004 / NS-005 / YY-002 / LX-004 / GL-002 |
| 2 | 硝基呋喃代谢物 | GB/T 21311-2007 | HPLC-MS/MS | 提取→（水解衍生化*）→离心→净化→浓缩复溶→过滤 | WX-006 / YJ-004 / LX-005 / YY-004 / SPE-004 / NS-005 / YY-002 / LX-004 / GL-002 |
| 3 | 氯霉素 | GB 31658.2-2021 | LC-MS/MS | 提取→离心→SPE 净化→浓缩→复溶→过滤 | WX-006 / LX-005 / YY-004 / SPE-004 / NS-005 / YY-002 / GL-002 |
| 4 | 磺胺类 | GB/T 21316-2007 | LC-MS/MS | 提取→盐析→离心→SPE 净化→浓缩→复溶→过滤 | WX-006 / YJ-004 / LX-005 / YY-004 / SPE-004 / NS-005 / YY-002 / GL-002 |
| 5 | 喹诺酮类（沙星类） | GB/T 20366-2006 | LC-MS/MS | 提取→离心→SPE 净化→浓缩→复溶→过滤 | WX-006 / LX-005 / YY-004 / SPE-004 / NS-005 / YY-002 / GL-002 |

* 硝基呋喃"酸性水解 + 衍生化 + 中和"需长时恒温反应（项目卡记载约 19 h），SmartLabOS 已确认模块清单内不含恒温反应 / 水解衍生化模块，该步骤需另配恒温反应工站（清单外，属待补项，详见第 9 章）。本产线覆盖硝基呋喃的提取、离心、净化、浓缩、过滤等自动化环节。

### 2.2 已确认选型范围（强制）

本方案严格限定在客户已确认的 12 个模块内选型，未引入任何清单外模块：

MOD-CC-001、MOD-JZ-002、MOD-WX-006、MOD-YJ-004、MOD-LX-005、MOD-YY-004、MOD-SPE-004、MOD-JY-012、MOD-NS-005、MOD-YY-002、MOD-LX-004、MOD-GL-002。

## 3. 总体方案架构

### 3.1 平台与工站划分

产线由 1 座样品存储平台 + 3 座前处理工站组成，工站间由 XYZ 机械臂 / 托盘转运实现自动上下料流转，对接后端 LC-MS/MS 与 LC-HRMS：

[采样/制样(人工称样)] → 样品存储平台(PLT-800, MOD-CC-001, 0~10℃冷藏)
   → WS-01 提取工站(PLT-1200)  : 均质→加液涡旋→加盐盐析→离心→上清转移
   → WS-02 SPE净化工站(PLT-1200): 上清上样→6cc HLB SPE 活化/上样/淋洗/洗脱
   → WS-03 浓缩过滤工站(PLT-1200): 浓缩至干→复溶1mL→14000rpm离心→0.22µm过滤
   → [进样小瓶] → LC-MS/MS · LC-HRMS

### 3.2 平台选型依据

一个 PLT-1200 平台最多搭载 6 个模块位 + 8 个托盘位（2×4 布局）；PLT-800 最多 3 模块位 + 4 托盘位（1×4）。据此分配（模块占位见第 4 章）：

| 平台 | 型号 | 模块位需求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品存储平台 | PLT-800 | MOD-CC-001 占 3 位 | ✅ 恰配 3/3；MOD-CC-001 卡片兼容平台为 PLT-800 |
| WS-01 提取工站 | PLT-1200 | 6 位 | ✅ 6/6，需 6 模块位，PLT-800 不足 |
| WS-02 SPE 净化工站 | PLT-1200 | 2 位（+外置加液 0 位） | ✅ 2/6，预留 4 位可扩展并行 SPE |
| WS-03 浓缩过滤工站 | PLT-1200 | 6 位 | ✅ 6/6 |

### 3.3 平台关键技术指标表

| 参数 | PLT-800（存储平台） | PLT-1200（工站平台 ×3） |
| --- | --- | --- |
| 平台料号 | HHM40D-002 | HHM40D-005 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 800 × 850 × 2055 mm | 1200 × 850 × 2055 mm |
| 整机重量 | 175 kg | 210 kg |
| 占地面积 | 0.68 ㎡ | 1.02 ㎡ |
| 最大模块位 | 3 | 6 |
| 最大托盘位 / 布局 | 4 / 1×4 | 8 / 2×4 |
| 模块槽位尺寸 | 180(W)×450(D)×600(H) mm | 180(W)×450(D)×600(H) mm |
| 托盘槽位尺寸 | 130×250×150 mm | 130×250×150 mm |
| 供电电压 | 220 V | 220 V |
| 压缩空气 | 需要 | 需要 |
| 环境温度 | 15 ～ 30 ℃ | 15 ～ 30 ℃ |
| 地面承重要求 | ≥ 500 kg/㎡ | ≥ 500 kg/㎡ |
| 推荐 UPS | 3 kVA 在线式 | 3 kVA 在线式 |
| 交付周期 | 8 周 | 8 周 |

平台卡片 power_kva_nominal 字段标称值异常（记为 1260），本方案功率以第 7 章模块级实测标称值累加为准。

## 4. 各功能平台详细设计

说明：以下"单循环耗时"取自各模块卡片 process_capability.cycle_time_sec；"上下料时间"取自 module_up_unload_time.up_unload_time = 60 s。各模块默认双通道（通量 = 2，即 1 个循环并行处理 2 个样品），上下料 60 s = 15 s × 2 通道 × 2（上 + 下）。通讯协议：MOD-SPE-004 卡片明确仅支持 MODBUS TCP；系统总线统一采用 MODBUS TCP / 以太网 + DC24V I/O 集成，其余模块卡片未逐一标注协议，最终以 URD 确认。

### 4.1 样品存储平台（PLT-800 + MOD-CC-001）

平台组成：PLT-800 标准平台 × 1 + MOD-CC-001 800 样品存储模块 × 1（占 3 模块位）。

功能说明：作为前处理产线的冷链中间站，对温度敏感的兽残样品 / 提取液进行 0～10 ℃ 冷藏存储，由 XYZ 机械臂自动取放，实现 FIFO 追溯，全程不脱离冷链、不被人工触碰。

关键技术指标表

| 指标 | 参数值 | 精度 / 说明 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块料号 | HHM43E-002 | — | MODBUS TCP / 24V I/O |
| 存储对象 | 2 mL 西林瓶 | 90 工位 | — |
| 控温范围 | 0 ～ 10 ℃ | 可设定 0 ℃ 或 10 ℃ | — |
| 气源压力 | 1 ～ 4 bar | — | — |
| 单次取放循环 | 31 s | — | — |
| 上下料时间 | 60 s | — | — |
| 标称 / 峰值功率 | 1.44 / 2.4 kVA | — | — |
| 供电电压 | 220 V | — | — |
| 噪声 | 65 dB | — | — |
| 占用模块位 | 3 | 兼容平台：PLT-800 | — |

配套托盘：2 ml 西林瓶托盘（60 个 / 盘，引自托盘统计表 seq-04）。

### 4.2 WS-01 自动化提取工站（PLT-1200）

工站编号：WS-VETRES-Extract-CDSJY-01

平台组成（模块位 6/6）

| 模块 ID | 名称 | 功能定位 | 占位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 50ml 离心管均质模块 | 高脂高蛋白基质高速均质匀浆，破解取样偏差 | 1 |
| MOD-WX-006 | 50ml 离心管正压加液涡旋模块 | 拆盖 + 加提取溶剂（乙腈 / 缓冲液）+ 涡旋混匀 + 合盖 | 1 |
| MOD-YJ-004 | 50ml 离心管加盐涡旋模块 | 定量加盐（盐析 / QuEChERS）+ 涡旋溶解 | 1 |
| MOD-LX-005 | 50ml×4 孔位离心机模块 | 提取液离心分层，规避乳化 | 3 |
| （外置）MOD-JY-012 | 8 通道正压加液模块 | 多路溶剂供给（可与 WS-02 共享）* | 0 |

* 本工站的溶剂正压加液由 MOD-WX-006 内置正压加液功能完成；MOD-JY-012 主配于 WS-02，如需可跨站共享供液（占 0 模块位）。

功能说明：完成样品扫码、开合盖、均质匀浆、提取溶剂添加、加盐盐析、涡旋混匀、离心分层、上清全量转移合并等操作，一站式解决人工均质不均、萃取乳化、上清转移损失等痛点，支持多标准提取流程整合与多样品并行处理。上清转移由 MOD-YY-004 完成（本方案将转移模块配置于 WS-02 前段，见 4.3；如需在 WS-01 内完成转移，可将 MOD-YJ-004 与 MOD-JZ-002 择一移至 WS-02，占位仍满足）。

关键技术指标表

| 模块 | 处理量 | 转速 / 温度 | 加液精度 | 单循环 | 上下料 | 功率(标称/峰值) | 电压 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 1 ～ 40 mL | 1000 ～ 30000 r/min | — | 60 s | 60 s | 0.2826 / 0.471 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-WX-006 | 1 ～ 50 mL | 涡旋 1 ～ 3000 r/min | 绝对 ±1% / 重复 ±0.5% | 300 s | 60 s | 0.228 / 0.38 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-YJ-004 | 8 g 盐管定量 | 涡旋 1 ～ 3000 r/min | — | 300 s | 60 s | 0.132 / 0.22 kVA | 48 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-LX-005 | 1 ～ 50 mL / 4 孔位 | 500 ～ 8000 r/min；控温 1 ～ 10 ℃；真空 −80 kPa | — | 420 s | 60 s | 1.0 / 1.5 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |

配套托盘：50 ml 离心管托盘（18 个 / 盘，seq-03）× 供试样 + 合并接收；8 g 盐管托盘（24 个 / 盘，seq-11）；5 ml 枪头托盘（60 个 / 盘，seq-10）。

夹爪配置：EPG40-50 平行夹爪组件-包胶棒间距 16（适配 50 ml 离心管 34.6 mm、8 g 盐管 20 mm）；扫码需求可选 ERG32-150T 旋转夹爪组件-间距 16（可旋转扫码）。

### 4.3 WS-02 SPE 净化工站（PLT-1200）

工站编号：WS-VETRES-SPE-CDSJY-02

平台组成（模块位 2/6 + 外置 0 位，预留 4 位可扩展并行 SPE）

| 模块 ID | 名称 | 功能定位 | 占位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-004 | 50ml 全量液体转移模块 | 提取上清全量转移 / 合并 / 上样前转移 | 1 |
| MOD-SPE-004 | 6cc 自动上样 SPE 模块 | 6cc HLB 柱：活化→上样→淋洗→洗脱，闭环控速 | 1 |
| （外置）MOD-JY-012 | 8 通道正压加液模块 | 活化液 / 淋洗液 / 洗脱液多路正压供给 | 0 |

功能说明：将 SPE 柱的活化、平衡、上样、淋洗、抽干、洗脱步骤全自动化。MOD-SPE-004 采用注射泵微升级流速闭环控制（吐液速度 8 ～ 10 mL/min 可设），并在柱内预置密封胶塞降低干扰物 / 残液影响、提升目标物回收率，从根本上规避人工柱干、堵塞、流速不均、填料吸附导致的回收率波动。MOD-JY-012 以正压方式供给活化 / 淋洗 / 洗脱溶剂，无脉动、无气泡、定量精准。

关键技术指标表

| 模块 | 处理量 | 关键参数 | 精度 | 单循环 | 上下料 | 功率(标称/峰值) | 电压 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-004 | 0 ～ 50 mL | 旋转倒液全量转移，气源 1 ～ 4 bar | — | 40 s | 60 s | 0.312 / 0.52 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-SPE-004 | 1 ～ 50 mL | 6cc HLB 柱（换载具适配 3cc/10cc）；吐液 8 ～ 10 mL/min；气源 1 ～ 4 bar | 绝对 ±1% / 重复 ±1% | 360 s | 60 s | 0.168 / 0.28 kVA | 24 V | MODBUS TCP（仅） |
| MOD-JY-012 | 8 通道 | 正压 1 ～ 4 bar | 绝对 ±1% / 重复 ±0.5% | 10 s | 60 s | 0.252 / 0.42 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |

配套托盘：6CC SPE 柱托盘（24 个 / 盘，seq-12）；50 ml 离心管托盘（上样，18 个 / 盘，seq-03）；15 ml 西林瓶托盘（洗脱接收，28 个 / 盘，seq-06）。

耗材：6cc HLB 固相萃取柱（含上下塞板 + 填料 + 密封胶塞）。

扩展建议：本工站预留 4 个模块位，可增配至多 4 台 MOD-SPE-004 并行，将 SPE 净化环节的处理通量提升约 4 倍，缓解全线瓶颈。

### 4.4 WS-03 浓缩·复溶·离心·过滤工站（PLT-1200）

工站编号：WS-VETRES-Concentrate-CDSJY-03

平台组成（模块位 6/6）

| 模块 ID | 名称 | 功能定位 | 占位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 | 15ml 西林瓶离心浓缩模块 | 洗脱液离心 + 加热 + 真空三效浓缩至干 | 1 |
| MOD-YY-002 | 1ml 移液模块 | 复溶液 0.5 ～ 1 mL 精准加注 / 转移 | 1 |
| MOD-LX-004 | 2ml-6 孔位高速离心模块 V4.0 | 复溶液 14000 r/min 高速离心去微粒 | 3 |
| MOD-GL-002 | 5cc 针式过滤模块 | 0.22 µm（13 mm 针式过滤器）过滤进样 | 1 |

功能说明：以"离心（扩面积）+ 加热（提温度）+ 真空（降沸点）"三效合一实现有机溶剂低温快速蒸干，控温 25 ～ 55 ℃、真空 −95 kPa，避免人工氮吹控温控速难、热敏物分解、目标物挥发、定容不准等问题；复溶后经 14000 r/min 高速离心去除微粒、0.22 µm 针式过滤，提供洁净进样液、降低离子抑制。

关键技术指标表

| 模块 | 处理量 | 关键参数 | 精度 | 单循环 | 上下料 | 功率(标称/峰值) | 电压 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 | 1 ～ 10 mL | 控温 25 ～ 55 ℃；离心 1000 ～ 8000 r/min；真空 −95 kPa；气源 1 ～ 6 bar | — | 2640 s | 60 s | 0.56 / 1.0 kVA | 48 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-YY-002 | 0.5 ～ 1 mL | 气压活塞式定量移液，双 / 单通道 | 绝对 ±1% / 重复 ±0.5% | 270 s | 60 s | 0.096 / 0.16 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-LX-004 | 0.5 ～ 2 mL / 6 孔位 | 1000 ～ 14000 r/min；控温 1 ～ 10 ℃；真空 −75 kPa；振动 >300 µm 报警 | — | 420 s | 60 s | 1.0 / 1.5 kVA | 220 V | MODBUS TCP/24V I/O |
| MOD-GL-002 | 1 ～ 5 mL | 13 mm 针式过滤器（0.22 µm）；自动吸液 / 过滤 / 洗针 / 空吹 | — | 520 s | 60 s | 0.132 / 0.22 kVA | 24 V | MODBUS TCP/24V I/O |

配套托盘：15 ml 西林瓶托盘（浓缩，28 个 / 盘，seq-06）；2 ml 离心管托盘（复溶 / 离心，60 个 / 盘，seq-01）；13 mm 过滤器托盘（40 个 / 盘，seq-13）；2 ml 西林瓶托盘（进样，60 个 / 盘，seq-04）。

## 5. 样品制备流程与耗时 / 产能测算

### 5.1 前处理工艺流程

1g组织(人工称样) → [WS-01] 均质 → 加液涡旋(提取溶剂) → 加盐盐析涡旋 → 4孔位离心分层 → 上清转移合并
 → [WS-02] 上清上样 → 6cc HLB SPE(活化·上样·淋洗·洗脱)
 → [WS-03] 45℃三效浓缩至干 → 复溶1mL → 14000rpm离心 → 0.22µm过滤
 → 进样小瓶 → LC-MS/MS · LC-HRMS

### 5.2 耗时测算口径

- 每工站处理节拍 = Σ（该工站各模块 单循环耗时 + 上下料 60 s）；产线总节拍 = Σ 各工站节拍。

- 数值取自模块卡 cycle_time_sec 与上下料 60 s。

- 通道数 = 2：全部耗时均按双通道（1 循环并行处理 2 个样品）标定，故下表为"2 样 / 循环"处理时间；单样均摊 = 数值 ÷ 2。

### 5.3 WS-01 提取工站（2 样 / 循环）

| 模块 | 步骤 | 单循环(s) | 上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 均质匀浆 | 60 | 60 | 120 |
| MOD-WX-006 | 加提取溶剂 + 涡旋 | 300 | 60 | 360 |
| MOD-YJ-004 | 加盐盐析 + 涡旋 | 300 | 60 | 360 |
| MOD-LX-005 | 离心分层 | 420 | 60 | 480 |
| 合计 |  |  |  | 1320 s ≈ 22.0 min（单样均摊 ≈ 11.0 min） |

### 5.4 WS-02 SPE 净化工站（2 样 / 循环）

| 模块 | 步骤 | 单循环(s) | 上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-004 | 上清全量转移 / 上样 | 40 | 60 | 100 |
| MOD-SPE-004 | SPE 活化·上样·淋洗·洗脱 | 360 | 60 | 420 |
| MOD-JY-012 | 溶剂多路供给 | 10 | 60 | 70 |
| 合计 |  |  |  | 590 s ≈ 9.8 min（单样均摊 ≈ 4.9 min） |

### 5.5 WS-03 浓缩过滤工站（2 样 / 循环）

| 模块 | 步骤 | 单循环(s) | 上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 | 三效浓缩至干 | 2640 | 60 | 2700 |
| MOD-YY-002 | 复溶 1 mL | 270 | 60 | 330 |
| MOD-LX-004 | 14000 r/min 离心 | 420 | 60 | 480 |
| MOD-GL-002 | 0.22 µm 过滤 | 520 | 60 | 580 |
| 合计 |  |  |  | 4090 s ≈ 68.2 min（单样均摊 ≈ 34.1 min） |

### 5.6 产线总节拍（三工站叠加 · 通道数 = 2）

| 工站 / 平台 | 2 样 / 循环节拍(s) | ≈ min | 单样均摊(≈ min) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-01 提取 · PLT-1200 | 1320 | 22.0 | 11.0 | 22.0% |
| WS-02 SPE 净化 · PLT-1200 | 590 | 9.8 | 4.9 | 9.8% |
| WS-03 浓缩过滤 · PLT-1200 | 4090 | 68.2 | 34.1 | 68.2% |
| 产线总节拍 | 6000 | ≈ 100.0 min（2 样/循环） | ≈ 50.0 min/样 | 100% |

### 5.7 稳态产能测算

- 上表为串行首样通过节拍；流水稳态下各工站可重叠运行，瓶颈为 WS-03 浓缩模块 MOD-NS-005（2700 s / 2 样 ≈ 45 min / 2 样）。

- 稳态通量 ≈ 2 样 / 45 min：

  - 8 h ≈ 21 样

  - 12 h ≈ 32 样

  - 24 h ≈ 64 样（与项目"高通量兽残 64 份并行提取"量级一致）

| 运行时长 | 稳态产能（单线，受 WS-03 瓶颈约束） |
| --- | --- |
| 8 h | ≈ 21 样 |
| 12 h | ≈ 32 样 |
| 24 h | ≈ 64 样 |

通量提升途径：① 在 WS-03（当前 6/6 满位）拆分或升级 PLT-1400 增加托盘缓存 + 增配并行浓缩；② 复制产线并行运行以满足"24 h 完成 96 份"及多标准并行目标；③ WS-02 预留 4 位可增配并行 SPE。硝基呋喃"重复提取"及"水解衍生化"会额外增加时间，见第 9 章。

## 6. 智慧实验室软件与控制系统

| 层级 | 内容 | 关键指标 / 协议 |
| --- | --- | --- |
| 现场控制层 | 每平台 PLC + 工控机（HMI），控制模块动作、XYZ 机械臂、气路电磁阀 | DC24V I/O；急停按钮每工位配置 |
| 通讯总线 | 模块与调度层通讯 | MODBUS TCP / 以太网（MOD-SPE-004 明确仅支持 MODBUS TCP，其余模块统一以 MODBUS TCP / 24V I/O 集成，最终以 URD 确认） |
| 调度 / 软件层 | 智慧实验室软件：样品扫码建单、任务调度、多标准流程模板、工站间流转编排、试剂 / 耗材液位监控、温湿度全程监控、结果与轨迹追溯（FIFO） | 样品条码唯一绑定；全流程电子记录可追溯 |
| 数据接口 | 与 LIMS / 后端 LC-MS/MS、LC-HRMS 对接 | 支持样品与检测结果双向传递（接口以现场 URS 确认） |

软件覆盖流程范围：采样→制样→分样→前处理→检测→出具报告；上下料方式为自动上下料（机械臂 + 托盘转运），全程无人干预。

## 7. 公用工程与场地要求

### 7.1 设备电气汇总（模块级实测标称值累加）

| 平台 / 工站 | 模块 | 标称功率(kVA) | 峰值功率(kVA) | 主要电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储平台 | MOD-CC-001 | 1.440 | 2.400 | 220 V |
| WS-01 | JZ-002 + WX-006 + YJ-004 + LX-005 | 1.643 | 2.571 | 24 V / 48 V |
| WS-02 | YY-004 + SPE-004 + JY-012 | 0.732 | 1.220 | 24 V |
| WS-03 | NS-005 + YY-002 + LX-004 + GL-002 | 1.788 | 2.880 | 24 V / 48 V / 220 V |
| 模块合计 | — | ≈ 5.60 | ≈ 9.07 | — |

上表为模块级功率累加，未含机械臂 / 工控机 / 环境损耗；计入后单线装机建议按 ≈ 12 kVA 预留（项目整体多产线总容量以 PRJ-CDSJY-2026 记 24 kW 为参照）。

### 7.2 场地要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 净占地 | PLT-800 0.68 ㎡ + PLT-1200 ×3 × 1.02 ㎡ = 3.74 ㎡；含通道按净占地 2.5～3 倍预留 ≈ 10 ～ 11 ㎡（项目整体机房 ≈ 20 ㎡） |
| 层高 | ≥ 3 m（设备高 2055 mm） |
| 地面承重 | ≥ 500 kg/㎡ |
| 供电 | 主电 220 V 单相 + 控制电 24 V；MOD-YJ-004 / MOD-NS-005 需 48 V；MOD-LX-004 / MOD-CC-001 需 220 V；建议配 3 kVA 在线式 UPS + 独立配电箱 + 漏电 / 接地保护 |
| 环境温度 | 15 ～ 30 ℃（平台）/ 项目机房 4 ～ 26 ℃ |
| 排风 / 通风 | 提取涉乙腈 / 乙酸乙酯，净化涉甲醇等，浓缩加热挥发；各工站上方设万向抽气罩 / 防爆排风，罩口面风速 ≥ 0.5 m/s，经处理达标高空排放（MOD-LX-005、MOD-NS-005 卡片 requires_ventilation=true） |
| 压缩空气 | 洁净干燥压缩空气 0.4 ～ 0.7 MPa（正压加液、SPE、过滤、离心塞盖用），除水除油 |
| 真空 | MOD-NS-005（−95 kPa）、MOD-LX-004（−75 kPa）、MOD-LX-005（−80 kPa）配套真空泵 |
| 上下水 / 废液 | 一级纯水（GB/T 6682）供 SPE 活化 / 淋洗 / 均质清洗；MOD-JZ-002、MOD-SPE-004、MOD-NS-005、MOD-GL-002 需排废；废液分类收集至危废中转罐，不得直排市政下水 |

## 8. 实施阶段计划

| 阶段 | 里程碑 | 主要工作 | 计划节点 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、详细设计 | 设计冻结 | URS/URD 确认、模块 / 平台配置冻结、流程模板与偏差项确认 | 2026-03 | — |
| 二、生产制造 | 设备制造 | 平台 / 模块生产、托盘与夹爪定制、软件配置 | 详设冻结后 | 平台交期 8 周；工站集成约 12 周 |
| 三、到货安装 | 设备到货安装 | 现场就位、公用工程接入、机械 / 电气 / 气路 / 真空安装 | 2026-05 | 安装约 4 周 |
| 四、调试联调 | 安装调试完成 | 单模块调试、工站联调、软件调度联调、流程走通 | 2026-06 | — |
| 五、验证培训 | — | 方法学验证（回收率 / RSD）、SOP 培训 5 天 | 2026-06 ～ 07 | 培训 5 天 |
| 六、验收交付 | 验收交付 | 通量与合规验收、质保启动（12 个月） | 2026-07 | 质保 12 个月 |

## 9. 偏差说明、风险与保障

### 9.1 硬件 / 流程偏差（诚实标注，需与客户确认）

| 项 | 偏差描述 | 建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 平台兼容性 | MOD-YJ-004（加盐涡旋）卡片记载兼容平台仅 PLT-800；本方案将其配于 WS-01（PLT-1200） | 需工程适配确认；或将 WS-01 加盐环节改由 PLT-800 承载后并入产线（属待确认项） |
| 提取离心转速 | 硝基呋喃 GB/T 21311 部分流程需 10000 r/min；MOD-LX-005 最高 8000 r/min、控温 1 ～ 10 ℃ | ① 经方法学验证以 8000 r/min·≤10 ℃ 等效执行；② 或选配高速冷冻离心外设集成（清单外） |
| 复溶高速离心 | 标准 14000 r/min —— MOD-LX-004（1000 ～ 14000 r/min）✓ 完全满足 | 无需处理 |
| SPE 柱型 | 6cc HLB —— MOD-SPE-004 ✓ 吻合（换载具可适配 3cc/10cc） | 无需处理 |
| 水解 / 衍生化 | 硝基呋喃需酸性水解 + 衍生化 + 中和（约 19 h 恒温反应），12 个模块清单内无恒温反应 / 水解衍生化模块 | 需另配恒温反应工站（清单外，属硬件缺口，待补） |
| 浓缩容器 | MOD-NS-005 为 15 ml 西林瓶（处理量 1 ～ 10 mL）；SPE 洗脱液体积须与之匹配 | 洗脱体积控制在 ≤ 10 mL，或分次浓缩 |
| 称量环节 | 清单内无称量模块 | 按行业惯例人工称样（1 g，感量 0.01 g 天平）后上样，自动化范围自均质 / 加液起 |

### 9.2 风险与保障

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 后端 LC-HRMS / LC-MS/MS 通量与前处理不匹配（引自项目卡） | 样品积压 | 错峰排班 + 存储平台冷藏中转缓存（MOD-CC-001，0～10 ℃） |
| WS-03 浓缩为全线瓶颈 | 稳态产能受限 | 增配并行浓缩 / 升级 PLT-1400 增托盘缓存 / 复制产线 |
| 有机溶剂 + 加热挥发安全 | 环境与安全 | 防爆排风、活性炭 / 喷淋处理、地面防渗托盘、危废分类收集 |
| 高速离心振动 | 设备与样品安全 | MOD-LX-004 / LX-005 振动 >300 µm 自动降速停机报警；对称装样、禁偏载 |
| 交叉污染 | 结果有效性 | SPE / 过滤 / 移液共用针头规范洗针、空吹；接触样品区每次运行后清洁 |
| 精度漂移 | 定量准确性 | 各轴零点 / 夹爪行程 / 旋转角度 / 传感器定期校准；移液模块非线性需分量程标定 |

### 9.3 质保与维护

- 质保期 12 个月；平台维护周期：年度大保养 + 季度点检；模块维护周期 6 个月（各模块卡片 maintenance_cycle_months）。

- 易损件：MOD-NS-005（底座胶皮 / 胶条 / 定位胶垫 / 密封圈）、MOD-YY-002（密封圈）、MOD-YY-004（手指胶皮）、MOD-GL-002（加液电磁阀）。

## 10. 关键物料 / 托盘清单与商务说明

### 10.1 关键耗材与托盘

| 类别 | 规格 | 用途 | 托盘容量（引自托盘统计表） |
| --- | --- | --- | --- |
| HLB 固相萃取柱 | 200 mg / 6 cc | SPE 净化（MOD-SPE-004） | 6CC SPE 柱托盘 24 个/盘（seq-12） |
| 50 ml 离心管 | 50 mL PP | 均质 / 提取 / 上样 / 合并 | 50 ml 离心管托盘 18 个/盘（seq-03） |
| 8 g 盐管 | 8 g | 盐析加盐（MOD-YJ-004） | 8g 盐管托盘 24 个/盘（seq-11） |
| 15 ml 西林瓶 | 15 mL | 洗脱接收 / 浓缩 | 15 ml 西林瓶托盘 28 个/盘（seq-06） |
| 2 ml 离心管 | 2 mL | 复溶 / 14000 rpm 离心 | 2 ml 离心管托盘 60 个/盘（seq-01） |
| 针式过滤器 | 13 mm / 0.22 µm | 进样前过滤 | 13mm 过滤器托盘 40 个/盘（seq-13） |
| 2 ml 西林瓶 | 2 mL | 冷藏存储 / 进样 | 2 ml 西林瓶托盘 60 个/盘（seq-04） |
| 5 ml 枪头 | 5 mL | 提取移液 | 5ml 枪头托盘 60 个/盘（seq-10） |
| 1 ml 枪头 | 1 mL | 复溶移液（MOD-YY-002） | 1ml 枪头托盘 128 个/盘（seq-09） |

### 10.2 商务说明

本方案为售前技术配置建议。涉及价格、报价信息，请联系销售团队获取报价。 交付周期与质保以最终合同为准：平台标准交付约 8 周、工站集成约 12 周、安装约 4 周、培训 5 天、质保 12 个月（引自平台 / 工站 / 项目卡，供参考）。

文档结束 ｜ 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 智能方案助手 成都市食品检验研究院 · 兽残（硝基呋喃 / 氯霉素 / 磺胺 / 沙星类）自动化前处理系统 · 详细设计方案 V1.0 产线总节拍 100.0 min/循环（2 样，单样均摊 ≈ 50.0 min），单线稳态 ≈ 64 样/24 h 全部技术参数引用自 references/ 知识库模块 / 平台 / 托盘卡片，选型限定于客户确认的 12 个模块范围；偏差与待补项已如实标注，最终以国标原文及现场 URS/URD 确认为准。