# 测试项目-详细设计方案

Table of Contents

# 成都市食品检验研究院 · 食品兽药残留自动化前处理系统 详细设计方案

编制单位：百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 智能实验室事业部 文档类型：详细设计方案（中标后 / 合同前 · 技术评审与工程交底版） 受众：客户技术负责人、检测骨干、工程与 IT 评审人员

## 0. 文档信息（元信息）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户全称 | 成都市食品检验研究院（成都市食品药品检验研究院） |
| 项目名称 | 食品兽药残留（硝基呋喃 / 氯霉素 / 磺胺类 / 沙星类）自动化前处理系统 |
| 文档名称 | 详细设计方案 |
| 关联项目号 | PRJ-CDSJY-2026 |
| 版本 / 状态 | V1.0 / 送审稿 |
| 编制单位 | 百泉聚兴（北京）科技有限公司 |
| 编制年月 | 2026 年 05 月 |
| 数据来源 | SmartLabOS 知识库 references/01-modules、02-platforms、03-workstation、04-solutions、05-Project、06-pallet（已逐项校验，未编造） |

配套内部文档索引

| 文档 | 编号 / 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项卡 | references/05-Project/PRJ-CDSJY-2026.md | 业务目标、通量指标、场地、交付计划来源 |
| 解决方案卡 | SOL-PEST-CDSJY-01 ~ 05 | 五类基质工艺路线与验证通量 |
| 工作站卡 | WS-PEST-*-SJY-01 ~ 08 | 工作站工艺步骤与节拍来源 |
| 模块卡（16 个已确认） | references/01-modules/MOD-*.md | 全部硬件技术指标来源 |
| 平台卡 | references/02-platforms/PLT-1200.md、PLT-800.md | 平台承载能力、夹爪清单来源 |
| 托盘统计表 | references/06-pallet/新款叉车式托盘资料统计表(pallet).md | 托盘容量与坐标来源 |
| 阶段一解决方案 HTML / URS | 本项目输出目录（待归档核对） | 工艺流程与节拍计算的上游依据 |

溯源与诚实性声明： 本方案全部设备/托盘技术指标均引自上述知识库文件；凡知识库未提供的参数（如机械臂自由度/负载/重复定位精度、部分模块通讯协议、场地原始结构尺寸），一律在正文对应位置以「待补确认」明确标注，绝不臆造数值。凡涉及价格/报价，统一回复「请联系销售团队获取报价」。

## 1. 项目概述

### 1.1 客户与业务背景

成都市食品检验研究院隶属成都市市场监督管理局，为正处级公益二类事业单位，承担食品、食用农产品等的监督检验、风险监测与技术研究职能，是国家食品复检机构，牵头食用农产品抽检监测，并持续开展多兽药残留检测技术攻关。

本项目针对该院兽药残留专项检测的前处理自动化改造，核心目标是以「多品类兽残高通量大筛查」为基础，深度整合自动化前处理与上机检测全流程，同步覆盖硝基呋喃、氯霉素、磺胺类、沙星类（喹诺酮类）四大重点兽残的全自动化前处理，实现"提质增效、结果精准可控"。

| 客户属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 单位性质 | 公益二类事业单位（正处级） |
| 行政级别 / 主管 | 市级 / 成都市市场监督管理局 |
| 核心资质 | 国家食品复检机构、食用农产品抽检监测牵头单位 |
| 职能范围 | 监督检验、风险监测、技术研究、多兽残检测攻关 |
| 本期建设范围 | 兽残检测全流程前处理自动化（采样、制样、分样、前处理、检测、出报告） |

### 1.2 检测对象与目标物

| 目标物类别 | 代表化合物 | 基质范围 | 理化 / 前处理难点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝基呋喃类代谢物 | AOZ、AMOZ、SEM、AHD 等 | 肌肉、蛋奶、鱼肉（水产） | 需酸性水解释放结合态 + 衍生化（2-硝基苯甲醛）+ 长时恒温避光反应，热敏、易降解 |
| 氯霉素 | 氯霉素（CAP） | 动物肌肉、水产 | 痕量（µg/kg 级），乙酸乙酯萃取易乳化 |
| 磺胺类 | 磺胺甲噁唑等 21 种 | 畜禽肉、蛋奶 | 极性范围宽，需缓冲液提取 + HLB SPE 净化 |
| 沙星类（喹诺酮） | 恩诺沙星等 | 畜禽肉、水产 | 两性化合物，pH 敏感，需酸性提取 + SPE 净化 |

目标物共性：均为痕量残留、基质干扰极强，前处理是核心控险环节，直接决定回收率、精准度与结果有效性。基质覆盖畜禽肉（高脂高蛋白）、水产、蛋奶等多类型，前处理需兼顾高通量筛查与靶向定量双重需求。

### 1.3 现状痛点深度分析（人工前处理）

| 环节 | 人工操作难点 | 量化 / 机理影响 |
| --- | --- | --- |
| 称样 / 均质 | 高脂高蛋白基质易分层、均质不均 | 痕量兽残取样偏差大、重复性差，直接放大结果 RSD |
| 萃取 | 乙腈 / 乙酸乙酯萃取极易乳化、分层困难 | 目标物随乳化层损失，回收率波动大 |
| 加盐盐析 | 无水硫酸钠 / 氯化钠称量与投加依赖人工 | 加盐量偏差影响分层与回收 |
| SPE 净化 | 活化、平衡、上样、淋洗、洗脱流速人工把控难 | 易柱干、堵塞、填料吸附，回收率批间波动大 |
| 浓缩 / 氮吹 | 控温控速难 | 热敏目标物分解、易挥发目标物损失，定容精度不足 |
| 衍生 / 调 pH（硝基呋喃） | 衍生温度/时间、pH 终点靠人工经验 | 衍生不充分、pH 偏离导致定量偏差 |
| 全流程 | 步骤繁琐、全程手工容错率极低，高度依赖人员熟练度 | 个体差异大、重复性差、效率低，基质杂质引发严重离子抑制 |

### 1.4 项目场地概述

| 项目 | 参数（引自 PRJ-CDSJY-2026） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规划面积 | 约 20 ㎡（净使用面积） | 含设备净占地与人员通道 |
| 层高 | ≥ 3 m | 满足平台高 2055 mm + 上方排风罩 |
| 地面承重 | ≥ 500 kg/㎡ | PLT-1200 单台 210 kg |
| 供电 | 220 V / 380 V，总装机约 24 kW | 详见第 9 章公用工程 |
| 环境温度 | 4 ~ 26 ℃ | 满足浓缩/离心控温模块环境要求 15~30 ℃ |
| 配套要求 | 需通风、给排水/地排、压缩空气 | requires_ventilation / water_drain / compressed_air = true |

待补确认（场地）： 改造前房间用途、楼层、房间号、开间×进深实测尺寸、原始结构梁柱位置与隔断打通范围，需在阶段一现场复测后出具原始结构尺寸图与改造范围图（列为交付物，见第 8 章）；本表数值取自项目立项卡，最终以现场复测为准。

## 2. 自动化需求与标准适配

### 2.1 设计依据国标 / 行标清单

| 序号 | 标准号 | 标准全称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 31658.26-2025 | 食品安全国家标准 动物性食品中 127 种药物残留量的筛查 液相色谱-高分辨质谱法 |
| 2 | GB/T 21311-2007 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 |
| 3 | GB 31656.13-2021 | 食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 |
| 4 | GB 31658.2-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
| 5 | GB/T 21316-2007 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 |
| 6 | GB/T 20366-2006 | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
| 7 | GB/T 6682-2008 | 分析实验室用水规格和试验方法（纯水依据） |

标准 1~5 引自 PRJ-CDSJY-2026 matches_standards；标准 6（喹诺酮/沙星）依据客户"沙星类"检测需求补入；标准 7 为公用工程用水依据。以上均为现行有效标准。

### 2.2 检测标准与设备适配表

| 检测标准 | 检测项目 / 基质 | 前处理系统（本方案平台） | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 31658.26-2025 | 127 种药残筛查 / 肉类·牛奶 | 提取平台 → SPE 净化平台 → 浓缩过滤平台 | LC-HRMS（LC-Q-TOF / 高分辨） |
| GB/T 21311-2007 | 硝基呋喃 / 肌肉·蛋奶 | 水解衍生平台 → 提取平台 → 浓缩过滤平台 | LC-MS/MS |
| GB 31656.13-2021 | 硝基呋喃 / 鱼肉（水产） | 水解衍生平台 → 提取平台 → 浓缩过滤平台 | LC-MS/MS |
| GB 31658.2-2021 | 氯霉素 / 动物性食品 | 提取平台 → SPE 净化平台 → 浓缩过滤平台 | LC-MS/MS |
| GB/T 21316-2007 | 磺胺类 / 动物源食品 | 提取平台 → SPE 净化平台 → 浓缩过滤平台 | LC-MS/MS |
| GB/T 20366-2006 | 喹诺酮（沙星）/ 动物源产品 | 提取平台 → SPE 净化平台 → 浓缩过滤平台 | LC-MS/MS |

后端检测仪器（LC-MS/MS、LC-Q-TOF）由客户既有资产提供，本方案负责前处理自动化与进样对接；LC 进样小瓶为交付边界。

### 2.3 自动化需求统计（通量 / 周期目标）

引自 PRJ-CDSJY-2026 业务目标与全流程实测：

| 检测场景 | 通量 / 周期目标 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 高通量筛查（大兽残） | 24 h 完成 96 份样品前处理 | 立项卡 business_objective |
| 硝基呋喃专项 | 36 h 完成 48 份样品前处理 | 立项卡 business_objective |
| 大兽残-肉蛋（全流程） | 96 样 / 26 h | 立项卡 full_workflow_time_h |
| 大兽残-牛奶（全流程） | 96 样 / 18.8 h | 立项卡 full_workflow_time_h |
| 硝基呋喃 21311-肉类（全流程） | 48 样 / 34 h | 立项卡 |
| 硝基呋喃 21311-蛋奶（全流程） | 48 样 / 31.6 h | 立项卡 |
| 硝基呋喃 31656-鱼肉（全流程） | 48 样 / 32 h | 立项卡 |
| 并行能力 | 8 条工艺线可并行 | 立项卡 parallel_lines |

### 2.4 差异化检项的系统适配与调度说明

- 高通量兽残（磺胺/沙星/氯霉素/127 种筛查）：走"提取→SPE 净化→浓缩复溶→高速离心→过滤"主链，无需水解衍生，节拍短、批量大；

- 硝基呋喃专项：额外插入"均质→加酸水解→加内标/衍生剂→恒温反应→调 pH"前段，反应时长（金属浴恒温）为瓶颈，采用大批量装载 + 恒温位缓存并行消化长反应时间；

- 中央控制系统按检测标准库 + 实验流程库自动为每个样品条码匹配工艺模板，动态调度共享模块（如离心、SPE、浓缩），实现多标准并行、错峰复用。

## 3. 总体设计

### 3.1 设计依据与原则

设计原则

- 模块化：全部功能由标准模块（180×450×600 mm 标准模块位）在 PLT-1200 标准平台上组合，支持后期增删、扩容；

- 智能物流联动：样品以标准托盘为载体，平台间由搬运/转运实现流转，工站内由 XYZ 机械臂 + 夹爪完成取放；

- 数字化管理：SmartLabOS 智慧实验室软件统一调度、采集、追溯，对接客户 LIMS；

- 可扩展：单平台预留模块位/托盘位，产线可按检项增长横向复制平台。

业务闭环范围界定

采样 → 制样 → 分样 →（人工称样上料）→ 均质 → 加标/水解/衍生 → 调pH → 恒温反应
   → 提取（加液涡旋·加盐·振荡混匀·离心·上清转移）→ SPE 净化 → 浓缩复溶
   → 高速离心 → 过滤 → 进样小瓶 →（对接）LC-MS/MS / LC-Q-TOF → 数据/报告

自动化边界：本方案自动化范围自「均质/加液」起，至「过滤进样小瓶」止。**称样（0.01 g 感量天平）**因 SmartLabOS 模块库无称量模块，按行业惯例保留人工称样后上料（见 4.3 与偏差说明）。采样/制样/分样与报告出具由客户既有流程 + SmartLabOS 样品管理软件闭环。

### 3.2 整体布局设计

本产线由 6 个功能平台 + 中央控制/物流 构成，全部功能平台均采用 PLT-1200 标准平台（存储平台采用 PLT-800），沿"前处理工艺顺序"直线/L 形排布：

| 区位 | 平台 | 平台型号 | 主要功能 | 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 智能低温存储平台 | PLT-800 | 样品/进样瓶 0~10 ℃ 暂存与自动存取 | 0.68 ㎡ |
| P2 | 水解·均质·加标·调 pH 平台 | PLT-1200 | 均质、加酸水解、加内标/衍生、恒温反应、调 pH | 1.02 ㎡ |
| P3 | 提取平台 | PLT-1200 | 加液涡旋、加盐盐析、离心分层、上清全量转移 | 1.02 ㎡ |
| P4 | SPE 净化平台 | PLT-1200 | HLB 固相萃取（活化/上样/淋洗/洗脱），4 柱并行 | 1.02 ㎡ |
| P5 | 浓缩·复溶·离心·过滤平台 | PLT-1200 | 离心浓缩至干、复溶、14000 rpm 离心、0.22 µm 过滤 | 1.02 ㎡ |
| C | 中央控制 + 物流 | — | 工控机/调度、机械臂转运、废液收集 | 随平台 |

布局合理性论证：① 按工艺流向单向排布，避免样品回流与交叉污染；② 涉挥发有机溶剂（乙腈、乙酸乙酯、甲醇）与恒温挥发的 P2/P3/P5 集中于排风罩下；③ SPE 与浓缩为通量瓶颈，居中布置便于机械臂两侧取放缓存；④ 低温存储 P1 靠近产线出入口，兼作进样前暂存与前处理成品缓存。

标准化预装与现场拼接：各平台在厂内完成模块装配、走线、单机 FAT 测试后整体运输，现场仅需拼接定位、接入水电气与网络，大幅缩短现场建设周期（现场安装约 4 周，见第 7 章）。

布局图（交付物）：智能化实验室规划布局图 / 平台俯视排布 CAD 图，将在阶段一现场复测（开间×进深、梁柱、门窗、管井位置）后出具正式版并随详细设计冻结提交；本节以区位表 + 文字论证替代占位图，避免使用未经现场核实的图纸。

### 3.3 配套基础设施改造设计

| 系统 | 改造设计要点 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 管道排风 | P2/P3/P5 上方设万向抽气罩/防爆排风，罩口面风速 ≥ 0.5 m/s；有机废气经活性炭吸附后高空排放 | 模块 requires_ventilation=true（LX-005、NS-005、SPE-004 等） |
| 气路分布 | 全线洁净干燥压缩空气 0.4~0.7 MPa（模块 pressure 1~4 bar，浓缩 1~6 bar）；除水除油三级过滤 | 各模块 requires_compressed_air=true |
| 强弱电与网络 | 独立配电箱 + 漏电/接地保护；220 V 动力 + 24 V/48 V 控制；工业以太网星形拓扑接入中央工控机 | 平台 voltage 220 V；NS-005/YJ-004 需 48 V |
| 给排水/纯水 | 一级纯水（GB/T 6682）供 SPE 活化/淋洗、pH 电极冲洗、均质刀头清洗；平台排废口接独立危废管路，不得直排市政 | PH-001/SPE-004/JZ-002 requires_water & drain=true |

排风系统图、气路 P&ID 图、强弱电系统图、给排水管路图均作为施工图交付物，在现场复测后与土建/机电深化同步出具（第 8 章）。

## 4. 功能平台逐一详细设计

本章对每个已配置平台，逐一给出【平台组成 + 平台功能说明 + 关键技术指标表】三要素。全部模块均取自客户确认的 16 个模块选型范围，未引入清单外模块；确有工艺缺口处在 4.3 与第 8 章前明确标注。指标数值均引自模块卡（process_capability、module_performance、electrical_environment）。

模块选型与平台槽位统计（PLT-1200 = 6 模块位 + 8 托盘位；PLT-800 = 3 模块位 + 4 托盘位）

| 平台 | 搭载模块（数量） | 占用模块位 |
| --- | --- | --- |
| P1 智能低温存储 | MOD-CC-001×1 | 3 / 3（PLT-800） |
| P2 水解·均质·加标·调 pH | MOD-JZ-002×1、MOD-JY-010×1、MOD-PY-002×1、MOD-WX-006×1、MOD-PH-001×1、MOD-JY-012×1 | 5 / 6 |
| P3 提取 | MOD-WX-006×1、MOD-YJ-004×1、MOD-LX-005×1、MOD-YY-004×1、MOD-JY-012×1 | 6 / 6 |
| P4 SPE 净化 | MOD-SPE-004×4、MOD-YY-003×1、MOD-JY-012×1 | 5 / 6 |
| P5 浓缩·复溶·离心·过滤 | MOD-NS-005×1、MOD-YY-002×1、MOD-LX-004×1、MOD-GL-002×1 | 6 / 6 |

说明：MOD-LX-005、MOD-LX-004 为大体积离心模块，各占 3 个模块位；MOD-JY-012 为平台外置（module_slots=0），不占模块位。全部平台均满足"≤6 模组、≤8 托盘"硬约束。16 个已确认模块全部用满（MOD-WX-006 用于 P2/P3 共 2 台，MOD-JY-012 用于 P2/P3/P4 共 3 台，MOD-SPE-004 用于 P4 共 4 台并行）。

标准平台清单裁剪说明（○按需项）

| 标准建议平台 | 本项目处理 | 裁剪 / 合并理由 |
| --- | --- | --- |
| 智能仓库/线边仓 | 以 P1 低温存储平台实现 | 本期以样品/进样瓶低温暂存为主，落地式大仓非本期范围 |
| 独立恒温衍生平台 | 合并入 P2（MOD-PY-002 金属浴 25~70 ℃ 恒温） | 见 4.3 缺口说明：长时避光衍生宜配专用恒温衍生模块 |
| 独立萃取（液液）净化平台 | 合并入 P3 提取 / P5 浓缩 | 选型范围内无独立液液萃取模块，以涡旋+加盐+离心实现分层 |
| LC-Q-TOF / LC-MS/MS 检测平台 | 不含（对接边界） | 检测仪器为客户既有资产，本方案至进样小瓶为止 |
| 自动化物流搬运平台 | 以各平台 XYZ 机械臂 + 平台间转运实现 | 本期未配置独立 AGV/RGV，托盘由转运衔接 |
| 手工实验平台 | 保留人工称样工位 | 称样为人工上料点，无称量模块（见偏差说明） |

### 4.1 平台逐一设计（三要素）

#### 4.1.1 P1 · 智能低温存储平台（PLT-800）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 数量 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-CC-001 | 800 样品存储模块（0~10 ℃ 冷藏，XYZ 自动存取） | 1 | 3 |

② 平台功能说明：为前处理成品（进样小瓶）及温敏样品提供 0~10 ℃ 冷藏暂存与自动存取，规避兽残目标物常温降解；解决前处理与 LC-MS/MS 上机节拍不一致的痛点，待仪器空闲后由机械臂快速取出转运上机。适配 2 mL 西林瓶，90 工位，闭管防污、FIFO 追溯。

③ 关键技术指标表

| 设备 / 参数 | 指标 | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| 控温范围 | 0 ℃ / 10 ℃ 可设 | — |
| 存储工位 | 90 工位（2 mL 西林瓶） | — |
| 存取方式 | XYZ 机械臂自动取放，单样存取节拍 31 s | MODBUS（PLC，待厂内确认） |
| 上下料时间 | 60 s | — |
| 外形 / 重量 | 850×800×600 mm / 210 kg | — |
| 供电 / 功率 | 220 V，1.44 kVA（峰值 2.4 kVA） | — |
| 气源 | 压缩空气 1~4 bar | — |

兼容性待确认：MOD-CC-001 模块卡 compatible_platforms 仅列 PLT-800；如需并入 1200 岛统一调度，需厂内确认承载与机械臂可达性。

#### 4.1.2 P2 · 水解·均质·加标·调 pH 平台（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 数量 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 50 ml 离心管均质模块 | 1 | 1 |
| MOD-JY-010 | 50 ml 离心管拆装盖加液模块 | 1 | 1 |
| MOD-PY-002 | 50 ml 离心管金属浴模块（恒温 25~70 ℃） | 1 | 1 |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 1 | 1 |
| MOD-PH-001 | 50 ml 离心管 pH 调测模块 V2.0 | 1 | 1 |
| MOD-JY-012 | 8 通道正压加液模块（盐酸/缓冲液/NaOH 供给） | 1 | 0 |

② 平台功能说明：面向硝基呋喃等需水解衍生的检项，一站式完成拆盖、加酸（0.2 mol/L 盐酸）水解、均质破碎、加内标/衍生剂、恒温衍生反应、加酸/碱调 pH 至终点。适配畜禽肉/水产/蛋奶基质：① MOD-JY-010 拆盖并精准加酸；② MOD-JZ-002 高速均质使结合态残留充分释放；③ 移液 + MOD-WX-006 涡旋完成加内标/衍生剂混匀；④ MOD-PY-002 金属浴提供 25~70 ℃ 恒温衍生环境；⑤ MOD-PH-001 自动测定并加 NaOH/盐酸调 pH（如硝基呋喃 7.0~7.5、7.4±0.2）；⑥ MOD-JY-012 为上述步骤提供多路盐酸/缓冲液/碱液正压供给。各步参数（加液量、涡旋/均质时长、pH 终点）可按标准自由设定。

③ 关键技术指标表

| 设备（模块） | 系统指标（量化） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 均质 | 体积 1~40 mL；转速 1000~30000 r/min；均质+清洗单循环 60 s；上下料 60 s | MODBUS（PLC，待厂内确认） |
| MOD-JY-010 拆装盖加液 | 体积 1~50 mL；绝对精度 ±1%、重复精度 ±0.5%；Y 100 mm/Z 50 mm、定位 ±0.1 mm；单循环 106 s | 同上 |
| MOD-PY-002 金属浴恒温 | 控温 25~70 ℃；16 通道；平摇 150~600 r/min；启动周期 220 s | 同上 |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 体积 1~50 mL；涡旋 1~3000 r/min；绝对 ±1%/重复 ±0.5%；单循环 300 s | 同上 |
| MOD-PH-001 pH 调测 | 量程 0~50 mL 样液；转速 1~3000 r/min；含电极冲洗/校准；单循环 1603 s | 同上 |
| MOD-JY-012 8 通道正压加液 | 8 通道；压力 1~4 bar；绝对 ±1%/重复 ±0.5%；加液 10 s | 同上 |
| 平台公用 | 220 V+24 V；标称 1.8 kVA/峰值 3 kVA；压缩空气 1~4 bar；环境 15~30 ℃ | 工业以太网 |

工艺缺口标注（P2）：① 长时（如 16 h）避光恒温衍生：选型范围内以 MOD-PY-002 金属浴（25~70 ℃，含 37 ℃）提供恒温，但金属浴为开放平摇结构，不具备密闭避光舱与超长时无人反应缓存；如工艺要求 37 ℃/16 h 避光衍生，建议增补专用"恒温 37 ℃ 衍生反应模块"（清单外，需客户确认）。② 加盐盐析在 P3 提取平台由 MOD-YJ-004 实现。

#### 4.1.3 P3 · 提取平台（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 数量 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 1 | 1 |
| MOD-YJ-004 | 50 ml 离心管加盐涡旋模块 | 1 | 1 |
| MOD-LX-005 | 50 ml×4 孔位离心机模块 | 1 | 3 |
| MOD-YY-004 | 50 ml 全量液体转移模块 | 1 | 1 |
| MOD-JY-012 | 8 通道正压加液模块（乙腈/乙酸乙酯供给） | 1 | 0 |

② 平台功能说明：完成 QuEChERS 式提取与盐析分层。① MOD-WX-006 拆盖加提取溶剂（乙腈/乙酸乙酯）并涡旋混匀；② MOD-YJ-004 定量加无水硫酸钠/氯化钠并涡旋盐析（去水、促分层）；③ MOD-LX-005 离心（500~8000 r/min、1~10 ℃控温）实现有机相/水相/沉淀分层；④ MOD-YY-004 旋转倒液将上清全量转移合并，支持"残渣重复提取"多轮；⑤ MOD-JY-012 多路供给提取溶剂。适配肉类、牛奶、鱼肉等基质，加液量与转速按标准可设（如肉类乙腈 10 mL/离心 4000 r/min、鱼肉乙酸乙酯 8 mL/6000 r/min）。

③ 关键技术指标表

| 设备（模块） | 系统指标（量化） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 体积 1~50 mL；涡旋 1~3000 r/min；绝对 ±1%/重复 ±0.5%；单循环 300 s | MODBUS（待厂内确认） |
| MOD-YJ-004 加盐涡旋 | 涡旋 1~3000 r/min；自动开/合盐管盖定量加盐；单循环 300 s；48 V | 同上 |
| MOD-LX-005 离心 | 体积 1~50 mL；转速 500~8000 r/min；控温 1~10 ℃；真空 -80 kPa；4 孔位对称；单循环 420 s；振动>300 µm 报警 | 同上 |
| MOD-YY-004 全量转移 | 体积 0~50 mL；旋转倒液全量转移；单循环 40 s | 同上 |
| MOD-JY-012 8 通道正压加液 | 8 通道；1~4 bar；±1%/±0.5%；10 s | 同上 |
| 平台公用 | 220 V+24 V；1.8/3 kVA；压缩空气 1~4 bar；需排风、排废 | 工业以太网 |

偏差标注（P3）：GB/T 21311 硝基呋喃提取要求离心 10000 r/min，MOD-LX-005 上限 8000 r/min；建议经方法学验证以 8000 r/min 延长时间等效，或对该检项外配高速冷冻离心。加盐模块 MOD-YJ-004 卡 compatible_platforms 仅列 PLT-800，但 PLT-1200 平台夹爪清单含"50 ml 拆盖加液加盐涡旋模块"，兼容性以厂内装配确认为准。

#### 4.1.4 P4 · SPE 净化平台（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 数量 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 | 6cc 自动上样 SPE 模块（HLB） | 4（并行） | 4 |
| MOD-YY-003 | 10 ml 移液模块（提取液上样移取） | 1 | 1 |
| MOD-JY-012 | 8 通道正压加液模块（活化/淋洗/洗脱液供给） | 1 | 0 |

② 平台功能说明：面向磺胺、沙星、氯霉素及 127 种筛查的固相萃取净化。MOD-YY-003 将提取上清移取至上样位；MOD-SPE-004（4 柱并行）以注射泵微升级闭环流速依次完成 活化（甲醇+水）→ 上样 → 淋洗（水/20%甲醇水）→ 抽干 → 洗脱 全流程，规避人工流速不均、柱干、堵塞；MOD-JY-012 向缓存池正压供给活化液/淋洗液/洗脱液。洗脱液收集入 15 mL 西林瓶转 P5。4 柱并行显著提升净化通量。

③ 关键技术指标表

| 设备（模块） | 系统指标（量化） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 SPE | 适配 6cc HLB 柱（换载具兼容 3cc）；移液 1~50 mL、精度 ±1%；流速可编程；活化/上样/淋洗/洗脱可编程；单循环 360 s；2 路并行/模块 | MODBUS TCP（模块卡明确） |
| MOD-YY-003 10 ml 移液 | 体积 1~10 mL；绝对 ±1%/重复 ±0.5%；双/单通道；单循环 275 s | MODBUS（待厂内确认） |
| MOD-JY-012 8 通道正压加液 | 8 通道；1~4 bar；±1%/±0.5%；10 s | 同上 |
| 平台公用 | 220 V+24 V；1.8/3 kVA；压缩空气 1~4 bar；需给水/排废/排风 | 工业以太网 |

配置说明（P4）：SPE 柱型选用 HLB 200 mg/6 cc，与磺胺/沙星/氯霉素净化匹配；4 台 MOD-SPE-004 并行使净化不成为瓶颈。若采用 QuEChERS 分散净化（PSA/C18/EMR）而非柱式 SPE，选型范围内无分散净化专用模块，需另行确认。

#### 4.1.5 P5 · 浓缩·复溶·离心·过滤平台（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 数量 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 | 15 ml 西林瓶离心浓缩模块 | 1 | 1 |
| MOD-YY-002 | 1 ml 移液模块（复溶液加注/转移） | 1 | 1 |
| MOD-LX-004 | 2 ml-6 孔位高速离心模块 V4.0 | 1 | 3 |
| MOD-GL-002 | 5cc 针式过滤模块（0.22 µm） | 1 | 1 |

② 平台功能说明：完成上机前的浓缩定容与除杂。① MOD-NS-005 以"离心扩面 + 加热 45 ℃ + 真空 -95 kPa"三效浓缩洗脱液至干，规避目标物挥发损失；② MOD-YY-002 加注复溶液（如甲醇/水/加酸水 1.0 mL）并转入 2 mL 离心管；③ MOD-LX-004 以 14000 r/min、1~10 ℃ 离心去除微颗粒/沉淀；④ MOD-GL-002 经 13 mm/0.22 µm 针式滤器过滤至 2 mL 进样小瓶，为 LC-MS/MS 提供洁净样液。

③ 关键技术指标表

| 设备（模块） | 系统指标（量化） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 浓缩 | 体积 1~10 mL；控温 25~55 ℃；转速 1000~8000 r/min；真空 -95 kPa；单循环 2640 s；48 V | MODBUS（待厂内确认） |
| MOD-YY-002 1 ml 移液 | 体积 0.5~1 mL；绝对 ±1%/重复 ±0.5%；单循环 270 s | 同上 |
| MOD-LX-004 高速离心 | 体积 0.5~2 mL；转速 1000~14000 r/min；控温 1~10 ℃；真空 -75 kPa；6 孔位；单循环 420 s；振动>300 µm 报警 | 同上 |
| MOD-GL-002 针式过滤 | 体积 1~5 mL；13 mm 滤器（0.22 µm 尼龙）；含预过滤/洗针/空吹；单循环 520 s | 同上 |
| 平台公用 | 220 V+48 V+24 V；1.8/3 kVA；压缩空气 1~6 bar；真空泵；需排风/排废 | 工业以太网 |

偏差标注（P5）：① 复溶离心 14000 r/min —— MOD-LX-004 满足 ✓。② 浓缩 MOD-NS-005 单次体积 1~10 mL、控温 25~55 ℃（含 45 ℃）；若 SPE 洗脱液体积 >10 mL 需分次浓缩，或对大体积洗脱（如硝基呋喃 50 mL 西林瓶浓缩）另配大体积浓缩模块（清单外，参考工作站曾用 MOD-NS-002，需客户确认）。③ 复溶溶解如需超声辅助，选型范围内无超声模块，以移液+涡旋替代；确需超声需增补（清单外）。

### 4.2 各模块关键技术指标核对清单

下表对照标准 4.2 参数核对清单逐项落实；知识库已提供者给出量化值，未提供者以「待补确认」标注，绝不臆造。

| 参数项（标准要求） | 对应模块 / 部件 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 搬运/机械臂：自由度、负载、工作半径、末端速度、重复定位精度、力矩传感 | 平台 XYZ 机械臂（各 PLT-1200 内置） | XY/Z 直线取放；自由度/负载/工作半径/末端速度/重复定位精度/力矩传感范围待补（模块库未提供整机参数，以厂内机械臂选型清单为准） |
| 电动夹爪：行程、夹持力、位置重复精度、掉落检测、扫码 | EPG40-50 平行夹爪 / ERG32-150T 旋转夹爪 | 夹持直径 10.5~45 mm（分档：间距 12/16/20）；ERG32-150T 可旋转扫码、EPG40-50 不可扫码；单指夹持力/位置重复精度/掉落检测待补 |
| 加液涡旋：体积、精度、涡旋转速/时长 | MOD-WX-006 | 1~50 mL；±1%/±0.5%；涡旋 1~3000 r/min；单循环 300 s |
| 加盐/加固体涡旋：加盐方式、精度、涡旋 | MOD-YJ-004 | 自动开合盐管定量加盐；涡旋 1~3000 r/min；单循环 300 s；加盐绝对精度待补（卡未给数值） |
| 均质：频率/转速、时长 | MOD-JZ-002 | 1000~30000 r/min；均质+清洗单循环 60 s；体积 1~40 mL |
| 调 pH：测量范围、精度、兼容管型 | MOD-PH-001 | 样液 0~50 mL；混匀 1~3000 r/min；含电极冲洗/校准；适配 50 mL 离心管/30 mL PP 瓶；pH 分辨/调节精度待补（卡未给数值） |
| 振荡/振摇：频率、振幅、时长 | MOD-PY-002（金属浴平摇替代） | 平摇 150~600 r/min；控温 25~70 ℃；振幅待补；选型范围无独立垂直振荡模块（缺口，见下） |
| 离心：转速、离心力、控温、不平衡报警 | MOD-LX-005 / MOD-LX-004 | LX-005：500~8000 r/min、1~10 ℃、-80 kPa；LX-004：1000~14000 r/min、1~10 ℃、-75 kPa；振动>300 µm 报警 |
| 移液：精度、量程、过程安全检测、Z 轴 | MOD-YY-003 / MOD-YY-002 / MOD-YY-004 | 10 mL：±1%/±0.5%；1 mL：±1%/±0.5%；全量转移 0~50 mL；TIP/压力/电容检测与 Z 轴行程精度待补 |
| SPE：试剂种类、流速控制、体积、柱兼容、可编程 | MOD-SPE-004 | 6cc HLB（兼容 3cc）；1~50 mL、±1%；流速可编程；活化/上样/淋洗/洗脱可编程；单循环 360 s |
| 浓缩：转速、温度范围与精度、真空 | MOD-NS-005 | 1000~8000 r/min；25~55 ℃；-95 kPa；单循环 2640 s；控温精度数值待补 |
| 过滤：滤膜孔径、体积、压力 | MOD-GL-002 | 13 mm 0.22 µm 尼龙；1~5 mL；含预过滤/洗针/空吹；单循环 520 s；过滤压力范围待补 |
| 拆盖/封盖：容器规格、时间、成功率 | MOD-JY-010（及 WX-006/YJ-004/YY-004 内置拆合盖） | 适配 50 mL 离心管；拆-加-合盖单循环 106 s；定位 ±0.1 mm；成功率统计待补 |
| 扫码/识别：响应、效率、准确率 | 扫码枪 + ERG32-150T 旋转夹爪 | 旋转夹爪可旋转呈码；扫码响应/连续效率/准确率待补（以扫码枪选型为准） |
| 恒温衍生：温度范围与精度、避光、时长 | MOD-PY-002（部分替代） | 25~70 ℃；避光舱/超长时无人反应能力不足（缺口，建议专用衍生模块） |
| 低温暂存：仓位、瓶型、温度精度 | MOD-CC-001 | 90 工位；2 mL 西林瓶；0~10 ℃；存取节拍 31 s；控温精度数值待补 |
| 通讯协议 | 全线 | SPE-004 明确 MODBUS TCP；其余模块统一走平台 PLC / 工业以太网，具体协议以厂内 PLC 接口清单为准（待补） |

明确缺口汇总（选型范围内无对应模块，需客户确认是否增补清单外模块）： ① 称量（0.01 g 天平）—— 保留人工称样；② 独立垂直振荡/振摇 —— 以涡旋/金属浴平摇替代；③ 专用 37 ℃ 避光长时恒温衍生；④ 大体积（>10 mL）浓缩；⑤ 复溶超声；⑥ QuEChERS 分散净化（PSA/C18/EMR）；⑦ 磁性净化（吸磁）。

### 4.3 辅助 / 可选设备（○按需）

| 设备 | 用途 | 规格建议 | 商务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水制备系统 | SPE 活化/淋洗、电极冲洗、均质清洗用水 | 一级纯水（GB/T 6682），产水能力按峰值用量核定（待核） | 请联系销售团队获取报价 |
| 在线式 UPS | 断电保护，保障离心/浓缩安全停机 | 建议 3 kVA 在线式（平台卡推荐） | 请联系销售团队获取报价 |
| 危废中转罐 | 有机废液与氨性废液分类收集 | 分类耐腐蚀密闭罐 + 地漏/防渗托盘 | 请联系销售团队获取报价 |

本节为按需裁剪项：纯水/UPS/危废收集非 SmartLabOS 标准模块，按现场既有条件确认是否纳入供货范围。

## 5. 软件系统详细设计

本项目软件为 SmartLabOS 智慧实验室软件，统一承担调度控制、样品/物料/设备全生命周期管理、数据采集与 LIMS 对接、可视化与预警。下述功能为 SmartLabOS 标准能力；涉及具体阈值/模板/角色的配置项在实施阶段随 URS 确认（标注"配置项"），不预设臆造数值。

### 5.1 中央控制系统

① 技术架构

- 分层架构：现场设备层（PLC/模块）→ 数据采集与控制层（工控机）→ 业务应用层（调度/管理）→ 展示层（B/S 前端 + 大屏）；

- 部署方式：本地服务器部署，B/S 架构浏览器访问；现场每平台配工控机（HMI）执行单机流程；

- 通讯：设备侧 MODBUS TCP/工业以太网（SPE-004 已明确 MODBUS TCP），上层 RESTful API + HTTPS。

系统架构图 / 功能模块架构图作为交付物随软件设计说明书提交（现场部署前）。

② 功能模块清单

| 模块 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 基础数据 | 检测标准库、试剂/耗材/容器主数据、模块-流程映射 |
| 样品管理 | 采样前/中/后全生命周期；申请-审批-确认-记录闭环；条码绑定 |
| 仓库管理 | 低温存储库位、物料调度、库存监测与补料提醒 |
| 实验流程管理 | 检测标准库 + 实验流程库；按条码自动匹配工艺模板 |
| 实验调度 | 多平台节拍匹配、共享模块（离心/SPE/浓缩）错峰复用、多标准并行 |
| 设备管理与自动化执行 | 单机设备执行、设备台账、保养提醒、故障报警、正/反向追溯 |
| 数字化大屏 | 产线运行、通量、异常的实时可视化 |

③ 自动化功能（逐项）：实验室调度控制、单机设备执行、仓库管理与物料调度、检测标准库与实验流程库、样品全生命周期管理（申请-审批-确认-记录闭环）、设备台账与运维（保养提醒/故障报警/正反向追溯）。

④ 数据管理功能（逐项）：实验数据抓取与传输、LIMS 双向对接、通风/有害气体监测联动、多通道实时采集与校验、数据清洗、数据审查与质控校验、实时存储与多维查询。

⑤ 其余功能：智能监测分析与预警；报表与统计（设备使用/检测次数/试剂用量/异常判定/原始记录导出）；报告定制与一键生成（模板定制 + 多级审核，配置项）；数据导出（Word/Excel/PDF）；角色与权限管理（分级 + 自定义角色，配置项）；报警管理（实时/历史、规则配置、多通道通知）；数据安全（冗余容错、传输存储加密、权限隔离）。

### 5.2 数字孪生 / 可视化系统（本项目按★必备实施）

客户为国家食品复检机构，具备参观/示范与集中监管需求，故将数字孪生列为★实施项。

- 系统组成：中央控制可视化、试剂耗材管理、物流与设备运行监控三大子系统；

- 五大功能：① 实时数据展示与监控（产线/模块状态）；② 实验过程可视化（视频流/多视角/录制，配置项）；③ 数据分析与决策支持；④ 预警与应急响应（联动急停/排风）；⑤ 成果展示与参观交互。

数字孪生示例图随可视化设计说明书提交。

### 5.3 软件系统技术指标

| 指标类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 开放与集成 | RESTful API + HTTPS；设备侧 MODBUS TCP/工业以太网；与客户 LIMS 双向对接（样品/结果/状态数据流向双向） |
| 安全性 | 容错、可扩充、操作日志、关键功能冗余切换 |
| 可靠性 | 支持 7×24 运行、集中-分散控制结合；年故障累计时间上限为验收指标（配置项，随合同 SLA 确认） |
| 可扩展性 | 硬件可扩容、软件免定制配置适配新检项、升级简便 |
| 日志记录 | 记录操作人/时间/动作/参数等要素；保存时长可设、到期自动清理（配置项） |

LIMS 对接数据流向（说明）：LIMS → SmartLabOS 下发样品任务/检测标准；SmartLabOS → LIMS 回传前处理记录、设备参数、异常与结果状态。接口字段清单在实施阶段与客户 LIMS 供应商联合确认。

## 6. 自动化产能效率

测算口径（与阶段一解决方案 HTML 一致）： 每模块单循环节拍 = 模块卡 cycle_time_sec + 上下料 60 s；口径按双通道（通量=2，即一循环并行处理 2 个样品）标定，单样均摊 = 对应数值 ÷ 2。下表节拍为串行单循环理论值，实际稳态通量因多孔位/多柱并行、工站流水重叠而更高，最终以下方全流程实测产能（引自 PRJ-CDSJY-2026）为准。

### 6.1 逐平台单循环节拍（2 样 / 循环）

P2 水解·均质·加标·调 pH 平台

| 模块 | 单循环(s) | +上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 均质 | 60 | 60 | 120 |
| MOD-JY-010 拆盖加液 | 106 | 60 | 166 |
| MOD-PY-002 金属浴恒温 | 220 | 60 | 280 |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 300 | 60 | 360 |
| MOD-PH-001 pH 调测 | 1603 | 60 | 1663 |
| MOD-JY-012 供液 | 10 | 60 | 70 |
| 合计（2 样） | — | — | 2659 s ≈ 44.3 min（单样 ≈ 22.2 min） |

P3 提取平台

| 模块 | 单循环(s) | +上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 300 | 60 | 360 |
| MOD-YJ-004 加盐涡旋 | 300 | 60 | 360 |
| MOD-LX-005 离心 | 420 | 60 | 480 |
| MOD-YY-004 全量转移 | 40 | 60 | 100 |
| MOD-JY-012 供液 | 10 | 60 | 70 |
| 合计（2 样） | — | — | 1370 s ≈ 22.8 min（单样 ≈ 11.4 min） |

P4 SPE 净化平台（4 柱并行）

| 模块 | 单循环(s) | +上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-003 上样移取 | 275 | 60 | 335 |
| MOD-SPE-004 SPE | 360 | 60 | 420 |
| MOD-JY-012 供液 | 10 | 60 | 70 |
| 合计（2 样） | — | — | 825 s ≈ 13.8 min（单样 ≈ 6.9 min，4 柱并行进一步提升） |

P5 浓缩·复溶·离心·过滤平台

| 模块 | 单循环(s) | +上下料(s) | 小计(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 浓缩 | 2640 | 60 | 2700 |
| MOD-YY-002 复溶移液 | 270 | 60 | 330 |
| MOD-LX-004 高速离心 | 420 | 60 | 480 |
| MOD-GL-002 过滤 | 520 | 60 | 580 |
| 合计（2 样） | — | — | 4090 s ≈ 68.2 min（单样 ≈ 34.1 min） |

串行节拍汇总（P2→P5，2 样/循环）

| 路径 | 2 样节拍 | 单样均摊 | 瓶颈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝基呋喃全路径（含 P2） | 2659+1370+825+4090 = 8944 s ≈ 149.1 min | ≈ 74.5 min | P5 浓缩 2640 s、P2 pH 1603 s |
| 高通量兽残（磺胺/沙星/氯霉素，跳过 P2） | 1370+825+4090 = 6285 s ≈ 104.8 min | ≈ 52.4 min | P5 浓缩 |

### 6.2 全流程实测产能（引自 PRJ-CDSJY-2026，权威口径）

所有数据绑定"样品数 × 基质 × 全流程耗时"。

| 场景（样品数 × 基质） | 全流程耗时 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 大兽残-肉蛋 96 样 | 26 h | 立项卡 full_workflow_time_h |
| 大兽残-牛奶 96 样 | 18.8 h | 立项卡 |
| 硝基呋喃 21311-肉类 48 样 | 34 h | 立项卡 |
| 硝基呋喃 21311-蛋奶 48 样 | 31.6 h | 立项卡 |
| 硝基呋喃 31656-鱼肉 48 样 | 32 h | 立项卡 |
| 高通量筛查（按标准单独执行） | 24 h 完成 96 样前处理 | 立项卡 business_objective |
| 硝基呋喃（按标准单独执行） | 36 h 完成 48 样前处理 | 立项卡 |
| 并行能力 | 8 条工艺线可并行 | 立项卡 parallel_lines |

### 6.3 效率设计逻辑与提升对比

- 设计逻辑：多模块并行（离心 4 孔位、SPE 4 柱、高速离心 6 孔位）、全流程联动、节拍匹配调度；长反应（恒温衍生、浓缩）以缓存位并行消化；

- 核心保障：满足客户"高通量 96 样/24 h、硝基呋喃 48 样/36 h、8 线并行"目标；

- 对人工的提升：全程替代人工均质、萃取、加盐、SPE、氮吹等繁琐操作，从根本上消除均质不均、乳化损失、SPE 流速失控、氮吹挥发损失、pH/衍生个体差异等痛点，显著提升回收率与重复性、降低离子抑制。

待补确认（效率对比量化）：人力 N→M、错误率 X%→Y%、回收率/RSD 提升幅度需以客户现有人工基线数据与设备到场后的方法学验证/OQ-PQ 实测为准，本方案不预填未经验证的对比数值。

## 7. 项目实施与管理方案

### 7.1 建设周期与组织

总周期（引自 PRJ-CDSJY-2026 里程碑与交付计划）

| 里程碑 | 时间 |
| --- | --- |
| 详细设计冻结 | 2026-03 |
| 设备到货安装 | 2026-05（交付 2026-05-31） |
| 安装调试完成 | 2026-06 |
| 验收交付 | 2026-07 |
| 现场安装工期 | 4 周 |
| 培训 | 5 天 |
| 质保 | 12 个月 |

平台标准生产/交付周期约 8 周（平台/模块卡 lead_time_weeks），工站集成约 12 周；总建设周期以上述里程碑为准，最终以合同为准。

场地/公用工程前置条件汇总

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 占地（净） | 5 台 PLT-1200×1.02 ㎡ + 1 台 PLT-800×0.68 ㎡ ≈ 5.8 ㎡；含通道预留约 15~18 ㎡（规划 20 ㎡） |
| 层高 / 承重 | ≥ 3 m / ≥ 500 kg/㎡ |
| 供电 | 220 V/380 V，总装机约 24 kW；含 24 V/48 V 控制电；建议 3 kVA 在线式 UPS |
| 排风/给排水/气源 | 万向排风罩；一级纯水；独立危废排管；压缩空气 0.4~0.7 MPa（除水除油） |
| 环境 | 4~26 ℃（模块控温环境 15~30 ℃） |

组织架构与职责

| 方 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 乙方 | 项目经理 | 总协调、进度、里程碑管控 |
| 乙方 | 技术负责人/工程师 | 详细设计、集成、调试、方法学配合 |
| 乙方 | 质控工程师 | FAT/SAT、OQ/PQ、质控节点把关 |
| 乙方 | 售后工程师 | 提前介入调试，承接质保 |
| 甲方 | 对接小组 | 现场条件、样品/试剂、LIMS 接口、验收 |

### 7.2 实施阶段（六阶段，每阶段含工期/任务/交付物/验收/管控）

| 阶段 | 工期 | 核心任务 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 调研细化与方案确认 | — | 现场复测、URS 冻结、工艺参数确认、LIMS 接口确认 | 详细设计方案（冻结版）、布局/改造图 | 客户签字确认设计冻结 |
| 二 模块生产与工厂预装调试 | 约 8 周 | 模块生产、平台装配、走线、单机/整线 FAT | FAT 报告、设备合格证 | 关键指标 FAT 达标（移液 ±1%、SPE 流速、离心转速/控温） |
| 三 现场基础施工与复核 | 与二并行 | 排风/气路/强弱电/给排水改造、承重/层高复核 | 施工图、隐蔽工程记录 | 水电气排风到位并复核合格 |
| 四 现场安装与模块拼接 | 4 周（含五） | 平台就位、拼接定位、接入水电气网 | 安装/拼接验收单 | 平台定位精度、接口连通 |
| 五 系统调试与人员培训 | 5 天培训 | 联机调试、SAT、OQ/PQ、方法学验证、操作/维护培训 | SAT/OQ/PQ 报告、培训记录 | 通量目标（96 样/24 h 等）与回收率/RSD 达标 |
| 六 项目验收与交付归档 | — | 终验、资料移交、质保启动 | 验收报告、设备移交清单、全套文档 | 客户终验签字 |

总工期甘特图随实施计划书提交（以里程碑 2026-03 冻结 → 2026-07 验收为主轴）。

### 7.3 项目管理措施

- 进度管理：三级管控（周例会/月报/里程碑评审）+ 赶工预案；

- 质量管理：全流程质控追溯，FAT/SAT/OQ/PQ 质控节点，记录归档；

- 沟通管理：固定周例会 + 专属沟通群 + 问题清单闭环；

- 安全管理：用电/动火/接地/急停/应急停机规程，权限分级，运动区防护；

- 变更管理：书面变更申请 → 影响评估（进度/成本/质量）→ 双方签字确认。

### 7.4 保障措施

- 资源保障：资深工程师 + 原厂部件 + 专用调试设备；甲方配合样品/试剂/场地；

- 技术保障：攻坚小组 + 7×24 远程支持 + 现场响应时限（随 SLA 确认）；

- 售后前置：售后工程师参与调试，无缝承接质保（12 个月）；

- 文档保障：全流程归档、可追溯。

## 8. 交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 正式技术文档 | 详细设计方案（冻结版）、软件设计说明书、系统/功能架构图、数字孪生设计说明 |
| 工程设计图 | 智能化实验室规划布局 CAD 图、平台俯视排布图、排风系统图、气路 P&ID 图、强弱电系统图、给排水管路图 |
| 工程交付物 | 工厂 FAT 报告、现场 SAT/OQ/PQ 报告、设备合格证、安装/拼接验收单、验收报告、设备移交清单 |
| 资料交付 | 操作手册、维护手册、技术资料（纸质 + 电子）、售后服务协议 |
| 软件交付 | SmartLabOS 智慧实验室软件、账号/角色配置、LIMS 接口文档、数据导出模板（Word/Excel/PDF） |

## 9. 商务与报价说明

本方案为售前/详细设计技术配置建议，硬件、安装、培训、首年服务等涉及价格、报价信息，请联系销售团队获取报价；交付周期与质保以最终合同为准。

## 附. 详细设计方案评审快速自检

| 判定项 | 本方案落实情况 |
| --- | --- |
| 三要素齐全 | P1~P5 每个平台均含【组成 + 功能说明 + 关键技术指标表】；示意图以区位表/俯视排布文字描述替代，正式 CAD 图列为交付物 |
| 指标可量化 | 4.1/4.2 指标均为"数值+单位+精度"，未提供项以"待补确认"显式标注；通讯协议 SPE 明确 MODBUS TCP，其余标注待厂内 PLC 清单确认 |
| 占位符清零 | 全文无"图 X-X""GBxxx""暂未填写"占位；标准号均为现行有效并全称 |
| 工程可施工 | 第 3.3 章排风/气路/强弱电/给排水改造已设计，与现场条件衔接，图纸列交付物 |
| 软件可集成 | 5.3 明确 RESTful API+HTTPS、MODBUS TCP、LIMS 双向对接及数据流向 |
| 效率有依据 | 第 6 章每条产能绑定"样品数×基质×耗时"，引自 PRJ-CDSJY-2026；节拍逐模块列出 |
| 实施可管控 | 7.2 六阶段均含"工期/任务/交付物/验收标准"，管控要点见 7.3 |

## 附. 待客户/厂内确认信息汇总（重要）

- 场地：房间用途/楼层/房间号、开间×进深实测、梁柱与隔断打通范围、原始结构尺寸图。

- 称样：确认人工称样（0.01 g 感量天平）工位（选型范围无称量模块）。

- 硝基呋喃衍生：37 ℃/16 h 避光恒温衍生是否需增补专用衍生模块（金属浴 MOD-PY-002 仅提供 25~70 ℃ 开放平摇）。

- 提取离心转速：GB/T 21311 要求 10000 r/min，MOD-LX-005 上限 8000 r/min，是否方法学等效或外配高速离心。

- 大体积浓缩/超声/分散净化/吸磁：是否需增补清单外模块（见 4.2 缺口汇总）。

- 加盐模块兼容：MOD-YJ-004 卡兼容平台仅列 PLT-800，PLT-1200 承载以厂内确认为准。

- 机械臂/夹爪细化指标：自由度/负载/重复定位精度/力矩传感、夹持力/掉落检测等，以厂内机械臂选型清单补齐。

- 通讯协议：非 SPE 模块通讯协议以厂内 PLC 接口清单确认。

- 软件配置项：日志保存时长、报告模板/多级审核、角色权限、SLA（年故障时间上限）。

- 阶段一 HTML/URS 核对：本文件节拍与工艺以模块卡口径计算，需与阶段一解决方案 HTML/URS 归档件交叉核对一致。

文档结束。数据源：references/01-modules、02-platforms、03-workstation、04-solutions、05-Project、06-pallet。