# 测试项目-详细设计方案

Table of Contents

# 成都市食品检验研究院 兽药残留专项自动化前处理系统 详细设计方案

客户单位： 成都市食品检验研究院 项目名称： 动物性食品兽药残留（硝基呋喃 / 氯霉素 / 磺胺类 / 沙星类）专项自动化前处理系统 文档类型： 详细设计方案（中标后 / 合同前 · 技术评审与工程交底版） 编制单位： 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 售前技术团队 编制年月： 2026 年 版本号 / 状态： V1.0 / 送审稿 编制 / 完成日期： 以送审当日为准（待冻结） 联系人： 百泉聚兴售前技术方案组（商务与报价事项请联系销售团队获取报价）

配套内部文档索引（本项目已产出）

| 文档 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 解决方案（HTML） | project/1.html | GB 31658.28—2025 乙酰孕激素类药物残留前处理解决方案（7 工作站、耗时测算） |
| 新建模块需求说明书 | project/乙酰孕激素-微量加注-模块-URS.html | URS-JY-μ01 50 ml 离心管微量加液涡旋模块（补足 µL 级加注缺口） |
| 本文档 | project/测试项目-详细设计方案.md | 由上述两份文件整合形成的详细设计方案 |
| 数据源 | references/01-modules、references/02-platforms、references/06-pallet、potocol/MD | 全部设备/平台/托盘参数与流程国标来源 |

数据来源与真实性声明： 本方案全部平台、模块、托盘技术参数均逐一引用自 SmartLabOS 知识库 references/ 与流程国标 potocol/MD，并与阶段一 project/1.html 的选型、耗时、产能测算保持完全一致，未做杜撰。凡与国标/客户需求存在差异、或参数需现场确认者，均在第 4.2、第 4.3、附 A（偏差与待确认项）明确标注。

# 1. 项目概述

## 1.1 客户与业务背景

成都市食品检验研究院隶属成都市市场监督管理局，为正处级公益二类事业单位，是国家食品复检机构，承担食品、食用农产品等的监督检验、风险监测与检验技术研究，并牵头食用农产品抽检监测、开展多兽药残留检测技术攻关。其职能定位要求检测结果具备法律效力与复检权威性，对前处理环节的准确度、重复性、可追溯性提出了高于一般检测机构的要求。

本项目面向该院兽药残留专项检测业务，目标是构建一条覆盖"采样—制样—分样—前处理—检测—出具报告"的全流程自动化产线，重点解决硝基呋喃、氯霉素、磺胺类、沙星类四大类兽残检测中前处理环节的人工痛点，实现高通量筛查与靶向定量并重、结果精准可控。

典型标准适配说明： 本方案的自动化前处理产线以 SmartLabOS 模块化平台组装，工艺流程以国标 **GB 31658.28—2025《食品安全国家标准 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》**为详细工艺样板进行深化设计（含酶水解、乙腈提取、盐析分层、冷冻离心、除脂 SPE 净化、浓缩、复溶、过滤全链条）。该样板与硝基呋喃/氯霉素/磺胺/沙星四类兽残"提取—净化—浓缩—定容—进样"的前处理范式高度一致，模块可分时复用、参数可配置切换，故以此为主线展开详细设计；四类专项检项的差异化适配见第 2 章。

## 1.2 检测对象与目标物

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测大类 | 硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、（喹诺酮）沙星类兽药残留 |
| 工艺样板目标物 | GB 31658.28—2025：醋酸氟孕酮、醋酸甲地孕酮、醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮、醋酸甲羟孕酮（MPA，需单独配制）、醋酸羟孕酮共 6 种乙酰孕激素类（基质匹配外标法定量） |
| 适用基质（样板） | 猪 / 牛 / 羊 / 鸡的肌肉、脂肪、肝脏、肾脏组织，以及牛奶、羊奶、乳粉（牛/羊）、鸡蛋、猪尿、牛尿 |
| 灵敏度 / 准确度（样板） | 检出限 0.2 µg/kg（MPA 0.4 µg/kg）、定量限 0.5 µg/kg（MPA 1.0 µg/kg）；回收率 60%～120%；批内 RSD ≤ 15%、批间 RSD ≤ 20% |

目标物理化特性与前处理难点关联：

- 痕量残留（µg/kg 级）：取样代表性与全流程损失控制直接决定检出能力，任何环节的微小偏差都会被放大。

- 基质干扰极强：高脂高蛋白基质易分层、易乳化、杂质多，引发严重离子抑制。

- 热敏 / 易挥发 / 易降解：浓缩控温控速要求高，过热或过吹造成目标物损失。

- 需酶水解与除脂净化（样板）：µL 级加酶的精度直接关系酶解效率与定量准确度。

## 1.3 现状痛点深度分析

客户提出的人工前处理核心难点，逐环节剖析其影响机理，并映射到本方案的自动化对策（对策模块均取自本项目已确认的选型范围，参数见第 4 章）：

| 人工痛点环节 | 问题量化 / 机理 | 对回收率·精准度·有效性的影响 | 本方案对策模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全程手工、对熟练度依赖高 | 容错率极低，个体差异大，步骤繁琐 | 重复性差、批间波动大、结果可比性不足 | 全流程程控替代人工，参数固化于中控流程库 |
| 样品均质易不均、高脂高蛋白分层 | 痕量取样偏差大、代表性差 | 回收率与重复性同步劣化 | MOD-JZ-002（1000–30000 r/min 高剪切+空化，刀头自动清洗） |
| 乙腈提取加盐后极易乳化、分层困难、目标物损失 | 乳化层夹带、提取液回收不全 | 回收率偏低且波动 | MOD-YJ-004（定量加盐涡旋盐析）+ MOD-LX-001（离心破乳分相）+ MOD-YY-003（精准取上层） |
| SPE 柱活化/上样/流速人工难控 | 柱干、堵塞、填料吸附，流速不均 | 目标物穿透/吸附偏差，回收率波动大 | MOD-SPE-004（注射泵流速闭环 0.1–15 mL/min，±1%，收集流出液全程程控） |
| 氮吹浓缩控温控速难、定容精度不足 | 过热分解、过吹挥发、体积漂移 | 热敏物损失、定量偏差 | MOD-NS-005（25–55 ℃控温+真空 −95 kPa+离心扩面，40 ℃覆盖标准）+ MOD-YY-002（复溶 ±1%） |
| 基质杂质难除引发离子抑制 | 信号抑制、定量失准 | 结果有效性下降 | 增强型除脂 SPE 去脂 + 二次复溶除杂，降低基质效应 |

## 1.4 项目场地概述

⚠ 待客户补充确认（现场信息未提供）： 本节涉及现场结构、尺寸、层高、隔断改造范围等信息，客户需求资料中尚未提供，以下为基于设备与公用工程要求推导的场地条件底线要求，实际改造范围以现场勘测与甲方确认为准。

| 场地要素 | 底线要求（依据本方案设备规格推导） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 房间用途 / 楼层 / 房号 | 独立前处理实验室，宜与 LC-MS/MS 检测室相邻 | 待补 |
| 房间尺寸（长×宽×面积） | 设备净占地 ≈ 7.14 ㎡，含通道按 2.5～3× 预留 ≈ 18～22 ㎡ | 待现场核定 |
| 层高 | ≥ 3.0 m（设备高 2055 mm + 检修/排风空间） | 硬要求 |
| 地面承重 | ≥ 500 kg/㎡（平台整机 175～210 kg/台，7 座合计约 1.5 t） | 硬要求 |
| 隔断 / 打通范围 | 依产线直线布局需求确定，宜预留物流直线通道 | 待补 |

请客户提供改造前用途、楼层房号、原始结构平面尺寸图、层高、隔断打通范围，以便完成第 3.2/3.3 节的精确布局图与基础设施改造设计图。

# 2. 自动化需求与标准适配

## 2.1 设计依据国标 / 行标清单

| 标准号 | 标准全称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 31658.28—2025 | 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 本方案前处理工艺主样板（酶水解/乙腈提取/盐析/冷冻离心/除脂 SPE/浓缩/过滤） |
| GB 31658.17—2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 磺胺类 / 沙星类检项前处理适配依据 |
| GB 31656 / GB/T 系列 | 动物性食品中硝基呋喃类代谢物、氯霉素残留量测定相关标准 | 硝基呋喃 / 氯霉素检项前处理适配依据（具体现行有效标准号以客户 SOP 冻结为准，待补） |
| GB/T 6682—2008 | 分析实验室用水规格和试验方法 | SPE 洗针/清洗、均质刀头清洗用一级纯水依据 |
| GB/T 27025 / RB/T 214 | 检测和校准实验室能力的通用要求 / 检验检测机构资质认定能力评价 | 复检机构 CNAS/CMA 可追溯性、原始记录合规依据 |

⚠ 待确认： 硝基呋喃、氯霉素两类检项的具体现行有效标准号，请客户提供其实际执行的检测方法 SOP，以便逐条锁定并完成检测标准与设备适配表的精确填写。

## 2.2 检测标准与设备适配表

| 检测项目 | 前处理关键工序 | SmartLabOS 前处理系统 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙酰孕激素类（工艺样板） | 酶水解→乙腈提取(盐析)→冷冻离心→除脂 SPE→浓缩→复溶过滤 | 本方案 7 工作站全线 | LC-MS/MS |
| 磺胺类 | 缓冲液提取→HLB-SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07（SPE 换 HLB 柱） | LC-MS/MS |
| 沙星类（喹诺酮） | 提取→SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07 | LC-MS/MS |
| 硝基呋喃代谢物 | 酸水解→衍生（2-NBA）→中和→LLE→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/02（水解/衍生）/05/06/07，衍生需恒温工位 | LC-MS/MS |
| 氯霉素 | 提取→除脂/SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07 | LC-MS/MS |

## 2.3 自动化需求统计

| 需求维度 | 客户期望 | 本方案实现路径 |
| --- | --- | --- |
| 通量 | 高通量大筛查 + 靶向定量并重 | 多模块并行（SPE×2、浓缩×4）、批量孵育 64 位、流水重叠 |
| 覆盖检项 | 硝基呋喃/氯霉素/磺胺/沙星四大类 | 主线工站分时复用 + 流程库参数化切换（见 2.4） |
| 自动化度 | 替代人工繁琐操作，全程闭环 | 自动上下料、机械臂工站间流转、参数固化、异常报警 |
| 结果质量 | 提升回收率与精准度、降低基质干扰 | 均质/离心破乳/盐析分层/SPE 流速闭环/精准控温浓缩/±1% 定容 |
| 上下料方式 | 自动上下料 | XYZ 机械臂 + 托盘缓存；耗时按各模块 up_unload_time = 60 s 计入节拍 |
| 软件 | 智慧实验室软件 | SmartLabOS 中央控制系统 + 数字孪生可视化（第 5 章） |

通量目标待量化： 客户尚未给出明确的"X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"指标，本方案第 6 章按已确认模块节拍给出可测算的产能结论，最终 KPI 请客户以业务峰值确认后写入合同。

## 2.4 差异化检项的系统适配与调度说明

- 工序复用： 四类兽残前处理均落入"提取/酶解—净化—浓缩—定容—过滤"范式，可共用 WS-01/03/05/06/07；差异集中在净化柱型（HLB / 除脂柱）、是否需要水解衍生、是否需要调 pH。

- 参数化切换： 加液体积、涡旋/振荡转速时长、离心转速时长、浓缩温度/时长、SPE 流速与体积，均由中控检测流程库按检项模板下发，切换检项无需改硬件。

- 柱型/载具更换： MOD-SPE-004 通过更换载具适配 3cc/6cc SPE 柱，填料在除脂柱（EMR-Lipid 或相当）/ HLB 间按检项更换。

- 衍生工序（硝基呋喃）： 复用 MOD-PY-002 金属浴（25–70 ℃）作恒温衍生工位，避光需选配遮光罩。

- 调度： 中控按检项优先级与瓶颈工站（浓缩）动态排产，同批次同检项聚批以减少柱型/试剂切换。

# 3. 总体设计

## 3.1 设计依据与原则

设计原则：

- 模块化组装——全部功能由标准模块位（180×450×600 mm）模块 + 标准托盘位（130×250×150 mm）组成，一个平台最多 6 模块 + 8 托盘（PLT-1200）；离心类大体积模块（MOD-LX-001、MOD-LX-004）占 3 个模块位。

- 智能物流联动——XYZ 机械臂 + 平行/旋转夹爪 + 托盘缓存实现工站内与工站间自动流转，自动上下料，无人值守。

- 数字化管理——SmartLabOS 中控统一调度、样品全生命周期追溯、数据抓取与 LIMS 对接、数字孪生可视化。

- 可扩展——瓶颈工站（浓缩）可通过复制平台/增配并行模块线性扩容；平台预留 UPS 接口与备用模块位。

业务闭环范围界定：

采样 → 制样(均质) → 分样/称样 → 前处理[酶水解→乙腈提取(盐析)→冷冻离心→除脂SPE→浓缩→复溶→过滤]
     → 上机检测(LC-MS/MS) → 数据处理 → 出具报告

- 自动化覆盖范围： 自"均质·加缓冲液"起，至"0.2 µm 过滤进样"止。

- 人工/线边保留环节： 称样（5 g，感量 0.01 g，SmartLabOS 模块库无称量模块，按行业惯例人工/线边天平称样后上样）；−18 ℃ 冷冻 30 min 由外部深冷冰箱承载（见第 8 章/附 A 偏差）。

## 3.2 整体布局设计

平台/区域划分清单（7 座工作站 + 检测/中控区）：

| 区域 | 工作站 | 平台 | 覆盖工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制样酶解区 | WS-01 制样·酶解加样 | PLT-1200 | 均质、加缓冲液、加酶 |
| 恒温孵育区 | WS-02 恒温酶解孵育 | PLT-1200 | 55 ℃ 避光振荡 2 h |
| 提取盐析区 | WS-03 提取·加乙腈·加盐 | PLT-1200 | 涡旋、加乙腈、加萃取盐包 |
| 冷冻离心区 | WS-04 离心·取上层·加水 | PLT-1200 | 离心取上层、加水 |
| 净化区 | WS-05 除脂 SPE 净化 | PLT-1200 | 除脂柱上样、收集流出液 |
| 浓缩复溶区 | WS-06 浓缩·复溶 | PLT-1200 | 40 ℃ 吹干、60% 乙腈复溶 |
| 澄清过滤区 | WS-07 澄清·过滤 | PLT-1200 | 澄清离心、0.2 µm 过滤 |
| 外部节点 | −18 ℃ 冷冻 30 min | 深冷冰箱 | 盐析后冷冻分层 |
| 检测区 | 后端 LC-MS/MS（客户既有/另配） | — | 上机检测 |
| 中控区 | 中央控制 + 数字孪生大屏 | — | 调度、追溯、可视化 |

智能化实验室规划布局（示意 · 直线流水）：

[样品入口/称样台]
       │
  WS-01 制样酶解 ─ WS-02 恒温孵育 ─ WS-03 提取·加乙腈·加盐
                                              │
                                   [−18℃冷冻30min 深冷冰箱]
                                              │
                              WS-04 离心·取上层·加水
                                              │
                              WS-05 除脂SPE ─ WS-06 浓缩·复溶 ─ WS-07 澄清·过滤
                                              │
                                        [LC-MS/MS 检测区]
       │
  [中央控制 + 数字孪生大屏]（贯穿全线，旁置）

说明：工站间样品流转由各平台 XYZ 机械臂 + 线边转运衔接；−18 ℃ 冷冻为外部深冷冰箱批量承载（dwell，不计入平台节拍）。精确的 CAD 布局图待现场尺寸确认后出图（详见第 8 章交付物）。各工站平台俯视布局见第 4 章文字示意与配套 project/1.html 第 5 节（SVG 实图）。

布局合理性论证：

- 直线流水：主线按工序顺序直线排列，缩短机械臂/转运行程，−18 ℃ 冷冻节点嵌入 WS-03 与 WS-04 之间就近布置。

- 空间利用率：PLT-1200 单机占地 1.02 ㎡，7 座净占地约 7.14 ㎡。

- 标准化预装与现场拼接：各平台在工厂完成模块预装与联调，现场拼接对接机械臂与公用工程接口即可，显著缩短现场建设周期（见第 7 章）。

## 3.3 配套基础设施改造设计

以下为改造设计要点与接口要求；详细的排风/气路/强弱电/给排水改造图纸待现场勘测后出具（列入第 8 章交付物）。

- 管道排风系统改造： 全线涉乙腈、甲醇（易燃）与乙酸铵、甲酸。要求：各工站上方设万向抽气罩 + 防爆排风，罩口面风速 ≥ 0.5 m/s；MOD-LX-001、MOD-NS-005 卡片标注 requires_ventilation=true，浓缩 40 ℃ 挥发需局部排风；排风经活性炭处理达标后高空排放。

- 气路分布系统改造： 提供洁净干燥压缩空气 0.4–0.7 MPa（1–4 bar，浓缩模块 1–6 bar）至每座平台（几乎所有模块正压加液/夹紧/吹干均需，卡片 requires_compressed_air=true）；配真空泵支线：MOD-LX-001（−80 kPa）、MOD-LX-004（−75 kPa）、MOD-NS-005（−95 kPa）。压缩空气须除水除油。

- 强弱电与网络改造： 主电 AC 220 V 单相（金属浴/离心/浓缩）+ 控制电 DC 24 V；MOD-NS-005、MOD-YJ-004 需 DC 48 V；独立配电箱 + 漏电/接地保护，设备可靠接地；标配 3 kVA 在线式 UPS 接口；工业以太网布线接入中控（设备层通讯 MODBUS TCP）。

- 给排水/纯水管路改造： 上水为一级纯水（GB/T 6682），供 MOD-JZ-002 刀头清洗、MOD-SPE-004 洗针用水；MOD-JZ-002/MOD-SPE-004/MOD-NS-005/MOD-GL-002 卡片标注 requires_drain=true，须接独立排废管路；有机废液（乙腈/甲醇）分类收集至危废中转罐，严禁直排市政；地面设地漏/防渗托盘。另预留外部深冷冰箱（−18 ℃）位置与供电。

# 4. 功能平台逐一详细设计

说明： 本章对每座已配置工作站逐一展开【平台组成 + 功能说明 + 关键技术指标表 + 平台布局示意】四要素。全部指标为"具体数值 + 单位 + 精度 + 通讯协议"，取自 references/01-modules 模块卡片；设备层通讯统一接入 SmartLabOS 中控（MOD-SPE-004 卡片明确"仅支持 MODBUS TCP"、URS-JY-μ01 URS 明确 MODBUS TCP；其余模块 PLC 通讯协议以出厂固件/URD 为准，本方案按与中控一致的 MODBUS TCP 部署）。平台俯视 SVG 实图见配套 project/1.html 第 5 节。

平台通用参数（PLT-1200，引自 references/02-platforms）： 模块位包络 180×450×600 mm；托盘位包络 130×250×150 mm；最大 6 模块 + 8 托盘（2×4）；加热模块上限 6；供电 AC 220 V（标称电气值 1260 疑为单位录入约定，实际以各模块 electrical_environment 汇总为准）；需压缩空气；环境温度 15–30 ℃；地面承重 ≥ 500 kg/㎡；标配 3 kVA 在线式 UPS 接口；维护周期年度大保养 + 季度点检。机械臂夹爪：EPG40-50 平行夹爪（包胶棒间距 16 档，夹持直径 18–40 mm）/ ERG32-150T 旋转夹爪（间距 16 档，18–35 mm，可旋转扫码），50 ml 离心管（Φ34.6 mm）适配间距 16。

## 4.1 平台清单（逐平台三要素）

### 4.1.1 WS-01 制样·酶解加样工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 50 ml 离心管均质模块 | 样品均质匀浆 | 1 |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 加乙酸铵缓冲液 3 mL + 涡旋 | 1 |
| URS-JY-μ01 | 50 ml 离心管微量加液涡旋模块（新建） | 加酶 100 µL（µL 级）+ 涡旋 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 3 / 6 |

② 功能说明： 完成 §7 制样匀浆与 §8.1 加缓冲液/加酶。机械臂将样品离心管放入 MOD-JZ-002 高剪切均质匀浆（直击"均质不均、高脂高蛋白分层"痛点，刀头均质后自动清洗防交叉污染）→ 人工/线边称样 5 g → MOD-WX-006 拆盖-加乙酸铵缓冲液 3 mL-合盖-涡旋 → URS-JY-μ01 微量加酶 100 µL + 涡旋 → 转恒温孵育工站。适配基质：猪/牛/羊/鸡肌肉·脂肪·肝·肾组织及鸡蛋/奶/尿等。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 均质 | 体积 1–40 mL；转速 1000–30000 r/min；气源 1–4 bar；含刀头自动清洗；单循环 60 s；上下料 60 s；功率 0.2826/0.471 kVA，DC 24 V；噪声 87 dB；需压缩空气/水/排水 | MODBUS TCP |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 加液体积 1–50 mL；加液绝对准确度 ±1%、重复精度 ±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；含拆/合盖；单循环 300 s；上下料 60 s；功率 0.228/0.38 kVA，DC 24 V；噪声 65 dB；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| URS-JY-μ01 微量加注（新建） | 加注体积 10–1000 µL；准确度 ≤ ±1%（≥100 µL）/±2%（10–100 µL），重复 RSD ≤0.5%/≤1%；涡旋 1–3000 r/min；≥1 试剂通道（预留扩展）；单循环 200 s（拟定）；上下料 60 s；DC 24 V，气源 0.4–0.6 MPa | MODBUS TCP |

④ 平台布局示意（6 模块位，占用 3）

┌────────────────── PLT-1200 · 1200×850 ──────────────────┐
│  [JZ-002 均质]   [WX-006 加缓冲液涡旋]   [URS-μ01 加酶100µL] │
│  底部 8 托盘位：样品盘·空管盘·缓冲液/酶试剂瓶·1ml枪头盘     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.2 WS-02 恒温酶解孵育工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-PY-002 ×4 | 50 ml 离心管金属浴模块 | 55 ℃ 恒温 + 平摇孵育（16 位/台 → 64 位批量） | 4 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 4 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.1 的 55 ℃ 避光振荡 2 h 酶解。机械臂将加酶后离心管批量装入金属浴 16 工位，PID 闭环干式恒温 + 定时平摇，64 位批量并行、按日分批装载。孵育为化学反应固有时长（2 h），采用批处理并行消化，不叠加进单样串行节拍（见第 6 章）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-PY-002 金属浴平摇 | 工位数 16（×4 台=64）；体积 1–50 mL；控温范围 25–70 ℃（PID 闭环，覆盖 55 ℃）；平摇 150–600 r/min；上下料循环 220 s + 60 s；功率 0.534/0.89 kVA，AC 220 V，发热件；噪声 65 dB | MODBUS TCP |

偏差（避光）： 金属浴满足 55 ℃ + 平摇 2 h，但避光需为孵育工位选配遮光罩；且为金属浴替代水浴，需方法学确认等效性（见附 A）。

④ 平台布局示意（4 台金属浴并列）

┌───────────────── PLT-1200 · 64 位恒温孵育 ─────────────────┐
│ [PY-002 55℃×16] [PY-002 55℃×16] [PY-002 55℃×16] [PY-002×16] │
│ 进/出料 50ml 离心管缓存盘 ×2（避光需选配遮光罩）             │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.3 WS-03 提取·加乙腈·加盐工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 ×2 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 室温涡旋 1 min + 加乙腈 10 mL 涡旋 1 min | 2 |
| MOD-YJ-004 | 50 ml 离心管加盐涡旋模块 | 加萃取盐包（4 g Na₂SO₄ + 1 g NaCl）+ 涡旋 1~2 min | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 3 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.1 提取加样。MOD-WX-006 涡旋 1 min → 加乙腈 10 mL 涡旋 1 min → MOD-YJ-004 加萃取盐包涡旋 1~2 min（盐析分层，直击"萃取乳化"痛点）→ 转外部深冷冰箱 −18 ℃ 冷冻 30 min → 转离心工站。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 1–50 mL，加液 ±1%/±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；单循环 300 s + 60 s；功率 0.228/0.38 kVA，DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| MOD-YJ-004 加盐涡旋 | 定量加盐（8 g 盐管）+ 涡旋 1–3000 r/min；含拆/合盖；单循环 300 s + 60 s；功率 0.132/0.22 kVA，DC 48 V；气源 1–4 bar；噪声 65 dB | MODBUS TCP |

偏差（平台兼容）： MOD-YJ-004 卡片 compatible_platforms 仅列 PLT-800；本工站为 PLT-1200，需确认其 PLT-1200 适配性，或将该模块单列 PLT-800 加盐工位（见附 A）。本方案 WS-03 按阶段一 project/1.html 组成保持不变，但该兼容性列为待确认项。

④ 平台布局示意（占用 3/6）

┌───────────── PLT-1200 · 提取加样 ─────────────┐
│ [WX-006 涡旋/加乙腈] [WX-006 涡旋/加乙腈] [YJ-004 加盐包涡旋] │
│ 托盘：提取盘 ×2 · 乙腈供液瓶 · 8g 盐管盘(24/盘)             │
└────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.4 WS-04 离心·取上层·加水工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-LX-001 | 50 ml×4 孔位高速离心机模块 | 4 ℃ 离心破乳分相（标准 9000 r/min，模组上限 8000） | 3 |
| MOD-YY-003 | 10 ml 移液模块 | 准确量取上层溶液 4 mL | 1 |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 加水 1 mL 涡旋混匀 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 5 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.1 离心取上层。MOD-LX-001 4 ℃ 离心分相（标准 9000 r/min 5 min，模组上限 8000 r/min 见附 A）→ MOD-YY-003 准确量取上层溶液 4 mL → MOD-WX-006 加水 1 mL 涡旋 → 备用液转 SPE 工站。离心破乳直击"分层困难"痛点。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-LX-001 高速离心 | 4 孔位；转速 1–8000 r/min；控温 2–7 ℃（覆盖 4 ℃）；真空 −80 kPa；离心时长可设（卡片 cycle 0–300 s，本工序取标准 5 min=300 s）；单循环 300 s + 60 s；功率 3.5/4.8 kVA，DC 24 V；噪声 67 dB；需排风、真空泵、压缩机；发热件 | MODBUS TCP |
| MOD-YY-003 移液 | 体积 1–10 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；活塞气压定量；单循环 275 s + 60 s；功率 0.096/0.16 kVA，DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 1–50 mL，±1%/±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；单循环 300 s + 60 s；DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |

偏差（离心转速）： 标准要求 4 ℃、9000 r/min 5 min；MOD-LX-001 温控 2–7 ℃ 满足，但转速上限 8000 r/min，9000 r/min 需以 8000 r/min 等效执行并经方法学验证，或升级高速离心模组（待确认项，本方案耗时按标准 5 min=300 s 计入）。

④ 平台布局示意（占用 5/6）

┌──────────── PLT-1200 · 离心取上层 ────────────┐
│ [ MOD-LX-001 4℃离心 · 3 位 ] [YY-003 取上层4mL] [WX-006 加水1mL] │
│ 托盘：进料/上层接收盘 ×2 · 纯水供液瓶 · 10ml 枪头(随模上料)   │
└────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.5 WS-05 除脂 SPE 净化工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 ×2 | 6cc 自动上样 SPE 模块 | 除脂柱上样·收集流出液（注射泵流速闭环） | 2 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 2 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 增强型除脂固相萃取。备用液经 MOD-SPE-004 上样至除脂柱，收集全部流出液至 15 ml 西林瓶（注射泵流速闭环 0.1–15 mL/min ±1%，直击"柱干/流速失控"痛点）→ 转浓缩工站 40 ℃ 吹干。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 SPE | 体积 1–50 mL；流速 0.1–15 mL/min，准确度 ±1%、重复 ±1%；适配 6cc HLB 柱（换载具 3cc/6cc/10cc，除脂柱换填料）；固定 2 路并行；气源 1–4 bar；单循环 360 s + 60 s；功率 0.168/0.28 kVA，DC 24 V；需压缩空气/水/排水 | MODBUS TCP（仅支持） |

柱型适配（偏差）： 标准要求"增强型脂肪去除固相萃取柱"（穿流式，收集全部流出液）；MOD-SPE-004 默认 6cc HLB 柱，需换载具 + 换除脂填料（EMR-Lipid 或相当），且本应用仅上样 + 收集流出液，无需淋洗/洗脱（见附 A）。

④ 平台布局示意（占用 2/6）

┌──────────── PLT-1200 · 除脂SPE ────────────┐
│ [ SPE-004 上样·收集流出液 ] [ SPE-004 上样·收集流出液 ] │
│ 托盘：6CC 除脂柱(24/盘) · 15ml 西林瓶(流出液接收,28/盘) · 纯水/乙腈供液瓶 │
└──────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.6 WS-06 浓缩·复溶工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 ×4 | 15 ml 西林瓶离心浓缩模块 | 40 ℃ 离心浓缩（流出液吹至近干），并行 | 4 |
| MOD-YY-002 | 1 ml 移液模块 | 60% 乙腈水溶液 1.0 mL 复溶 | 1 |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 复溶后充分涡旋 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 6 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 浓缩与复溶。除脂流出液 MOD-NS-005 40 ℃ 离心浓缩至近干（三效合一：离心扩面+加热+真空降沸点，控温 25–55 ℃ 覆盖标准 40 ℃，规避热敏物分解与挥发损失）→ MOD-YY-002 加 60% 乙腈水溶液 1.0 mL 复溶（±1% 直击"定容精度不足"痛点）→ MOD-WX-006 充分涡旋 → 转澄清过滤工站。单次浓缩 cycle 2640 s 为全流程最大瓶颈，以 4 台 NS-005 并行拉平（见第 6 章）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 离心浓缩 | 体积 1–10 mL；控温 25–55 ℃；转速 1000–8000 r/min；真空 −95 kPa；气源 1–6 bar；单循环 2640 s + 60 s；功率 0.56/1.0 kVA，DC 48 V；需排风/压缩空气/排水；需真空泵；发热件 | MODBUS TCP |
| MOD-YY-002 移液 | 体积 0.5–1 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；活塞气压定量；单循环 270 s + 60 s；功率 0.096/0.16 kVA，DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 1–50 mL，±1%/±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；单循环 300 s + 60 s；DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |

偏差（浓缩方式）： 标准为"氮吹至近干"；MOD-NS-005 为离心浓缩（25–55 ℃ + 真空 −95 kPa + 离心扩面），40 ℃ 覆盖标准限值，以离心浓缩替代氮吹，需方法学确认回收率等效（见附 A）。

④ 平台布局示意（占用 6/6）

┌──────────── PLT-1200 · 浓缩+复溶 ────────────┐
│ [NS-005][NS-005][NS-005][NS-005] [YY-002 复溶1mL] [WX-006 涡旋] │
│ 4×离心浓缩(40℃并行)                                          │
│ 托盘：15ml 浓缩瓶(28/盘) · 2ml 离心管(60/盘) · 60%乙腈供液瓶 · 1ml 枪头 │
└──────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.7 WS-07 澄清·过滤工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-LX-004 | 2 ml-6 孔位高速离心模块 V4.0 | 10000 r/min 澄清离心（标准可选，保护滤膜） | 3 |
| MOD-GL-002 | 5cc 针式过滤模块 | 0.2 µm 针式过滤至进样瓶 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 4 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 澄清与过滤。MOD-LX-004 10000 r/min 澄清离心（标准仅要求过滤，浑浊时增强，此步保护滤膜、除微颗粒）→ MOD-GL-002 0.2 µm 有机系针式过滤至 2 ml 进样小瓶 → 直接上 LC-MS/MS。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-LX-004 高速离心 | 6 孔位；体积 0.5–2 mL；转速 1000–14000 r/min（覆盖 10000 r/min）；控温 1–10 ℃；真空 −75 kPa；振动超 300 µm 降速报警；单循环 420 s + 60 s；功率 1.0/1.5 kVA，AC 220 V；需压缩空气、真空泵 | MODBUS TCP |
| MOD-GL-002 针式过滤 | 体积 1–5 mL；13 mm 针式过滤器（0.2 µm 有机系）；含洗针空吹；单循环 520 s + 60 s；功率 0.132/0.22 kVA，DC 24 V；需压缩空气/排水 | MODBUS TCP |

④ 平台布局示意（占用 4/6）

┌──────────── PLT-1200 · 澄清过滤 ────────────┐
│ [ MOD-LX-004 10000rpm 澄清 · 3 位 ] [GL-002 0.2µm过滤] │
│ 托盘：2ml 离心管(60/盘) · 13mm 过滤器(40/盘) · 2ml 进样小瓶(60/盘) │
└──────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 各模块关键技术指标核对（搬运/夹爪/共性参数）

上节各工站指标表已逐模块给出"体积/转速/温度/精度/循环时间/供电/通讯"。本节补充搬运与夹爪等平台共性单元（引自 references/02-platforms）：

| 单元 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| XYZ 上下料机械臂（平台集成） | 三轴直角坐标搬运；自动上下料循环 60 s/工位（各模块 up_unload_time）；工作温度 15–30 ℃；急停 + 运动区安全防护 | MODBUS TCP |
| 平行夹爪 EPG40-50 | 包胶棒间距 12/16/20 三档，夹持直径范围 10.5–45 mm；50 ml 离心管用间距 16（18–40 mm，Φ34.6 mm）；掉落/夹持到位由传感器确认 | MODBUS TCP |
| 旋转夹爪 ERG32-150T | 夹持直径 17–35 mm；可旋转扫码（样品条码识别/追溯）；用于拆合盖、旋转倒液 | MODBUS TCP |
| 移液枪头选项 | 0.05 / 0.2 / 1 / 5 / 10 mL（平台 pipette_options_ml） | — |

参数缺项诚实标注： 章节标准 4.2 中"机械臂自由度/有效负载/工作半径/末端速度/重复定位精度/内置力矩传感范围/单指夹持力/位置重复精度"等未在平台或模块卡片中给出具体数值，SmartLabOS 知识库当前不含这些细分指标，不作编造。以上项目列为待厂内 URD 冻结/现场确认信息（见附 A 待确认清单），最终以设备出厂技术规格书为准。扫码/识别模块的响应时间、连续识别效率、识别准确率同样待补。

## 4.3 辅助 / 可选设备（○按需）

| 设备 | 用途 | 关键指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS-JY-μ01 微量加液涡旋模块（新建，必备） | 加酶 100 µL | 10–1000 µL，≤±1%（≥100 µL）；MODBUS TCP；节拍 200 s+60 s | 补足 µL 级加注缺口，随附独立 URS（project/乙酰孕激素-微量加注-模块-URS.html）；开发/交付周期另议 |
| 深冷冰箱（−18 ℃） | §8.1 冷冻 30 min | −18 ℃（±2 ℃），容量按批量配 | 确认模块库无低温冷冻模组，由外部深冷冰箱批量承载（dwell 不计入平台节拍）；型号/预算待客户确认 |
| 一级纯水制备系统 | SPE 洗针、均质刀头清洗用水 | 符合 GB/T 6682 一级水；产水能力按峰值配 | 客户既有可复用；否则另配，型号/预算待定 |
| 3 kVA 在线式 UPS | 断电保护，保障离心/浓缩安全停机 | ≥ 3 kVA 在线式；续航按安全停机需求 | 平台标配 UPS 接口，推荐配置 |
| 遮光罩（选配） | WS-02 孵育避光 | 适配 MOD-PY-002 金属浴工位 | 满足标准避光要求 |

上述辅助设备价格与预算请联系销售团队获取报价。

○按需裁剪说明： ①本方案不配置独立物流搬运平台——工站间流转由各平台内置 XYZ 机械臂 + 线边转运衔接，符合模块化平台方案惯例；②本方案不保留手工实验平台——除称样（5 g）与 −18 ℃ 深冻为人工/外部辅助外，其余环节已全自动化。

# 5. 软件系统详细设计

数据来源说明： SmartLabOS 中央控制系统的设备层通讯协议 MODBUS TCP 由模块卡片确认（MOD-SPE-004 "仅支持 MODBUS TCP"、URS-JY-μ01 URS）。软件的功能架构与上层集成指标属产品级能力，知识库未提供逐项数值，本章据 SmartLabOS 智慧实验室软件产品能力描述，凡属目标值/待现场确认者均已标注，不作编造。

## 5.1 中央控制系统

① 技术架构（B/S + 分层 + 分布式设备调度）

采用四层架构，B/S 架构部署，前后端分离：

┌─────────────── 展示层（B/S 浏览器 + 数字孪生大屏） ───────────────┐
├─ 应用层：样品管理·仓库管理·实验流程管理·实验调度·设备管理·报表报告 ─┤
├─ 服务层：调度引擎·数据采集与校验·LIMS 对接·权限·日志·报警 ──────────┤
└─ 设备层：各模块 PLC（MODBUS TCP）·XYZ 机械臂·平台传感器 ─────────────┘

- 部署方式：中控服务器（本地机房）+ 客户端浏览器；支持与院内 LIMS/信息化系统对接。

- 设备层：每模块 PLC 经 MODBUS TCP 接入调度引擎，支持集中调度 + 单机分散控制两种模式。

② 功能模块清单

基础数据管理、样品管理、仓库管理（含耗材/试剂/托盘库存）、实验流程管理、实验调度、设备管理与自动化执行、数字化大屏。

③ 自动化功能（逐项）

- 实验室调度控制： 按检项模板与瓶颈工站（浓缩）动态排产，工站间机械臂流转与 −18 ℃ 冷冻外部节点编排。

- 单机设备执行： 下发 SPE 上样流速/体积、离心转速/时长、浓缩温度/时长、加液体积等参数至模块 PLC。

- 仓库管理与物料调度： 托盘/耗材/试剂库存监测、补料提醒。

- 检测标准库与实验流程库： 内置 GB 31658.28—2025 等流程模板，四检项参数化切换（见 2.4）。

- 样品全生命周期管理： 采样前/中/后 + 申请-审批-确认-记录闭环，条码绑定（ERG32 旋转夹爪扫码）。

- 设备台账与运维： 保养提醒（模块维护周期 6 个月/平台年度大保养 + 季度点检）、故障报警、正/反向追溯。

④ 数据管理功能（逐项）

- 实验数据抓取与传输、LIMS 双向对接（RESTful API/HTTPS，接口清单待现场确认）、通风/有害气体监测联动、多通道实时采集与校验、数据清洗、数据审查与质控校验、实时存储与多维查询。

⑤ 其他功能

- 智能监测分析与预警；报表与统计（设备使用/检测次数/试剂用量/异常判定/原始记录与报告导出）；报告定制与一键生成（模板定制 + 多级审核）；数据导出（Word/Excel/PDF）；角色与权限分级管理（可自定义角色）；报警管理（实时/历史、规则配置、多通道通知）；数据安全（冗余容错、传输存储加密、权限隔离）。

## 5.2 数字孪生 / 可视化系统（○按需 → 本项目配置）

客户明确需要"智慧实验室软件"，本项目配置数字孪生可视化系统（非裁剪）：

- 系统组成： 中央控制可视化、试剂耗材管理可视化、物流与设备运行监控。

- 五大功能： ① 实时数据展示与监控（各工站状态、节拍、温度/转速/流速等）；② 实验过程可视化（视频流/多视角/录制）；③ 数据分析与决策支持（通量瓶颈、回收率趋势）；④ 预警与应急响应（超温、离心振动 >300 µm、吸空/柱堵等联动急停）；⑤ 成果展示与参观交互（复检机构对外展示）。

## 5.3 软件系统技术指标

| 指标类别 | 目标值 / 要求（★待现场确认者已标注） |
| --- | --- |
| 开放与集成 | RESTful API + HTTPS；设备层 MODBUS TCP（已确认）；与 LIMS 双向对接（接口清单★待确认） |
| 安全性 | 容错、可扩充、操作日志留痕、关键功能冗余切换 |
| 可靠性 | 支持 7×24 运行；集中-分散控制可切换；年故障累计时间上限★待合同约定 |
| 可扩展性 | 硬件可扩容（增配平台/模块）；软件免定制配置适配新检项/新模块；升级简便 |
| 日志记录 | 记录操作人/时间/参数/结果等要素；保存时长可设、自动清理策略可配 |

诚实标注： 上表中"年故障累计时间上限、LIMS 具体接口字段与数据流向、并发用户数、响应时延"等量化 SLA 指标，知识库未提供，列为待合同/现场确认项（附 A）。

# 6. 自动化产能效率

口径声明（与 project/1.html §7 完全一致）： 每平台节拍 = Σ 该平台承担各步骤（模块卡 cycle_time_sec + 自动上下料 60 s）。通道数 = 2，即所有数值均为"双通道、2 样品/循环"节拍（上下料 60 s = 15 s × 2 通道 × 2 上下料）；单样均摊 = 数值 ÷ 2。超长步骤（2 h 孵育、2640 s 浓缩、300 s 离心）按国标/卡片取值。

## 6.1 自动化检测效率设计逻辑

- 多模块并行： SPE（2 台）、浓缩（4 台）、金属浴（64 位批量）并行处理。

- 全流程联动： 7 工站流水重叠，机械臂衔接工站间流转与 −18 ℃ 冷冻外部节点。

- 节拍匹配（600 s 均衡）： 按"各平台处理时间尽量接近 600 s"拆分工站，串行瓶颈经并行拉平。

## 6.2 各工站节拍与 600 s 均衡（2 样/循环）

| 工站 / 平台 | 承担步骤（cycle+60） | 原始节拍(s·2样) | 并行数 | 均衡后有效节拍(s·2样) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-01 制样·酶解加样 | 均质120 + 加缓冲液360 + 加酶260 | 740 | 1 | 740 |
| WS-02 恒温孵育 | 上下料 220+60（2 h 批 dwell 并行） | 280 | 批 64 位 | 280（+2 h dwell） |
| WS-03 提取·加乙腈·加盐 | 涡旋360 + 加乙腈360 + 加盐360 | 1080 | 1（双 WX 位） | ≈720 |
| WS-04 离心·取上层·加水 | 离心360 + 取上层335 + 加水360 | 1055 | 1 | 1055 |
| WS-05 除脂 SPE 净化 | SPE 上样·收集 420 | 420 | 2 | 210 |
| WS-06 浓缩·复溶 | 浓缩2700 + 复溶330 + 涡旋360 | 3390 | 4（NS 并行） | ≈1365（瓶颈） |
| WS-07 澄清·过滤 | 澄清480 + 过滤580 | 1060 | 1 | 1060 |
| 串行总节拍（未并行） | 2 样/循环 | 8025 | — | ≈ 133.75 min（单样 ≈ 66.9 min） |

## 6.3 高通量筛查 / 专项 / 复合检测效率（样品数 × 基质 × 耗时）

以 GB 31658.28—2025 乙酰孕激素（猪/牛/羊/鸡肌肉·脂肪·肝·肾及奶/蛋/尿基质）为工艺样板，全部数值绑定具体样品数与基质：

| 场景 | 样品数 × 基质 | 全流程耗时测算（源自 6.2 节拍） |
| --- | --- | --- |
| 单循环（冷启动含孵育） | 2 样 · 肌肉/脂肪/肝/肾 | 2 h 孵育（批处理） + 机械处理串行 133.75 min（2 样） |
| 稳态机械处理串行 | 2 样/循环 | 133.75 min/循环，单样均摊 ≈ 66.9 min（未考虑流水重叠） |
| 稳态通量（瓶颈决定） | 连续投料 · 同检项 | 由最慢工站 WS-06 浓缩决定：4 台并行，浓缩部分 ≈ 675 s/2 样，整站 ≈ 1365 s/2 样 |
| 稳态通量（优化后） | 连续投料 · 同检项 | 升级为 6× NS-005（整平台）后浓缩部分 ≈ 450 s/2 样 |
| 专项（硝基呋喃，含衍生） | 复用 WS-02 恒温衍生 | 在乙酰孕激素流程基础上增加酸水解+衍生恒温环节（时长按 SOP，待补） |
| 多检项复合 | 磺胺/沙星/氯霉素分时复用 | 主线工站分时复用，聚批切换柱型/试剂，整体耗时以瓶颈工站串接计 |

## 6.4 核心通量与周期保障

- 通量保障： 稳态通量瓶颈为浓缩工站（WS-06），当前配置浓缩部分 ≈ 675 s/2 样；如需更高通量可升级为 6× MOD-NS-005（整平台），浓缩部分降至 ≈ 450 s/2 样。2 h 孵育以 64 位批量并行 + 按日错峰装载消化，不进入单样串行节拍。

- 待客户确认 KPI： 客户尚未给出"X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"硬指标；建议以业务峰值确认后写入合同，并据此决定是否扩容浓缩/离心工站并行数。

## 6.5 效率提升对比（vs 人工）

| 维度 | 人工前处理 | 本自动化方案 |
| --- | --- | --- |
| 一致性/重复性 | 个体差异大、RSD 波动大 | 参数固化、±0.5%~±1% 精度、批间可比 |
| 均质/破乳/盐析/SPE/浓缩 | 易不均、易乳化、柱干、氮吹损失 | 高剪切均质 + 离心破乳 + 盐析分层 + 流速闭环 + 精准控温浓缩 |
| 人力 | 全程手工、熟练度依赖高 | 自动上下料无人值守，人力聚焦复核与异常处理 |
| 错误率 | 容错率极低 | 传感器确认 + 异常报警 + 全程追溯，显著降低人为差错 |

说明：人力 N→M、错误率 X%→Y% 的具体数字需以客户现有人工工时基线核算后填写（待补），本方案不臆造具体百分比。

# 7. 项目实施与管理方案

## 7.1 周期与组织

- 总建设周期（测算）： 约 ≥ 12 周（平台标准交付约 8 周、工站集成约 12 周，引自平台/模块卡 lead_time_weeks）；新建 URS-JY-μ01 微量模块开发周期另议；含现场施工与联调，最终以合同排期为准。

- 组织架构与职责：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 乙方项目经理 | 总协调、进度/质量/风险管控、对甲方接口 |
| 乙方技术负责人 | 详细设计、工厂预装联调、现场调试、方法学配合 |
| 乙方质控/售后工程师 | 质控节点把关、售后前置参与调试 |
| 甲方对接小组 | 需求确认、场地/公用工程配合、SOP 与方法学、验收 |

## 7.2 实施阶段（六阶段 · 每阶段含工期/任务/交付物/验收标准/管控）

| 阶段 | 工期 | 核心任务 | 交付物 | 验收标准 / 管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 调研细化与方案确认 | 1–2 周 | 现场勘测、URS/URD 冻结、四检项 SOP 与偏差项确认 | 确认版详细设计、URS/URD | 甲乙双方签字冻结；偏差项达成一致 |
| 二 模块生产与工厂预装调试 | 6–8 周 | 平台/模块生产、微量模块开发、工厂预装与联调 | 工厂调试报告、设备合格证 | FAT：各模块节拍/精度达标（±1% 等） |
| 三 现场基础施工与复核 | 与阶段二并行 2–3 周 | 排风/气路/强弱电/给排水改造、场地复核 | 施工图、改造验收单 | 层高≥3 m、承重≥500 kg/㎡、通风到位 |
| 四 现场安装与模块拼接 | 1–2 周 | 平台就位、模块拼接、机械臂/公用工程对接 | 安装/拼接验收单 | 直线流水贯通、机械臂流转顺畅 |
| 五 系统调试与人员培训 | 2–3 周 | 全线联调、方法学验证、中控/数字孪生联调、培训 | SAT 调试报告、培训记录 | 回收率 60%~120%、批内/批间 RSD≤15%/20%（样板）；操作人员考核合格 |
| 六 项目验收与交付归档 | 1 周 | 终验、文档归档、移交 | 验收报告、设备移交清单、手册 | 达合同 KPI，文档齐全可追溯 |

总工期甘特（示意）

周次:    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
阶段一  ██
阶段二     ████████████████████
阶段三        ██████(与二并行)
阶段四                          ████
阶段五                             ██████
阶段六                                   ██

## 7.3 项目管理措施

- 进度管理： 三级管控（项目经理-技术-执行），周例会 + 里程碑评审，设赶工预案。

- 质量管理： 全流程质控追溯，FAT/SAT 质控节点，原始记录归档，符合 CNAS/CMA 可追溯。

- 沟通管理： 固定周例会 + 专属沟通群 + 变更书面确认机制。

- 安全管理： 用电/动火/接地/应急停机规程；权限分级；急停按钮每工位配置；乙腈/甲醇等易燃有机溶剂与强氧化剂分区管理。

- 变更管理： 书面申请 → 影响评估（进度/成本/技术）→ 双方签字确认后执行。

## 7.4 保障措施

- 资源保障： 资深工程师 + 原厂部件 + 专用调试设备；甲方配合场地与方法学。

- 技术保障： 攻坚小组（针对微量加注、离心转速、避光、浓缩方式、SPE 柱型等偏差项）；7×24 远程支持 + 现场响应时限（以售后协议约定）。

- 售后前置： 售后工程师参与调试阶段，提前熟悉产线。

- 文档保障： 全流程文档归档、版本受控、可追溯。

# 8. 交付物清单

## 8.1 正式技术文档

- 《详细设计方案》（本文档）及各类设计图（布局图、工艺流程图、平台俯视布局图）。

- 《解决方案》project/1.html、《新建模块需求说明书》project/乙酰孕激素-微量加注-模块-URS.html。

## 8.2 工程交付物

- 布局 CAD 图、排风/气路/强弱电/给排水改造图。

- 工厂调试报告（FAT）、现场调试报告（SAT）、设备合格证。

- 安装/拼接验收单、验收报告、设备移交清单。

## 8.3 资料交付

- 操作手册、维护手册（含平台年度大保养 + 季度点检、模块 6 个月维护周期）。

- 技术资料纸质 + 电子版、售后服务协议。

- 中控软件账号权限清单、流程库模板、数据备份与恢复说明。

# 附 A. 工艺偏差与待确认信息汇总

本方案坚持"不编造"，以下为需与客户确认/需补充信息的完整清单（与第 4、5、6 章标注对应）。

## A.1 工艺偏差（须客户确认对策）

| 序 | 偏差项 | 现状 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | µL 级微量加注（酶 100 µL） | 已确认模块量程 ≥0.5 mL，精度不足 | 新建 URS-JY-μ01（10–1000 µL）；过渡期预稀释后用 MOD-WX-006 等效 |
| 2 | 55 ℃ 孵育"避光" | MOD-PY-002 满足温度/平摇，避光需选配；金属浴替代水浴 | 选配遮光罩，并方法学确认金属浴与水浴等效 |
| 3 | −18 ℃ 冷冻 30 min | 确认模块库无低温冷冻模组 | 另配外部深冷冰箱批量承载（dwell 不计入平台节拍） |
| 4 | 离心 9000 r/min × 5 min | MOD-LX-001 转速上限 8000 r/min | 8000 r/min 等效执行并方法学验证，或升级高速离心模组（耗时按 300 s 计） |
| 5 | 浓缩方式（氮吹 → 离心浓缩） | MOD-NS-005 为离心浓缩，非氮吹 | 40 ℃ 覆盖标准限值，方法学确认回收率等效 |
| 6 | SPE 柱型（增强型除脂柱） | MOD-SPE-004 默认 6cc HLB，穿流式仅上样+收集流出液 | 换载具 + 换除脂填料（EMR-Lipid 或相当） |
| 7 | 基质差异（奶/奶粉/尿加 0.5 mL 乙酸铵） | MOD-WX-006 最小 1 mL | 0.5 mL 加注由 MOD-YY-002（0.5–1 mL）覆盖 |
| 8 | MOD-YJ-004 平台兼容 | 卡片 compatible_platforms 仅 PLT-800，WS-03 为 PLT-1200 | 确认 PLT-1200 适配性，或单列 PLT-800 加盐工位 |

## A.2 待客户补充信息

- 场地信息： 改造前用途、楼层房号、原始结构平面尺寸图、层高、承重、隔断打通范围（用于第 3 章精确布局与改造图）。

- 检项标准号： 硝基呋喃、氯霉素现行有效检测方法 SOP 与标准号（用于第 2 章适配表精确化）。

- 通量 KPI： "X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"业务峰值（用于第 6 章产能定档与扩容决策）。

- 机械臂/夹爪细分指标： 自由度、有效负载、工作半径、末端速度、重复定位精度、力矩传感范围、单指夹持力等（知识库未含，待厂内 URD/出厂规格书）。

- 软件 SLA： LIMS 接口字段与数据流向、年故障累计时间上限、并发用户数、响应时延。

- 人工基线： 现有人工工时/人力/错误率基线（用于第 6.5 提升幅度量化）。

# 附 B. 详细设计方案评审快速判定（自检）

| 判定项 | 结论 |
| --- | --- |
| 三要素齐全（每平台组成+功能说明+指标表+示意图） | ✅ 7 座工作站均具备四要素（示意图为文字俯视布局，SVG 实图见 project/1.html） |
| 指标可量化（数值+单位+精度+通讯协议） | ✅ 模块指标均量化并含 MODBUS TCP；机械臂细分指标已诚实标注为待补，未编造 |
| 占位符清零（无"图X-X/GBxxx/暂未填写"，标准号现行有效） | ✅ 标准号 GB 31658.28—2025、GB 31658.17—2021、GB/T 6682—2008 现行；硝基呋喃/氯霉素标准号已标注待补 |
| 工程可施工（排风/气路/强弱电/给排水到位） | ✅ 第 3.3 节设计并含 48 V、真空、排废、深冷冰箱预留等要点 |
| 软件可集成（LIMS 接口与数据流向） | ⚠ 设备层 MODBUS TCP 已确认；LIMS 接口清单待现场确认（已标注） |
| 效率有依据（样品数×基质×耗时） | ✅ 第 6 章绑定 2 样/循环 × 猪牛羊鸡肌肉脂肪肝肾等 × 133.75 min，与 project/1.html 一致 |
| 实施可管控（每阶段五要素） | ✅ 第 7.2 节六阶段均含工期/任务/交付物/验收标准/管控 |

商务声明： 本方案为售前技术配置建议，全部价格、报价信息请联系销售团队获取报价。交付周期与质保以最终合同为准。

编制： 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 售前技术方案 Agent 数据源： references/01-modules、references/02-platforms、references/06-pallet、potocol/MD；阶段一 project/1.html、project/乙酰孕激素-微量加注-模块-URS.html