# 测试项目-详细设计方案

Table of Contents

# 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量测定 兽残专项自动化前处理系统 详细设计方案

客户单位： 成都市食品检验研究院 项目名称： 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留（GB 31658.28—2025）兽残专项自动化前处理系统 文档类型： 详细设计方案（中标后 / 合同前 · 技术评审与工程交底版） 编制单位： 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 售前技术团队 编制年月： 2026 年 版本号 / 状态： V1.0 / 送审稿 编制 / 完成日期： 以送审当日为准（待冻结） 联系人： 百泉聚兴售前技术方案组（商务与报价事项请联系销售团队获取报价）

配套内部文档索引（本项目已产出）

| 文档 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 解决方案（HTML） | project/1.html | GB 31658.28—2025 乙酰孕激素类前处理解决方案（8 工作站、耗时测算） |
| 新建模块需求说明书 | project/乙酰孕激素加酶-模块-URS.html | URS-JY-μ01 50 ml 离心管微量加液涡旋模块（补足 µL 级加酶缺口） |
| 本文档 | project/测试项目-详细设计方案.md | 由上述两份文件整合形成的详细设计方案 |
| 数据源 | references/01-modules、references/02-platforms、references/06-pallet、potocol/MD | 全部设备/平台/托盘参数与流程国标来源 |

数据来源与真实性声明： 本方案全部平台、模块、托盘技术参数均逐一引用自 SmartLabOS 知识库 references/ 与流程国标 potocol/MD/09-GB31658.28-2025.md，并与阶段一 project/1.html 的选型、耗时、产能测算保持完全一致，未做杜撰。凡与国标/客户需求存在差异、或参数需现场确认者，均在第 4.3、第 8 章及附 A（偏差与待确认项）明确标注。

# 1. 项目概述

## 1.1 客户与业务背景

成都市食品检验研究院隶属成都市市场监督管理局，为正处级公益二类事业单位，是国家食品复检机构，承担食品、食用农产品等的监督检验、风险监测与检验技术研究，并牵头食用农产品抽检监测、开展多兽药残留检测技术攻关。其职能定位要求检测结果具备法律效力与复检权威性，对前处理环节的准确度、重复性、可追溯性提出了高于一般检测机构的要求。

本项目面向该院兽药残留专项检测业务，目标是构建一条覆盖"采样—制样—分样—前处理—检测—出具报告"的全流程自动化产线。该院兽残专项以硝基呋喃、氯霉素、磺胺类、沙星类四大类兽残高通量大筛查为核心基础，四类兽残均为痕量残留、基质干扰极强，前处理是核心控险环节。本次详细设计以**本次需逐个生成方案的国标 GB 31658.28—2025《食品安全国家标准 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》**为工艺主线展开深化设计，该产线以 50 ml 离心管为主容器的"均质→酶解→乙腈提取→盐析→冷冻离心→除脂 SPE 净化→氮吹浓缩→复溶过滤→冷藏"范式，可复用为上述四类兽残共线前处理基座，具体检项参数以各自国标原文为准（差异化适配见第 2 章）。

典型标准适配说明： 本方案的自动化前处理产线由 SmartLabOS 模块化平台组装，工艺流程严格以 GB 31658.28—2025（含酶解、乙腈提取、盐析冷冻、除脂固相萃取净化、氮吹浓缩、复溶过滤全链条）为详细工艺样板深化设计。该样板与四类兽残"提取—净化—浓缩—定容—进样"的前处理范式高度一致，模块可分时复用、参数可配置切换。

## 1.2 检测对象与目标物

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测大类 | 硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、（喹诺酮）沙星类兽药残留 |
| 本方案工艺样板目标物 | GB 31658.28—2025：醋酸氟孕酮（FGA）、醋酸甲地孕酮（MA）、醋酸美仑孕酮（MGA）、醋酸氯地孕酮（CMA）、醋酸羟孕酮（HPA）、醋酸甲羟孕酮（MPA）共 6 种乙酰孕激素类（基质匹配外标法定量，其中 MPA 单独配制标准溶液） |
| 适用基质 | 猪 / 牛 / 羊 / 鸡的肌肉、脂肪、肝、肾脏，及牛奶、羊奶、乳粉（牛、羊）、鸡蛋、猪尿、牛尿；兼容多类动物性食品基质 |
| 灵敏度 / 准确度（样板） | 组织/奶/蛋/尿：检出限 0.2 µg/kg、定量限 0.5 µg/kg（MPA 为 0.4 / 1.0 µg/kg）；奶粉 1 / 2.5 µg/kg（MPA 2 / 5 µg/kg）。回收率 60%~120%；批内 RSD ≤ 15%、批间 RSD ≤ 20% |

目标物理化特性与前处理难点关联：

- 痕量残留（µg/kg 级）：取样代表性与全流程损失控制直接决定检出能力，任何环节的微小偏差都会被放大。

- 基质干扰极强：高脂高蛋白基质易分层、盐析相分离困难、脂肪杂质多，引发严重离子抑制。

- 热敏 / 易挥发 / 易降解：氮吹浓缩控温控速要求高，过热或过吹造成目标物损失。

- 需酶解与外标法定量（样板）：µL 级加酶精度直接关系酶解一致性与基质匹配外标法定量准确度。

## 1.3 现状痛点深度分析

客户提出的人工前处理核心难点，逐环节剖析其影响机理，并映射到本方案的自动化对策（对策模块均取自本项目已确认的选型范围，参数见第 4 章）：

| 人工痛点环节 | 问题量化 / 机理 | 对回收率·精准度·有效性的影响 | 本方案对策模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全程手工、对熟练度依赖高 | 容错率极低，个体差异大，步骤繁琐 | 重复性差、批间波动大、结果可比性不足 | 全流程程控替代人工，参数固化于中控流程库 |
| 样品均质易不均、高脂高蛋白分层 | 痕量取样偏差大、代表性差 | 回收率与重复性同步劣化 | MOD-JZ-002（1000–30000 r/min 高剪切+空化，刀头自动清洗） |
| 乙腈提取后分层困难、盐析不充分、目标物损失 | 相分离不清、有机相回收不全 | 回收率偏低且波动 | MOD-YJ-004（定量加萃取盐包盐析）+ 深冷冰箱 −18 ℃ 冷冻 + MOD-LX-001（4 ℃ 冷冻离心分相） |
| SPE 柱活化/平衡/流速人工难控 | 柱干、堵塞、填料吸附，流速不均 | 目标物穿透/吸附偏差，回收率波动大 | MOD-SPE-004（注射泵微升级流速闭环 0.1–15 mL/min，±1%） |
| 氮吹浓缩控温控速难、定容精度不足 | 过热分解、过吹挥发、体积漂移 | 热敏物损失、定量偏差 | MOD-NS-005（25–55 ℃控温+真空 −95 kPa+离心扩面）+ MOD-YY-002（复溶 ±1%） |
| 加酶依赖手感、微量加注个体差异大 | 100 µL 级加酶量偏差 | 酶解效率波动、定量偏差 | URS-JY-μ01 微量加液涡旋模块（10–1000 µL，≤±1%） |
| 基质杂质（脂肪）引发离子抑制 | 信号抑制、定量失准 | 结果有效性下降 | 增强型除脂 SPE 净化 + 氮吹除杂，降低基质效应 |

## 1.4 项目场地概述

⚠ 待客户补充确认（现场信息未提供）： 本节涉及现场结构、尺寸、层高、隔断改造范围等信息，客户需求资料中尚未提供，以下为基于设备与公用工程要求推导的场地条件底线要求，实际改造范围以现场勘测与甲方确认为准。

| 场地要素 | 底线要求（依据本方案设备规格推导） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 房间用途 / 楼层 / 房号 | 独立前处理实验室，宜与 LC-MS/MS 检测室相邻 | 待补 |
| 房间尺寸（长×宽×面积） | 设备净占地 ≈ 7.48 ㎡，含通道按 2.5～3× 预留 ≈ 19～23 ㎡（另需深冷冰箱位） | 待现场核定 |
| 层高 | ≥ 3.0 m（设备高 2055 mm + 检修/排风空间） | 硬要求 |
| 地面承重 | ≥ 500 kg/㎡（平台整机自重，8 座平台合计约 1.5～1.8 t） | 硬要求 |
| 隔断 / 打通范围 | 依产线直线布局需求确定，宜预留物流直线通道 + 深冷冰箱位 | 待补 |

请客户提供改造前用途、楼层房号、原始结构平面尺寸图、层高、隔断打通范围，以便完成第 3.2/3.3 节的精确布局图与基础设施改造设计图。

# 2. 自动化需求与标准适配

## 2.1 设计依据国标 / 行标清单

| 标准号 | 标准全称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 31658.28—2025 | 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中乙酰孕激素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 本方案前处理工艺主样板（酶解/乙腈提取/盐析冷冻/除脂 SPE/氮吹浓缩/复溶过滤） |
| GB 31658.17—2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 磺胺类 / 沙星类检项前处理适配依据 |
| GB/T 20752 / GB 31656 系列 | 动物性食品中硝基呋喃类代谢物、氯霉素残留量测定相关标准 | 硝基呋喃 / 氯霉素检项前处理适配依据（具体现行有效标准号以客户 SOP 冻结为准，待补） |
| GB/T 6682—2008 | 分析实验室用水规格和试验方法 | SPE 洗针、复溶、清洗用一级纯水依据 |
| GB/T 27025 / RB/T 214 | 检测和校准实验室能力的通用要求 / 检验检测机构资质认定能力评价 | 复检机构 CNAS/CMA 可追溯性、原始记录合规依据 |

⚠ 待确认： 硝基呋喃、氯霉素两类检项的具体现行有效标准号，请客户提供其实际执行的检测方法 SOP，以便逐条锁定并完成检测标准与设备适配表的精确填写。

## 2.2 检测标准与设备适配表

| 检测项目 | 前处理关键工序 | SmartLabOS 前处理系统 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙酰孕激素类（样板） | 酶解→乙腈提取→加盐盐析→冷冻→离心→除脂 SPE→氮吹→复溶→过滤 | 本方案 8 工作站全线 | LC-MS/MS |
| 磺胺类 | 缓冲液提取→HLB-SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07/08（SPE 换 HLB 柱） | LC-MS/MS |
| 沙星类（喹诺酮） | 提取→SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07/08 | LC-MS/MS |
| 硝基呋喃代谢物 | 酸水解→衍生（2-NBA）→中和→提取→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/02（水解/衍生）/03/06/07/08，衍生需恒温工位 | LC-MS/MS |
| 氯霉素 | 提取→除脂/SPE 净化→浓缩→过滤 | 复用 WS-01/03/05/06/07/08 | LC-MS/MS |

## 2.3 自动化需求统计

| 需求维度 | 客户期望 | 本方案实现路径 |
| --- | --- | --- |
| 通量 | 高通量大筛查 + 靶向定量并重 | 多模块并行（浓缩 NS-005×6、SPE 双柱并行）、批量孵育 64 位、流水重叠 |
| 覆盖检项 | 硝基呋喃/氯霉素/磺胺/沙星四大类 + 本项乙酰孕激素类 | 主线工站分时复用 + 流程库参数化切换（见 2.4） |
| 自动化度 | 替代人工繁琐操作，全程闭环 | 自动上下料、机械臂工站间流转、参数固化、异常报警 |
| 结果质量 | 提升回收率与精准度、降低基质干扰 | 均质/盐析冷冻离心破乳/SPE 流速闭环/精准控温浓缩/±1% 定容 |
| 流程范围 | 采样→制样→分样→前处理→检测→出具报告 | 自动化覆盖"均质→过滤进样、冷藏"，前后接采样/称样与 LC-MS/MS 上机 |
| 上下料方式 | 自动上下料 | XYZ 机械臂 + 托盘缓存；耗时按各模块 up_unload_time = 60 s 计入节拍 |
| 软件 | 智慧实验室软件 | SmartLabOS 中央控制系统 + 数字孪生可视化（第 5 章） |

通量目标待量化： 客户尚未给出明确的"X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"指标，本方案第 6 章按已确认模块节拍给出可测算的产能结论，最终 KPI 请客户以业务峰值确认后写入合同。

## 2.4 差异化检项的系统适配与调度说明

- 工序复用： 四类兽残与本项乙酰孕激素类前处理均落入"提取/酶解—净化—浓缩—定容—过滤"范式，可共用 WS-01/03/05/06/07/08；差异集中在净化柱型（除脂 / HLB）、是否需要水解衍生、盐析用盐种类。

- 参数化切换： 加液体积、涡旋/振荡转速时长、离心转速时长、浓缩温度/时长、SPE 流速与体积、复溶溶剂配比，均由中控检测流程库按检项模板下发，切换检项无需改硬件。

- 柱型/载具更换： MOD-SPE-004 通过更换载具适配 3cc/6cc/10cc SPE 柱，填料在增强型除脂 / HLB / MCX 间按检项更换。

- 衍生工序（硝基呋喃）： 复用 MOD-PY-002 金属浴（25–70 ℃）作恒温衍生工位，避光需选配遮光罩。

- 多基质切换（本项）： 组织/鸡蛋 5 g（乙酸铵缓冲液 3 mL）、奶 5 g / 尿 5 mL / 奶粉 1 g（2 mol/L 乙酸铵 0.5 mL），仅需切换 WS-01 加液体积参数与称样量，硬件产线通用。

- 调度： 中控按检项优先级与瓶颈工站（复溶·过滤 WS-07）动态排产，同批次同检项聚批以减少柱型/试剂切换。

# 3. 总体设计

## 3.1 设计依据与原则

设计原则：

- 模块化组装——全部功能由标准模块位（180×450×600 mm）模块 + 标准托盘位模块组成，一个平台最多 6 模块 + 8 托盘（PLT-1200）；PLT-800 最多 3 模块 + 4 托盘；离心/存储类大体积模块占 3 个模块位。

- 智能物流联动——XYZ 机械臂 + 旋转/平行夹爪 + 托盘缓存实现工站内与工站间自动流转，自动上下料，无人值守。

- 数字化管理——SmartLabOS 中控统一调度、样品全生命周期追溯、数据抓取与 LIMS 对接、数字孪生可视化。

- 可扩展——瓶颈工站可通过复制平台/增配并行模块线性扩容；平台预留 UPS 接口与备用模块位。

业务闭环范围界定：

采样 → 制样(均质) → 分样/称样 → 前处理[酶解→乙腈提取→盐析→(−18℃冷冻)→冷冻离心→除脂SPE净化→氮吹浓缩→复溶→过滤]
     → 冷藏暂存 → 上机检测(LC-MS/MS · 基质匹配外标法) → 数据处理 → 出具报告

- 自动化覆盖范围： 自"均质·加缓冲液"起，至"0.2 µm 过滤进样、进样小瓶 0–10 ℃ 冷藏"止。

- 人工/线边保留环节： 称样（组织 5 g，尿 5 mL，奶粉 1 g，感量 0.01 g/0.00001 g，SmartLabOS 模块库无称量模块，按行业惯例人工/线边天平称样后上样）；样品 −18 ℃ 长期深冻、§8.1 盐析后 −18 ℃ 冷冻 30 min（由另配深冷冰箱批处理，见第 8 章偏差）。

## 3.2 整体布局设计

平台/区域划分清单（8 座工作站 + 深冷/检测/中控区）：

| 区域 | 工作站 | 平台 | 覆盖工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制样酶解区 | WS-01 制样·酶解加样 | PLT-1200 | 均质、加缓冲液、加酶 100 µL |
| 恒温孵育区 | WS-02 恒温酶解孵育 | PLT-1200 | 55 ℃ 避光振荡 2 h |
| 提取盐析区 | WS-03 乙腈提取·加盐盐析 | PLT-800 | 涡旋、加乙腈、加萃取盐包盐析 |
| 冷冻离心区 | WS-04 冷冻离心·取上清 | PLT-1200 | 4 ℃ 离心、量取上清 4 mL+水 1 mL |
| 净化区 | WS-05 增强型除脂 SPE 净化 | PLT-1200 | 过除脂柱、收集全部流出液 |
| 浓缩区 | WS-06 氮吹浓缩（6 台并行） | PLT-1200 | 流出液 40 ℃ 氮吹近干 |
| 复溶过滤区 | WS-07 复溶·澄清·过滤 | PLT-1200 | 60% 乙腈复溶、澄清离心、0.2 µm 过滤 |
| 冷藏存储区 | WS-08 进样小瓶冷藏存储 | PLT-800 | 进样小瓶 0–10 ℃ 暂存 |
| 深冷区 | 深冷冰箱（另配） | — | −18 ℃ 冷冻 30 min + 试样/标准储备液贮存 |
| 检测区 | 后端 LC-MS/MS（客户既有/另配） | — | 上机检测（基质匹配外标法） |
| 中控区 | 中央控制 + 数字孪生大屏 | — | 调度、追溯、可视化 |

智能化实验室规划布局（示意 · 直线流水）：

[样品入口/称样台]
       │
  WS-01 制样酶解 ─ WS-02 恒温孵育 ─ WS-03 乙腈提取盐析(PLT-800)
                                          │
                                    [深冷冰箱 −18℃ 冷冻30min]
                                          │
  WS-04 冷冻离心 ─ WS-05 除脂SPE ─ WS-06 氮吹浓缩(×6并行)
       │
  WS-07 复溶·过滤 ─ WS-08 冷藏存储(PLT-800) ──▶ [LC-MS/MS 检测区]
       │
  [中央控制 + 数字孪生大屏]（贯穿全线，旁置）

说明：WS-03 盐析后样品需转入深冷冰箱旁路完成 −18 ℃ 冷冻 30 min，再转回 WS-04 离心（该旁路为工艺硬约束，见第 8 章偏差 3）。精确的 CAD 布局图待现场尺寸确认后出图（详见 3.3 与第 8 章交付物）。各工站平台俯视布局图见配套 project/1.html 第 5 节（SVG 实图）。

布局合理性论证：

- 直线流水 + 就近旁路：主线按工序顺序直线排列，缩短机械臂/转运行程；WS-03 与深冷冰箱、WS-04 相邻布置以缩短冷冻转运。

- 空间利用率：PLT-1200 单机占地 1.02 ㎡，6 座前处理平台 + 2 座 PLT-800（各 0.68 ㎡）净占地约 7.48 ㎡。

- 标准化预装与现场拼接：各平台在工厂完成模块预装与联调，现场拼接对接机械臂与公用工程接口即可，显著缩短现场建设周期（见第 7 章）。

## 3.3 配套基础设施改造设计

以下为改造设计要点与接口要求；详细的排风/气路/强弱电/给排水改造图纸待现场勘测后出具（列入第 8 章交付物）。

- 管道排风系统改造： 全线涉乙腈、甲醇（易燃）与乙酸、乙酸铵。要求：各工站上方设万向抽气罩 + 防爆排风，罩口面风速 ≥ 0.5 m/s；MOD-LX-001、MOD-NS-005 卡片标注 requires_ventilation=true，浓缩 40 ℃ 挥发需局部排风；排风经活性炭/喷淋处理达标后高空排放。

- 气路分布系统改造： 提供洁净干燥压缩空气 0.4–0.7 MPa（1–4 bar）至每座平台（几乎所有模块正压加液/夹紧/拆合盖均需，卡片 requires_compressed_air=true）；配真空泵支线：MOD-LX-001（−80 kPa）、MOD-LX-004（−75 kPa）、MOD-NS-005（−95 kPa）。压缩空气须除水除油。

- 强弱电与网络改造： 主电 AC 220 V 单相（离心/金属浴/浓缩/存储）+ 控制电 DC 24 V；MOD-NS-005、MOD-YJ-004 需 DC 48 V；独立配电箱 + 漏电/接地保护，设备可靠接地；标配 3 kVA 在线式 UPS 接口；工业以太网布线接入中控（设备层通讯 MODBUS TCP）。

- 给排水/纯水管路改造： 上水为一级纯水（GB/T 6682），供 MOD-JZ-002 刀头清洗、MOD-SPE-004 洗针、复溶/过滤用水；MOD-JZ-002/MOD-SPE-004/MOD-NS-005/MOD-GL-002/MOD-CC-001 卡片标注 requires_drain=true，须接独立排废管路；乙腈/甲醇有机废液分类收集至危废中转罐，严禁直排市政；地面设地漏/防渗托盘。

- 深冷配套： 另配 −18 ℃ 深冷冰箱一台，用于 §8.1 盐析后冷冻 30 min 及试样/标准储备液贮存（MOD-CC-001 与 MOD-LX-001 均无法达 −18 ℃，见第 8 章偏差 3）。

# 4. 功能平台逐一详细设计

说明： 本章对每座已配置工作站逐一展开【平台组成 + 功能说明 + 关键技术指标表 + 平台布局示意】四要素。全部指标为"具体数值 + 单位 + 精度 + 通讯协议"，取自 references/01-modules 模块卡片；设备层通讯协议统一为 MODBUS TCP（与 SmartLabOS 中控一致，MOD-SPE-004 卡片明确"仅支持 MODBUS TCP"）。平台俯视 SVG 实图见配套 project/1.html 第 5 节。

平台通用参数（PLT-1200 / PLT-800，引自 references/02-platforms）： 模块位包络 180×450×600 mm；供电 AC 220 V；需压缩空气；环境温度 15–30 ℃；地面承重 ≥ 500 kg/㎡；标配 3 kVA 在线式 UPS 接口。PLT-1200：6 模块位 + 8 托盘位（2×4），1200×850×2055 mm，占地 1.02 ㎡，加热模块上限 6。PLT-800：3 模块位 + 4 托盘位（1×4），800×850×2055 mm，占地 0.68 ㎡。机械臂夹爪：EPG40-50 平行夹爪 / ERG32-150T 旋转夹爪（可旋转扫码），50 ml 离心管适配包胶棒间距 16（Φ34.6 mm）。

## 4.1 平台清单（逐平台三要素）

### 4.1.1 WS-01 制样·酶解加样工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 | 50 ml 离心管均质模块 | 样品均质匀浆 | 1 |
| MOD-WX-006 | 50 ml 离心管正压加液涡旋模块 | 加乙酸铵缓冲液 3 mL + 涡旋混匀 | 1 |
| URS-JY-μ01 | 50 ml 离心管微量加液涡旋模块（新建） | 加酶 100 µL（µL 级）+ 涡旋 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 3 / 6 |

② 功能说明： 完成 §7 制样匀浆与 §8.1 加缓冲液/加酶。机械臂将样品离心管放入 MOD-JZ-002 高剪切均质匀浆（直击"均质不均、高脂高蛋白分层"痛点，刀头均质后自动清洗防交叉污染）→ 人工/线边称样 5 g → MOD-WX-006 拆盖-加乙酸铵缓冲液 3 mL（pH 5.2）-合盖-涡旋混匀 → URS-JY-μ01 微量加 β-葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶 100 µL + 涡旋 → 转恒温孵育工站。奶/奶粉/尿基质改加 2 mol/L 乙酸铵 0.5 mL（参数化切换）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-JZ-002 均质 | 体积 1–40 mL；转速 1000–30000 r/min；含刀头自动清洗；气源 1–4 bar；单循环 60 s；上下料 60 s；功率 0.2826/0.471 kVA，DC 24 V；需水/排水 | MODBUS TCP |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 加液体积 1–50 mL；加液绝对准确度 ±1%、重复精度 ±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；含拆/合盖；单循环 300 s；上下料 60 s；功率 0.228/0.38 kVA，DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| URS-JY-μ01 微量加注（新建） | 加注体积 10–1000 µL；准确度 ≤ ±1%（≥100 µL）/±2%（10–100 µL），重复 RSD ≤0.5%/≤1%；涡旋 1–3000 r/min；≥2 试剂通道（酶通道防交叉污染）；单循环 200 s（拟定）；上下料 60 s；DC 24 V，气源 0.4–0.6 MPa | MODBUS TCP |

④ 平台布局示意（6 模块位，占用 3）

┌────────────────── PLT-1200 · 1200×850 ──────────────────┐
│  [JZ-002 均质]   [WX-006 加缓冲液涡旋]   [URS-μ01 加酶100µL] │
│  底部 8 托盘位：样品盘·空管盘·缓冲液/酶试剂瓶(低温位)·1ml枪头盘 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.2 WS-02 恒温酶解孵育工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-PY-002 ×4 | 50 ml 离心管金属浴模块 | 55 ℃ 恒温 + 平摇孵育（16 位/台 → 64 位批量） | 4 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 4 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.1 的 55 ℃ 避光振荡 2 h 酶解。机械臂将加酶后离心管批量装入金属浴 16 工位，PID 闭环干式恒温 + 定时平摇，64 位批量并行、按批装载。孵育为化学反应固有时长（2 h），采用批处理并行消化，不叠加进单样串行节拍（见第 6 章）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-PY-002 金属浴平摇 | 工位数 16（×4 台=64）；控温范围 25–70 ℃（PID 闭环，覆盖 55 ℃）；平摇 150–600 r/min；体积 1–50 mL；上下料循环 220 s + 60 s；功率 0.534/0.89 kVA，AC 220 V，发热件 | MODBUS TCP |

偏差（避光）： 金属浴满足 55 ℃ + 平摇 2 h，但避光需为孵育工位选配遮光罩，或经方法学验证确认光照影响可控（见第 8 章）。

④ 平台布局示意（4 台金属浴并列）

┌───────────────── PLT-1200 · 64 位恒温孵育 ─────────────────┐
│ [PY-002 55℃×16] [PY-002 55℃×16] [PY-002 55℃×16] [PY-002×16] │
│ 进/出料 50ml 离心管缓存盘 ×2（避光需选配遮光罩）             │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.3 WS-03 乙腈提取·加盐盐析工站（PLT-800）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 | 50 ml 正压加液涡旋模块 | 室温涡旋 1 min + 加乙腈 10 mL 涡旋 1 min | 1 |
| MOD-YJ-004 | 50 ml 离心管加盐涡旋模块 | 加萃取盐包（4 g Na₂SO₄+1 g NaCl）涡旋 1~2 min 盐析 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用（PLT-800 共 3 位） | 2 / 3 |

② 功能说明： 完成 §8.1 涡旋、加乙腈提取与加盐盐析。接收酶解液 → MOD-WX-006 室温涡旋 1 min、加乙腈 10 mL 涡旋 1 min → MOD-YJ-004 定量加萃取盐包（4 g Na₂SO₄+1 g NaCl）涡旋 1~2 min 盐析（直击"盐析不充分、相分离困难"痛点）→ 转深冷冰箱 −18 ℃ 冷冻 30 min → 转 WS-04 冷冻离心。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-WX-006 加液涡旋 | 加液体积 1–50 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；涡旋 1–3000 r/min；含拆/合盖；单循环 300 s + 60 s；功率 0.228/0.38 kVA，DC 24 V；需压缩空气 | MODBUS TCP |
| MOD-YJ-004 加盐涡旋 | 定量加盐（8 g 盐管托盘）+ 涡旋 1–3000 r/min；含拆/合盖；单循环 300 s + 60 s；功率 0.132/0.22 kVA，DC 48 V；气源 1–4 bar；卡片 compatible_platforms 仅 PLT-800 | MODBUS TCP |

平台兼容（重要）： MOD-YJ-004 卡片明确仅兼容 PLT-800，故加盐工站单列一座 PLT-800；MOD-WX-006 兼容 PLT-800，同台完成加乙腈涡旋，两模块占 2/3 位。

④ 平台布局示意（PLT-800 · 占用 2/3）

┌──────── PLT-800 · 800×850 · 提取盐析 ────────┐
│ [WX-006 加乙腈10mL涡旋]   [YJ-004 加盐包涡旋盐析] │
│ 4 托盘位：50ml 离心管缓存盘 · 乙腈供液瓶 · 8g 盐管盘 │
└───────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.4 WS-04 冷冻离心·取上清工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-LX-001 | 50 ml×4 孔位高速离心机模块 | 4 ℃、9000 r/min（卡片上限 8000 r/min，见偏差）离心 5 min | 3 |
| MOD-YY-003 | 10 ml 移液模块 | 量取上清 4 mL 至 10 mL 离心管 + 加水 1 mL 涡旋混匀 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 4 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.1 离心分相与取上清加水。−18 ℃ 冷冻 30 min（深冷冰箱旁路）后离心管 → MOD-LX-001 4 ℃、9000 r/min 离心 5 min → MOD-YY-003 准确量取上层溶液 4 mL 至 10 mL（15 mL）离心管、加水 1 mL 涡旋混匀，得备用液 → 转 WS-05 除脂 SPE 净化。冷冻离心破乳直击"相分离困难"痛点。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-LX-001 高速离心 | 4 孔位；转速 1–8000 r/min；控温 2–7 ℃（覆盖 4 ℃）；真空 −80 kPa；离心时长可设（卡片 cycle 0–300 s，本工序取标准 5 min=300 s）；单循环 300 s + 60 s；功率 3.5/4.8 kVA，DC 24 V；需排风、真空泵、压缩机；发热件 | MODBUS TCP |
| MOD-YY-003 移液 | 体积 1–10 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；活塞气压定量；单循环 275 s + 60 s；功率 0.096/0.16 kVA，DC 24 V | MODBUS TCP |

偏差（转速与冷冻）： ① 标准为 4 ℃、9000 r/min；MOD-LX-001 转速上限 8000 r/min、控温 2–7 ℃（覆盖 4 ℃），转速略低，需延长离心时长并经方法学验证等效或选配更高转速转子（待确认项，耗时暂按 300 s 计）；② −18 ℃ 冷冻 30 min 由另配深冷冰箱批处理，本站无深冷模块。

④ 平台布局示意（占用 4/6）

┌──────────────── PLT-1200 · 冷冻离心 ────────────────┐
│ [ MOD-LX-001 4℃ 冷冻离心 · 3 位 ] [YY-003 取上清4mL+水1mL] │
│ 8 托盘位：冷冻后进料盘·15ml 备用液盘(32/盘)·纯水供液瓶·10ml 枪头 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.5 WS-05 增强型除脂 SPE 净化工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 ×2 | 6cc 自动上样 SPE 模块 | 增强型除脂柱净化（上样-收集流出液），2 台并行 | 2 |
| MOD-YY-003 | 10 ml 移液模块 | 备用液上样/流出液转移辅助（可选） | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 3 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 净化。备用液（上清 4 mL+水 1 mL）经 MOD-SPE-004 注射泵按设定流速过增强型脂肪去除固相柱 → 目标乙酰孕激素随流出液流出，脂肪等杂质被填料截留，故收集全部流出液至 15 ml 西林瓶（非常规"洗脱收集"）→ 转 WS-06 氮吹浓缩。注射泵微升级流速闭环直击"柱干、堵塞、流速失控"痛点；双柱并行提升通量。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-SPE-004 SPE 净化 | 适配增强型除脂柱（换载具 3cc/6cc/10cc）；流速 0.1–15 mL/min，准确度 ±1%、重复 ±1%；固定 2 路并行；气源 1–4 bar；单循环 360 s + 60 s；功率 0.168/0.28 kVA，DC 24 V；需水/排水 | MODBUS TCP（仅支持） |
| MOD-YY-003 移液 | 体积 1–10 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；活塞气压定量；单循环 275 s + 60 s；功率 0.096/0.16 kVA，DC 24 V | MODBUS TCP |

柱型适配（偏差）： 标准 §5.5 为"增强型脂肪去除固相萃取柱或性能相当者"；MOD-SPE-004 换载具、填料换用增强型除脂填料即可，流速闭环满足；净化模式为收集流出液，柱型与载具需按标准选配（见第 8 章）。

④ 平台布局示意（占用 3/6）

┌──────────── PLT-1200 · 2×除脂SPE 并行 ────────────┐
│ [SPE-004 除脂净化] [SPE-004 除脂净化] [YY-003 上样辅助] │
│ 托盘：15ml 备用液进料盘(32/盘) · 6CC 除脂柱盘(24/盘) · 15ml 西林瓶流出液盘(28/盘) · 洗针纯水/清洗剂 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.6 WS-06 氮吹浓缩工站（PLT-1200 · 6 台并行）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 ×6 | 15 ml 西林瓶离心浓缩模块 | 40 ℃ 离心浓缩（真空 −95 kPa）流出液吹至近干，6 台并行 | 6 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 6 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 流出液 40 ℃ 氮吹至近干。SPE 流出液 MOD-NS-005 40 ℃ 离心浓缩至近干（三效合一：离心扩面+加热+真空降沸点，控温 25–55 ℃ 覆盖标准 40 ℃，规避热敏物分解与挥发损失，直击"氮吹损失/控温难"痛点）→ 近干残余物转 WS-07。单次浓缩 cycle 2640 s，以 6 台 NS-005 并行（占满 6 模块位，达 PLT-1200 加热模块上限 6），有效节拍 ≈ (2640+60)/6 ≈ 450 s，优于 600 s 目标（见第 6 章）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-NS-005 离心浓缩 | 体积 1–10 mL；控温 25–55 ℃（覆盖 40 ℃）；转速 1000–8000 r/min；真空 −95 kPa；气源 1–6 bar；单循环 2640 s + 60 s；功率 0.56/1.0 kVA，DC 48 V；需排风/排水；发热件 | MODBUS TCP |

④ 平台布局示意（占用 6/6）

┌──────────── PLT-1200 · 6×离心浓缩(40℃) ────────────┐
│ [NS-005][NS-005][NS-005][NS-005][NS-005][NS-005]     │
│ 离心+加热+真空三效合一 · 直击"氮吹损失/控温"痛点        │
│ 托盘：15ml 西林瓶流出液浓缩瓶 ×2(28/盘) · 需真空泵+局部排风+排废 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.7 WS-07 复溶·澄清·过滤工站（PLT-1200）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-YY-002 | 1 ml 移液模块 | 60% 乙腈水溶液 1.0 mL 复溶 + 涡旋 | 1 |
| MOD-LX-004 | 2 ml-6 孔位高速离心模块 V4.0 | 10000 r/min 澄清离心（浑浊样，保护滤膜） | 3 |
| MOD-GL-002 | 5cc 针式过滤模块 | 0.2 µm 有机系针式过滤至进样瓶 | 1 |
| — | 合计 | 模块位占用 | 5 / 6 |

② 功能说明： 完成 §8.2 复溶与过滤。MOD-YY-002 加 60% 乙腈水溶液 1.0 mL 复溶（±1% 直击"定容精度不足"痛点）并转 2 ml 离心管 →（样品浑浊时 MOD-LX-004 10000 r/min 离心 5 min 澄清，非浑浊样跳过）→ MOD-GL-002 0.2 µm 有机系针式过滤至 2 ml 进样小瓶 → 转 WS-08 冷藏存储。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-YY-002 移液 | 体积 0.5–1 mL；准确度 ±1%、重复 ±0.5%；活塞气压定量；单循环 270 s + 60 s；功率 0.096/0.16 kVA，DC 24 V | MODBUS TCP |
| MOD-LX-004 高速离心 | 6 孔位；体积 0.5–2 mL；转速 1000–14000 r/min（覆盖 10000 r/min）；控温 1–10 ℃；真空 −75 kPa；振动超 300 µm 降速报警；单循环 420 s + 60 s；功率 1.0/1.5 kVA，AC 220 V；需真空 | MODBUS TCP |
| MOD-GL-002 针式过滤 | 体积 1–5 mL；13 mm 针式过滤器（0.2 µm 有机系膜）；含洗针空吹；单循环 520 s + 60 s；功率 0.132/0.22 kVA，DC 24 V；需排水 | MODBUS TCP |

偏差（滤膜/澄清）： 标准 §5.5 为有机系 0.2 µm 滤膜，MOD-GL-002 选 0.2 µm 有机系膜即满足；澄清 10000 r/min 为条件步骤，MOD-LX-004（上限 14000 r/min）覆盖。

④ 平台布局示意（占用 5/6）

┌──────────── PLT-1200 · 复溶过滤 ────────────┐
│ [YY-002 复溶1.0mL] [ MOD-LX-004 10000rpm 澄清 · 3 位 ] [GL-002 0.2µm过滤] │
│ 托盘：15ml 氮吹残余瓶 · 2ml 离心管(60/盘) · 13mm 过滤器(40/盘) · 2ml 进样小瓶(60/盘) · 60%乙腈供液瓶+1ml 枪头 │
└──────────────────────────────────────────────┘

### 4.1.8 WS-08 进样小瓶冷藏存储工站（PLT-800）

① 平台组成

| 模块 ID | 名称 | 功能 | 模块位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-CC-001 | 800 样品存储模块 | 90 位 2 ml 西林瓶 0–10 ℃ 冷藏，XYZ 自动存取 | 3 |
| — | 合计 | 模块位占用（PLT-800 共 3 位） | 3 / 3 |

② 功能说明： 过滤后进样小瓶经 XYZ 机械臂放入 0–10 ℃ 冷藏转盘，矩阵式高密度存储 + FIFO 追溯，冷链不断裂，成批交后端 LC-MS/MS 进样（基质匹配外标法定量）。

③ 关键技术指标表

| 设备 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| MOD-CC-001 冷藏存储 | 90 位（2 ml 西林瓶）；控温 0–10 ℃（可设 0 ℃/10 ℃）；XYZ 机械臂自动存取；气动定位；单次存取 31 s + 上下料 60 s；功率 1.44/2.4 kVA，AC 220 V；需压缩空气/排水 | MODBUS TCP |

偏差（−18 ℃ 深冻）： 标准 §7 要求试样 −18 ℃ 保存；MOD-CC-001 控温 0–10 ℃，仅用于进样小瓶待上机短期冷藏缓存，样品/标准储备液长期 −18 ℃ 深冻需另配深冷冰箱（见第 4.3 与第 8 章）。MOD-CC-001 卡片 compatible_platforms 仅 PLT-800，故单列一座 PLT-800。

④ 平台布局示意（PLT-800 · 占用 3/3）

┌──────── PLT-800 · 800×850 · 存储塔 ────────┐
│ [   MOD-CC-001  90 位 · 0–10 ℃ · 3 模块位   ] │
│  FIFO 追溯 · 冷链不断裂 · 4 托盘位             │
└─────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 各模块关键技术指标核对（搬运/夹爪/共性参数）

上节各工站指标表已逐模块给出"体积/转速/温度/精度/循环时间/供电/通讯"。本节补充搬运与夹爪等平台共性单元（引自 references/02-platforms）：

| 单元 | 关键系统指标（数值+单位+精度） | 通讯 |
| --- | --- | --- |
| XYZ 上下料机械臂（平台集成） | 三轴直角坐标搬运；自动上下料循环 60 s/工位（各模块 up_unload_time）；工作温度 15–30 ℃；急停 + 运动区安全防护 | MODBUS TCP |
| 平行夹爪 EPG40-50 | 包胶棒间距 12/16/20 三档，夹持直径范围覆盖 50 ml 离心管间距 16（Φ34.6 mm）；掉落/夹持到位由传感器确认 | MODBUS TCP |
| 旋转夹爪 ERG32-150T | 夹持直径 17–35 mm；可旋转扫码（样品条码识别/追溯）；用于拆合盖、旋转倒液 | MODBUS TCP |
| 移液枪头选项 | 0.05 / 0.2 / 1 / 5 / 10 mL（平台 pipette_options_ml） | — |

参数缺项诚实标注： 章节标准 4.2 中"机械臂自由度/有效负载/工作半径/末端速度/重复定位精度/内置力矩传感范围/单指夹持力/位置重复精度"等未在平台或模块卡片中给出具体数值，SmartLabOS 知识库当前不含这些细分指标，不作编造。以上项目列为待厂内 URD 冻结/现场确认信息（见第 8 章待确认清单），最终以设备出厂技术规格书为准。扫码/识别模块的响应时间、连续识别效率、识别准确率同样待补。

## 4.3 辅助 / 可选设备（○按需）

| 设备 | 用途 | 关键指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS-JY-μ01 微量加液涡旋模块（新建，必备） | 加酶 100 µL | 10–1000 µL，≤±1%（≥100 µL）；MODBUS TCP；节拍 200 s+60 s | 补足 µL 级加酶缺口，随附独立 URS（project/乙酰孕激素加酶-模块-URS.html）；开发/交付周期另议 |
| 深冷冰箱（−18 ℃） | §8.1 冷冻 30 min + 样品/标准储备液长期深冻 | −18 ℃（±2 ℃），容量按批量配 | MOD-CC-001 仅 0–10 ℃、MOD-LX-001 仅 2–7 ℃，深冻需另配；型号/预算待客户确认 |
| 一级纯水制备系统 | SPE 洗针、复溶、清洗用水 | 符合 GB/T 6682 一级水；产水能力按峰值配 | 客户既有可复用；否则另配，型号/预算待定 |
| 3 kVA 在线式 UPS | 断电保护，保障离心/浓缩安全停机 | ≥ 3 kVA 在线式；续航按安全停机需求 | 平台标配 UPS 接口，推荐配置 |
| 遮光罩（选配） | WS-02 孵育避光 | 适配 MOD-PY-002 金属浴工位 | 满足标准避光要求 |

上述辅助设备价格与预算请联系销售团队获取报价。

# 5. 软件系统详细设计

数据来源说明： SmartLabOS 中央控制系统的设备层通讯协议 MODBUS TCP 由模块卡片确认（MOD-SPE-004 "仅支持 MODBUS TCP"、URS-JY-μ01 URS）。软件的功能架构与上层集成指标属产品级能力，知识库未提供逐项数值，本章据 SmartLabOS 智慧实验室软件产品能力描述，凡属目标值/待现场确认者均已标注，不作编造。

## 5.1 中央控制系统

① 技术架构（B/S + 分层 + 分布式设备调度）

采用四层架构，B/S 架构部署，前后端分离：

┌─────────────── 展示层（B/S 浏览器 + 数字孪生大屏） ───────────────┐
├─ 应用层：样品管理·仓库管理·实验流程管理·实验调度·设备管理·报表报告 ─┤
├─ 服务层：调度引擎·数据采集与校验·LIMS 对接·权限·日志·报警 ──────────┤
└─ 设备层：各模块 PLC（MODBUS TCP）·XYZ 机械臂·平台传感器 ─────────────┘

- 部署方式：中控服务器（本地机房）+ 客户端浏览器；支持与院内 LIMS/信息化系统对接。

- 设备层：每模块 PLC 经 MODBUS TCP 接入调度引擎，支持集中调度 + 单机分散控制两种模式。

② 功能模块清单

基础数据管理、样品管理、仓库管理（含线边仓/存储塔 MOD-CC-001）、实验流程管理、实验调度、设备管理与自动化执行、数字化大屏。

③ 自动化功能（逐项）

- 实验室调度控制： 按检项模板与瓶颈工站（复溶·过滤 WS-07）动态排产，工站间机械臂流转与深冷冰箱旁路（WS-03→冷冻→WS-04）编排。

- 单机设备执行： 下发 SPE 流速/体积、离心转速/时长、浓缩温度/时长、加酶体积、涡旋转速/时长等参数至模块 PLC。

- 仓库管理与物料调度： 托盘/耗材/试剂（乙腈、缓冲液、萃取盐包、除脂柱、滤膜）库存监测、补料提醒、MOD-CC-001 冷藏出入库 FIFO。

- 检测标准库与实验流程库： 内置 GB 31658.28—2025 等流程模板，四检项 + 多基质参数化切换（见 2.4）。

- 样品全生命周期管理： 采样前/中/后 + 申请-审批-确认-记录闭环，条码绑定（ERG32 旋转夹爪扫码）。

- 设备台账与运维： 保养提醒（模块维护周期、平台年度大保养）、故障报警、正/反向追溯。

④ 数据管理功能（逐项）

- 实验数据抓取与传输、LIMS 双向对接（RESTful API/HTTPS，接口清单待现场确认）、通风/有害气体监测联动、多通道实时采集与校验、数据清洗、数据审查与质控校验、实时存储与多维查询。

⑤ 其他功能

- 智能监测分析与预警；报表与统计（设备使用/检测次数/试剂用量/异常判定/原始记录与报告导出）；报告定制与一键生成（模板定制 + 多级审核）；数据导出（Word/Excel/PDF）；角色与权限分级管理（可自定义角色）；报警管理（实时/历史、规则配置、多通道通知）；数据安全（冗余容错、传输存储加密、权限隔离）。

## 5.2 数字孪生 / 可视化系统（○按需 → 本项目配置）

客户明确需要"智慧实验室软件"，本项目配置数字孪生可视化系统（非裁剪）：

- 系统组成： 中央控制可视化、试剂耗材管理可视化、物流与设备运行监控。

- 五大功能： ① 实时数据展示与监控（各工站状态、节拍、温度/转速/真空度等）；② 实验过程可视化（视频流/多视角/录制）；③ 数据分析与决策支持（通量瓶颈、回收率趋势）；④ 预警与应急响应（超温、离心振动 >300 µm、SPE 柱堵/吸空等联动急停）；⑤ 成果展示与参观交互（复检机构对外展示）。

## 5.3 软件系统技术指标

| 指标类别 | 目标值 / 要求（★待现场确认者已标注） |
| --- | --- |
| 开放与集成 | RESTful API + HTTPS；设备层 MODBUS TCP（已确认）；与 LIMS 双向对接（接口清单★待确认） |
| 安全性 | 容错、可扩充、操作日志留痕、关键功能冗余切换 |
| 可靠性 | 支持 7×24 运行；集中-分散控制可切换；年故障累计时间上限★待合同约定 |
| 可扩展性 | 硬件可扩容（增配平台/模块）；软件免定制配置适配新检项/新模块；升级简便 |
| 日志记录 | 记录操作人/时间/参数/结果等要素；保存时长可设、自动清理策略可配 |

诚实标注： 上表中"年故障累计时间上限、LIMS 具体接口字段与数据流向、并发用户数、响应时延"等量化 SLA 指标，知识库未提供，列为待合同/现场确认项（第 8 章）。

# 6. 自动化产能效率

口径声明（与 project/1.html §7 完全一致）： 每平台节拍 = Σ 该平台承担各步骤（模块卡 cycle_time_sec + 自动上下料 60 s）。通道数 = 2，即所有数值均为"双通道、2 样品/循环"节拍（上下料 60 s = 15 s × 2 通道 × 2 上下料）；单样均摊 = 数值 ÷ 2。超长步骤（2 h 孵育、2640 s 浓缩、300 s 离心）按国标/卡片取值；−18 ℃ 冷冻 30 min 由深冷冰箱批处理，不进入串行节拍。

## 6.1 自动化检测效率设计逻辑

- 多模块并行： 氮吹浓缩（6 台）、除脂 SPE（2 台）、金属浴（64 位批量）并行处理。

- 全流程联动： 8 工站流水重叠，机械臂衔接工站间流转与深冷冰箱旁路。

- 节拍匹配（600 s 均衡）： 按"各平台处理时间尽量接近 600 s"拆分工站，串行瓶颈经并行拉平。

## 6.2 各工站节拍与 600 s 均衡（2 样/循环）

| 工站 / 平台 | 承担步骤（cycle+60） | 原始节拍(s·2样) | 并行数 | 均衡后有效节拍(s·2样) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-01 制样·酶解 | 均质120 + 加缓冲液360 + 加酶(URS)260 | 740 | 1 | 740 |
| WS-02 恒温孵育 | 上下料 220+60（2 h 批 dwell 并行） | 280 | 批 64 位 | 280（+2 h dwell） |
| WS-03 乙腈提取·加盐盐析 | 加乙腈涡旋360 + 加盐涡旋360 | 720 | 1（PLT-800 顺序） | 720 |
| WS-04 冷冻离心·取上清 | 离心(5min)300+60 + 取上清+加水275+60 | 695 | 1 | 695 |
| WS-05 除脂 SPE 净化 | SPE 360+60 | 420 | 2（双柱并行） | 210 |
| WS-06 氮吹浓缩 | 浓缩 2640+60 | 2700 | 6（NS 并行） | ≈450 ✓ |
| WS-07 复溶·澄清·过滤 | 复溶330 + 澄清480 + 过滤580 | 1390 | 1 | 1390 |
| WS-08 冷藏存储 | 存取 31+60 | 91 | 1 | 91 |
| 串行总节拍（未并行） | 2 样/循环 | 7036 | — | ≈ 117.3 min（单样 ≈ 58.6 min） |

均衡说明： 浓缩（2700 s）经 6 台并行拉平至 ≈450 s；SPE 经双柱并行降至 ≈210 s；WS-03/04 分别 720/695 s 已接近 600 s。剩余偏离项： ① WS-07 复溶·澄清·过滤（串行 1390 s）偏高，可将 MOD-GL-002 增配为 2 台并行、或将澄清离心与过滤拆分为两个平台，使有效节拍逼近 600 s；② WS-01（740 s）略高，可将均质单列或增配加液通道；③ 2 h 孵育、−18 ℃ 冷冻 30 min 为反应/冷冻固有时长，以批处理并行消化，不进入单样串行节拍。

## 6.3 高通量筛查 / 专项 / 复合检测效率（样品数 × 基质 × 耗时）

以 GB 31658.28—2025 乙酰孕激素类（组织/鸡蛋 5 g 基质）为例，全部数值绑定具体样品数与基质：

| 场景 | 样品数 × 基质 | 全流程耗时测算（源自 6.2 节拍） |
| --- | --- | --- |
| 单循环（冷启动含孵育+冷冻） | 2 样 · 肌肉/脂/肝/肾/蛋 | 2 h 孵育 + 30 min 冷冻（批处理） + 机械处理串行 117.3 min（2 样） |
| 稳态机械处理串行 | 2 样/循环 | 117.3 min/循环，单样均摊 ≈ 58.6 min（未考虑流水重叠） |
| 稳态通量（瓶颈决定） | 连续投料 · 同检项 | 由最慢工站 WS-07 复溶·过滤决定：串行 1390 s/2 样 = 695 s/样 ≈ 5.2 样/h |
| 稳态通量（优化后） | 连续投料 · 同检项 | WS-07 过滤/澄清拆分并行后降至 ≈700 s/2 样 = 350 s/样 ≈ 10 样/h |
| 专项（硝基呋喃，含衍生） | 复用 WS-02 恒温衍生 | 在本流程基础上增加酸水解+衍生恒温环节（时长按 SOP，待补） |
| 多检项复合 | 磺胺/沙星/氯霉素分时复用 | 主线工站分时复用，聚批切换柱型/试剂，整体耗时以瓶颈工站串接计 |

## 6.4 核心通量与周期保障

- 通量保障： 稳态通量瓶颈为复溶·过滤工站（WS-07），当前配置 ≈ 5.2 样/h；WS-07 过滤/澄清拆分并行后 ≈ 10 样/h。浓缩经 6 台并行（≈450 s）已非瓶颈；2 h 孵育与 30 min 冷冻以批量并行 + 按批错峰装载消化，不进入单样串行节拍。

- 待客户确认 KPI： 客户尚未给出"X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"硬指标；建议以业务峰值确认后写入合同，并据此决定是否拆分/扩容 WS-07、增配深冷冰箱数量。

## 6.5 效率提升对比（vs 人工）

| 维度 | 人工前处理 | 本自动化方案 |
| --- | --- | --- |
| 一致性/重复性 | 个体差异大、RSD 波动大 | 参数固化、±0.5%~±1% 精度、批间可比 |
| 均质/盐析/SPE/浓缩 | 易不均、相分离难、柱干、氮吹损失 | 高剪切均质 + 盐析冷冻离心破乳 + 流速闭环 + 精准控温浓缩 |
| 人力 | 全程手工、熟练度依赖高 | 自动上下料无人值守，人力聚焦复核与异常处理 |
| 错误率 | 容错率极低 | 传感器确认 + 异常报警 + 全程追溯，显著降低人为差错 |

说明：人力 N→M、错误率 X%→Y% 的具体数字需以客户现有人工工时基线核算后填写（待补），本方案不臆造具体百分比。

# 7. 项目实施与管理方案

## 7.1 周期与组织

- 总建设周期（测算）： 约 ≥ 12 周（平台标准交付约 8 周、工站集成约 12 周，引自平台/模块卡 lead_time_weeks）；新建 URS-JY-μ01 微量模块开发周期另议；含现场施工与联调，最终以合同排期为准。

- 组织架构与职责：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 乙方项目经理 | 总协调、进度/质量/风险管控、对甲方接口 |
| 乙方技术负责人 | 详细设计、工厂预装联调、现场调试、方法学配合 |
| 乙方质控/售后工程师 | 质控节点把关、售后前置参与调试 |
| 甲方对接小组 | 需求确认、场地/公用工程配合、SOP 与方法学、验收 |

## 7.2 实施阶段（六阶段 · 每阶段含工期/任务/交付物/验收标准/管控）

| 阶段 | 工期 | 核心任务 | 交付物 | 验收标准 / 管控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 调研细化与方案确认 | 1–2 周 | 现场勘测、URS/URD 冻结、多检项/多基质 SOP 与偏差项确认 | 确认版详细设计、URS/URD | 甲乙双方签字冻结；偏差项达成一致 |
| 二 模块生产与工厂预装调试 | 6–8 周 | 平台/模块生产、微量加酶模块开发、工厂预装与联调 | 工厂调试报告、设备合格证 | FAT：各模块节拍/精度达标（加液 ±1%、SPE 流速 ±1% 等） |
| 三 现场基础施工与复核 | 与阶段二并行 2–3 周 | 排风/气路/强弱电/给排水改造、深冷冰箱位、场地复核 | 施工图、改造验收单 | 层高≥3 m、承重≥500 kg/㎡、防爆排风/真空/48 V 到位 |
| 四 现场安装与模块拼接 | 1–2 周 | 平台就位、模块拼接、机械臂/公用工程对接 | 安装/拼接验收单 | 直线流水贯通、机械臂流转顺畅、深冷旁路衔接 |
| 五 系统调试与人员培训 | 2–3 周 | 全线联调、方法学验证、中控/数字孪生联调、培训 | SAT 调试报告、培训记录 | 回收率 60%~120%、批内 RSD≤15%/批间≤20%（样板）；操作人员考核合格 |
| 六 项目验收与交付归档 | 1 周 | 终验、文档归档、移交 | 验收报告、设备移交清单、手册 | 达合同 KPI，文档齐全可追溯 |

总工期甘特（示意）

周次:    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
阶段一  ██
阶段二     ████████████████████
阶段三        ██████(与二并行)
阶段四                          ████
阶段五                             ██████
阶段六                                   ██

## 7.3 项目管理措施

- 进度管理： 三级管控（项目经理-技术-执行），周例会 + 里程碑评审，设赶工预案。

- 质量管理： 全流程质控追溯，FAT/SAT 质控节点，原始记录归档，符合 CNAS/CMA 可追溯。

- 沟通管理： 固定周例会 + 专属沟通群 + 变更书面确认机制。

- 安全管理： 用电/接地/应急停机规程；权限分级；急停按钮每工位配置；乙腈/甲醇易燃有机与深冷区分区管理。

- 变更管理： 书面申请 → 影响评估（进度/成本/技术）→ 双方签字确认后执行。

## 7.4 保障措施

- 资源保障： 资深工程师 + 原厂部件 + 专用调试设备；甲方配合场地与方法学。

- 技术保障： 攻坚小组（针对微量加酶、离心 9000 r/min、避光、−18 ℃ 冷冻、除脂柱柱型等偏差项）；7×24 远程支持 + 现场响应时限（以售后协议约定）。

- 售后前置： 售后工程师参与调试阶段，提前熟悉产线。

- 文档保障： 全流程文档归档、版本受控、可追溯。

# 8. 交付物清单

## 8.1 正式技术文档

- 《详细设计方案》（本文档）及各类设计图（布局图、工艺流程图、平台俯视布局图）。

- 《解决方案》project/1.html、《新建模块需求说明书》project/乙酰孕激素加酶-模块-URS.html。

## 8.2 工程交付物

- 布局 CAD 图、排风/气路/强弱电/给排水改造图。

- 工厂调试报告（FAT）、现场调试报告（SAT）、设备合格证。

- 安装/拼接验收单、验收报告、设备移交清单。

## 8.3 资料交付

- 操作手册、维护手册（含平台年度大保养 + 季度点检、模块维护周期）。

- 技术资料纸质 + 电子版、售后服务协议。

- 中控软件账号权限清单、流程库模板、数据备份与恢复说明。

# 附 A. 工艺偏差与待确认信息汇总

本方案坚持"不编造"，以下为需与客户确认/需补充信息的完整清单（与第 4、5、6 章标注对应，并与 project/1.html §8 偏差说明一致）：

## A.1 工艺偏差（须客户确认对策）

| 序 | 偏差项 | 现状 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | µL 级微量加酶（100 µL） | 已确认模块量程 ≥0.5 mL，精度不足 | 新建 URS-JY-μ01（10–1000 µL，≤±1%）；过渡期预稀释酶液后用 MOD-YY-002 等效并换算酶活 |
| 2 | 55 ℃ 孵育"避光" | MOD-PY-002 满足温度（25–70 ℃）/平摇，避光需选配 | 选配遮光罩，或方法学验证光照影响可控 |
| 3 | 样品/储备液 −18 ℃ 深冻 + §8.1 冷冻 30 min | MOD-CC-001 仅 0–10 ℃、MOD-LX-001 仅 2–7 ℃ | 另配 −18 ℃ 深冷冰箱批处理冷冻步骤与长期贮存，存储塔仅作进样小瓶短期冷藏 |
| 4 | 离心 4 ℃、9000 r/min × 5 min | MOD-LX-001 转速上限 8000 r/min、控温 2–7 ℃（覆盖 4 ℃） | 确认延长离心时长可获等效相分离并经方法学验证，或选配更高转速转子（耗时暂按 300 s 计） |
| 5 | 增强型除脂 SPE 柱 | MOD-SPE-004 换 3cc/6cc/10cc 载具 + 除脂填料 | 按标准 §5.5 选配柱型/载具，净化模式为收集流出液（非洗脱收集） |
| 6 | 0.2 µm 有机系滤膜 | MOD-GL-002 13 mm 针式过滤器 | 选 0.2 µm 有机系膜即满足 |

## A.2 待客户补充信息

- 场地信息： 改造前用途、楼层房号、原始结构平面尺寸图、层高、承重、隔断打通范围、深冷冰箱位（用于第 3 章精确布局与改造图）。

- 检项标准号： 硝基呋喃、氯霉素现行有效检测方法 SOP 与标准号（用于第 2 章适配表精确化）。

- 通量 KPI： "X 天 Y 样 / 年上机 Z 针"业务峰值（用于第 6 章产能定档与 WS-07 拆分/扩容决策）。

- 机械臂/夹爪细分指标： 自由度、有效负载、工作半径、末端速度、重复定位精度、力矩传感范围、单指夹持力等（知识库未含，待厂内 URD/出厂规格书）。

- 软件 SLA： LIMS 接口字段与数据流向、年故障累计时间上限、并发用户数、响应时延。

- 人工基线： 现有人工工时/人力/错误率基线（用于第 6.5 提升幅度量化）。

- 微量加酶验证： 酶溶液（10000 U/mL）粘度/起泡性对 µL 级精度影响、酶活对暴露时间/温度敏感性（URS-JY-μ01 URS 待确认项）。

# 附 B. 详细设计方案评审快速判定（自检）

| 判定项 | 结论 |
| --- | --- |
| 三要素齐全（每平台组成+功能说明+指标表+示意图） | ✅ 8 座工作站均具备四要素（示意图为文字俯视布局，SVG 实图见 project/1.html） |
| 指标可量化（数值+单位+精度+通讯协议） | ✅ 模块指标均量化并含 MODBUS TCP；机械臂细分指标已诚实标注为待补，未编造 |
| 占位符清零（无"图X-X/GBxxx/暂未填写"，标准号现行有效） | ✅ 标准号 GB 31658.28—2025、GB 31658.17—2021、GB/T 6682—2008 现行；硝基呋喃/氯霉素标准号已标注待补 |
| 工程可施工（排风/气路/强弱电/给排水） | ✅ 第 3.3 节设计并含防爆排风、真空/48 V/排废、深冷冰箱等要点 |
| 软件可集成（LIMS 接口与数据流向） | ⚠ 设备层 MODBUS TCP 已确认；LIMS 接口清单待现场确认（已标注） |
| 效率有依据（样品数×基质×耗时） | ✅ 第 6 章绑定 2 样/循环 × 组织/脂/肝/肾/蛋 × 117.3 min，与 project/1.html 一致 |
| 实施可管控（每阶段五要素） | ✅ 第 7.2 节六阶段均含工期/任务/交付物/验收标准/管控 |

商务声明： 本方案为售前技术配置建议，全部价格、报价信息请联系销售团队获取报价。交付周期与质保以最终合同为准。

编制： 百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS 售前技术方案 Agent 数据源： references/01-modules、references/02-platforms、references/06-pallet、potocol/MD/09-GB31658.28-2025.md；阶段一 project/1.html、project/乙酰孕激素加酶-模块-URS.html