## 深圳 (hidden)
行号 | 模块 | 规格 | 模块名称 | 机构负责人 | 电控负责人 | 电控负责人 | 测试日期 | 问题分类 | 问题描述 | 机构问题 | 电控问题 | 电控问题 | 原因分析 | 处理方式 | 迭代计划 | 预计解决日期 | 实际解决日期 | 处理结果
1 | 过膜 | 6cc | 过膜模块 | 王志 |  | 肖国洪 | 10.16 | 机构设计 | Y轴运动声音很大 | √ |  |  | 对丝杆要进行优化 | 更换丝杆 | 当前版本 |  |  | 解决
42 |  |  | 过膜模块 | 王志 |  |  | 11.06 | 装配 | 电夹爪左边拧不下瓶盖 | √ |  |  | 夹紧时瓶子会倾斜 | 夹瓶结构优化 | 当前版本 | 2024.11.15 |  | 终止测试
32 |  |  | 过膜模块 | 王志 |  | 肖国洪 | 10.29 | 选材 | 上料托盘架两边不一样平 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 解决
92 |  |  | 过膜模块 | 王志 |  |  | 11.22 | 机构设计 | 1.5ml小瓶装盖报警频繁 | √ |  |  | 夹爪夹不紧 | 更改夹爪 | 当前版本 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 解决
33 | 离心管加盐涡旋 | 50ml | 50ml加盐涡旋模块 | 高新章 |  | 肖国洪 | 10.29 | 装配 | 一个夹爪掉落，其他三个松掉 | √ |  |  | 手指杆螺纹松动 | 拧紧处理，打螺丝胶 | 当前版本 |  |  | 已解决
34 | [6 empty] | 10.29 | 上位机 | 盐管放回托盘放不到底 | √ |  |  | 搬运轴点位跑偏/开合盖Y轴没有走到位 | 重新对点 | 当前版本 | 2024-11-07 |  | 已解决
41 |  |  | 50ml加盐涡旋 | 高新章 |  | 肖国洪 | 10.31 | 忽略 | 左边离心管涡旋时会转动 | √ | [7 empty] | 忽略
[8 empty] | 选材 | 模块Y轴轨道生锈 | √ |  |  | 盐腐蚀 | 除锈，抹油 | 当前版本 |  |  | 未解决
53 |  |  | 50ml加盐涡旋 | 高新章 |  |  | 11.01 | 机构设计 | 盐罐载台运行已经变形，盐管卡了几次导致的 | √ | √ |  | 受力不均匀导致结构稳定性失衡 | 更换失效零件 | 当前版本 | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 已解决
87 |  |  | 50ml加盐涡旋 | 高新章 |  |  | 11.19 | 机构设计 | 涡旋噪音85± | √ |  |  | 可能是涡旋转速过高 | 调整转速，降低噪音/忽略 | 当前版本 |  |  | 未解决
88 |  |  | 50ml加盐涡旋 | 高新章 |  |  | 11.19 | 电控程序 | 涡旋时，速度会变小，又变大 | √ |  |  | 只听到噪音变化，没观察到转速变化 | 待观察 | 当前版本 |  |  | 解决
3 |  |  | 50ml加盐涡旋模块 | 高新章 |  | 肖国洪 | 9.25-9.30 | 选材 | 去瓶盖Y轴断裂 | √ |  |  |  | 更换Y轴 | 当前版本 |  |  | 解决
4 | [6 empty] | 10.15 | 电控程序 | 加盐涡旋把瓶盖摇松， | √ |  | √ | 顺时针转 | 改成逆时针涡旋 | 当前版本 |  |  | 解决
5 | [7 empty] | 选材 | 拆盐管盖时，声音很大 | √ |  |  |  | 改成树脂盐管 | 当前版本 |  |  | 解决
6 | [6 empty] | 高新章 | 电控程序 | 离心管拧盖时，盖子掉下来了 | √ | [7 empty] | 解决
7 | [7 empty] | 选材 | 涡旋盖子上的垫片掉了 | √ |  |  |  | 更换垫片 |  |  |  | 解决
8 | [7 empty] | 机构设计 | 加盐完毕后，盐罐底部剩一点 | √ |  |  | 盐罐要放烘箱里边烘干 | 生产用盐管铝箔纸包好 |  |  |  | 未解决
9 | [6 empty] | 10.24 | 电控程序 | 涡旋时盖子会松掉，液体都溅出来了 | √ | [7 empty] | 解决
10 | [7 empty] | 电控程序 | 拧盖子z轴声音大 | √ |  |  | 拧的时候没有同时上升，导致会有声音 | PLC处理 |  |  |  | 解决
11 | [7 empty] | 电控程序 | 检测有无离心管光电位置不对 | √ |  |  | Y 轴可以继续前移 | PLC调整 |  |  |  | 解决
127 |  |  | 50ml加盐涡旋 | 高新章 |  |  | 12.4 | 机构设计 | 测出来在2600转时，噪音跟 液体量有关系，35ml是个分界线，高于噪音大，低于噪音小 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
2 | 离心浓缩 |  | 离心浓缩模块 | 宾俊 |  | 肖国洪 | 10.16 | 机构设计 | 浓缩OLD端噪音大 | √ |  |  | 轴承有问题 | 换轴 | 当前版本 |  |  | 解决
39 |  |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 |  | 李国强 | 10.3 | 选材 | 两个垫片掉落 | √ |  |  | 高温+酒精对 胶的黏性有影响 | 新做瓶子密封旋转零件，零预计5号到公司后进行更换 | 当前版本 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 解决
54 |  | 35ml | 浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 11.08 | 选材 | 浓缩密封性不够，漏气 | √ | [7 empty] | 解决
55 | [7 empty] | 装配 | 35ml浓缩气缸下压不够，信号没反馈 | √ | [7 empty] | 解决
73 |  |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 11.13 | 机构设计 | 测试老是报警，气缸压力不够 | √ |  |  | 机械运行没有问题 | 装压力表在模块附近，检查是否是气压不稳定导致，检查程序 | 当前版本 | 2024-11-21 | 2024-12-03 | 解决
80 |  |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 11.15 | 装配 | 康龙的35ml浓缩，出风口左右两边不一致 | √ |  |  | 出风腔体贯通，导致出风不一致 | 把腔体改成独立的 | 当前版本 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 解决
78 |  | 10ml | 10ml浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 11.14 | 装配 | 热风口左边的不热，右边的热 | √ |  |  | 出风腔体贯通，导致出风不一致 | 把腔体改成独立的 | 当前版本 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 解决
109 |  |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 11.28 | 机构设计 | 浓缩噪音85+ | √ |  |  | 轴承发现有玻璃碎屑，和锁紧螺母松动 | 已经更换新的轴承 | 当前版本 | 2024-12-02 |  | 未解决
119 |  |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 |  |  | 12.3 | 机构设计 | 载台+气缸+瓶子上下不同心 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
121 |  |  | 康龙35ml浓缩 | 宾俊 |  |  | 12.3 | 选材 | 35ml西林瓶规格不一致，导致浓缩完取瓶子困难 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
12 | 离心 | 2ml*4 | 离心机2ml*4 | 杨宇 |  | 李国强 | 9.25-9.30 | 选材 | 离心过程中产生白色粉末 | √ |  |  | 保温层脱落，离心撞击产生的 | 去掉了保温层 | 当前版本 |  |  | 解决
13 | [7 empty] | 机构设计 | 离心过程中声音大 | √ |  |  | 管口密封性不好 | 加厚了密封垫， | 当前版本 |  |  | 解决
14 | [7 empty] | 机构设计 |  | √ |  |  | 管口气缸连接处产生噪音 | 去掉了管口气缸，评估不影响管口盖子 | 当前版本 |  |  | 解决
15 | [7 empty] | 装配 | 真空泵声音大 | √ |  |  | 泵本身的声音大 | 添加了隔音棉 有效果，还是偏大 | 当前版本 |  |  | 解决
16 | [7 empty] | 机构设计 | 制冷机门口产生噪音 | √ |  |  | 门密封性不够 | 添加了关门的垫支 | 当前版本 |  |  | 解决
17 | [7 empty] | 选材 | 管口有水产生 | √ |  |  |  | 改成了钛钢材料的管口 | 当前版本 |  |  | 解决
18 | [7 empty] | 机构设计 | 抽真空达到-90左右，太高了，-70就可以了 | √ |  |  |  | 添加调压阀，还没安装 | 当前版本 |  |  | 解决
19 | [7 empty] | 选材 | 发生过一次冷媒泄露 | √ |  |  | 没找到原因 | 塑料管改成了铜管 | 当前版本 |  |  | 解决
20 | [7 empty] | 机构设计 | 离心机到现场安装太麻烦 | √ |  |  | 1、现场需要氮气保压测试 2、需要抽真空 3、需要加冷媒 |  | 下个版本 |  |  | 未解决
22 | [6 empty] | 10.24 | 电控程序 | 真空泵积水多，会不会损坏泵 |  |  |  |  | 运行过程中会把水蒸发掉 |  |  |  | 解决
43 |  |  | 50ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.07 | 电控程序 | 真空泵 储水瓶 蒸发不干，2ml可以蒸发干 | √ |  |  |  | 实验结束打开盖子抽真空20min | 当前版本 |  | 2024-11-08 | 解决
31 |  |  | 离心机2ml*4 | 杨宇 |  | 李国强 | 10.29 | 选材 | 12000转噪音在85-90分贝 | √ |  |  | 电机或轴有问题 | 电机轴有问题 更换电机，12000转噪音控制在70分贝以下 | 当前版本 | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 解决
42 |  |  | 50ml离心模块 | 杨宇 |  | 李国强 | 10.31 | 选材 | 转速10000Prm时，声贝95-100 | √ |  |  | 电机本体发出的声音与转盘转动风阻声音 | 加上金属外罩测试 加隔音棉+罩子 测试（稳定在90分贝） 8000转验收 | 当前版本 | 2024-11-01 |  | 重复
43 | [7 empty] | 选材 | 电机很烫 | √ |  |  | 未开制冷，电机在内腔无法散热 | 开启制冷20分钟测试电机温度41度 | 当前版本 | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 解决
60 |  |  | 50ml离心模块 | 杨宇 |  | 11.06 | 11.06 | 装配 | 机柜风扇处要添加 防护网 | √ |  |  | 未安装铁网 | 安装铁网 | 当前版本 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 解决
61 |  |  | 2ml*6管离心机 | 杨宇 |  | 11.06 | 11.06 | 装配 | 15000转时，温度降不下来，在8°左右 | √ |  |  | 目前判断铝制内胆导热慢 测试判断为空气摩擦产生的热量，同一工况下真空-61Kpa，温度上升到11°；真空-77Kpa，温度上升到8° | 提高真空度 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 已解决
53 |  |  | 2ml*6管离心机模块 | 杨宇 |  |  | 11.08 | 装配 | 冷媒接口处没密封，容易结冰积水 | √ |  |  | 制冷铜管接触内胆与盖板，盖板温度较底； | 需要从新设计 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 重复问题
61 |  |  | 50ml离心模块 | 杨宇 |  |  | 11.09 | 选材 | 转速在10000转，噪音在95-100分贝 | √ |  |  | 10000转真空在-85Kpa时噪音在95-100分贝；真空在-90Kpa时，噪音在90分贝 | 更换吸力更大真空泵验证 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 忽略
62 | [7 empty] | 选材 | 转速在10000转，Y轴位移305，Z轴位移176 |  |  |  | 目前无法分析原因 | 需要多测试参数后对比具体 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 忽略
63 | [7 empty] | 选材 | 转速在10000转，温度在7-8 摄氏度，降不下去 | √ |  |  | 测试判断为空气摩擦产生的热量 | 更换吸力更大真空泵验证 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 忽略
64 | [7 empty] | 选材 | 转速在10000转，离心管会裂痕 | √ |  |  | 供应商答复离心管极限在11000转 | 尝试更换新试管 | 当前版本 | 2024-11-15 |  | 忽略
66 |  |  | 50ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.11 | 装配 | 测试一天，管口有水珠 | √ |  |  | 隔温棉没覆盖到 | 添加隔温棉 | 当前版本 | 2024-11-14 | 2024-12-03 | 解决
74 |  |  | 50ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.14 | 机构设计 | 离心机降温到-2°，比指定温度3°，多降了5° 做到±1° | √ |  |  | 通过电磁阀的开关阻断冷媒，无法精准控制 | 通过PLC程序控制温度，设定温度提前1°-2°关闭冷媒进桶电磁阀 | 当前版本 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 解决
75 |  |  | 离心机制冷真空设备 | 杨宇 |  |  | 11.14 | 装配 | 真空泵的声音有点大 85-90 | √ |  |  | 是真空泵本体与机柜共振噪音 | 可尝试关了机柜门，间隔半米测试噪音 | 当前版本 | 2024-11-18 |  | 未解决
85 |  |  | 2ml*6管离心机 | 杨宇 |  |  | 11.18 | 装配 | 加完垫片离心机表面的水更多了 | √ |  |  | 未贴隔热棉 | 先贴隔热棉 | 当前版本 | 2024-11-19 |  | 测试中
89 |  |  | 50ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.19 | 机构设计 | 离心机和平台不兼容，取放离心管有干涉 | √ |  |  | 平台Z轴过长 | 修改平台Z轴长度 | 当前版本 | 2024-11-23 | 2024-12-03 | 解决
90 |  |  | 15ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.21 | 装配 | 压缩机外壳有水珠 | √ |  |  | 冷媒过多 | 减少冷媒 | 当前版本 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 解决
96 |  |  | 15ml*4管离心机 | 杨宇 |  |  | 11.22 | 装配 | 10000转时检测到声音最大88分贝。压缩机的冷媒还需要再放一点 | √ |  |  | 电机轴承噪音与风摩擦的震动噪音 | 优先更换电机 | 当前版本 | 待定 |  | 未解决
99 |  |  | 15ml离心机 | 杨宇 |  |  | 11.23 | 选材 | 试管装入10ml水测试时，运行速度达不到10000转。 | √ |  |  | 暂时判断驱动器参数问题 | 优先调节驱动器参数 | 当前版本 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 解决
107 |  |  | 离心机 | 杨宇 |  |  | 11.27 | 外界 | 空气湿度比例在30左右，管口+管壁没有冷凝水 湿度比例在45+ ，凝冷水明显 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 忽略
113 |  |  | 离心机 | 杨宇 |  |  | 12.3 | 机构设计 | 怎么判定离心管成功放入离心机 | √ |  |  | 无感应器检测 | 机械夹爪增加感应器检测 | 当前版本 | 2024-12-09 |  | 未解决
114 |  |  | 50ml*4管离心机 | 杨宇 |  |  | 12.3 | 机构设计 | 制冷速度下降，冷媒压力下降 | √ |  |  | 上周改平台夹爪时搬运过程中离心机扭到铜管导致；接头位置容易泄露 | 增加冷媒；检查接头有没有松掉 | 当前版本 | 2024-12-03 |  | 未解决
116 |  |  | 2ml*6管离心机 | 杨宇 |  |  | 12.3 | 选材 | 离心管在温度50+，底部变形 | √ |  |  | 不制冷，连续5分钟启停导致，温度在56°导致 | 需考虑实际应用场景分析 | 当前版本 | 待定 |  | 未解决
120 |  |  | 15ml*4管离心机 | 杨宇 |  |  | 12.3 | 选材 | 电机在8000转异响，85+分贝 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
23 | 移液枪 | 10ml | 移液枪10ml | 何向东 |  |  | 9.25-9.30 | 选材 | 在5000次的时候，精度从3‰下降到8‰ | √ |  |  | 皮带磨损，调整了轮子的高度 |  | 当前版本 |  |  | 解决
38 |  |  | 2号测试平台1移液枪 | 何向东 |  | 肖国洪 | 10.3 | 选材 | 密封性不够，吸液完静置时，有水珠 | √ |  |  | 枪头没插紧；枪头的选型 | 重新插枪头 | 当前版本 |  |  | 解决
25 |  | 1ml | 1ml移液枪 | 何向东 |  | 周天成 | 10.23 | 选材 | 轴有间隙，影响精度 | √ |  |  | 有间隙 | 消除间隙 |  |  | 2024-10-27 | 解决
26 | [7 empty] | 选材 | 吐枪头吐不下来 | √ |  |  | T型螺杆连接处松动 | 打胶将T型螺杆与连接杆固定 |  |  | 2024-10-26 | 解决
40 |  |  | 1ml移液枪头 | 何向东 |  | 肖国洪 | 10.31 | 机构设计 | 枪头没退下来，接着去取下一个枪头，叠罗汉了 | √ |  | √ | 退枪头零件行程不到位， | 改结构 | 当前版本 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 已解决
27 |  | 5ml | 5ml移液枪 | 何向东 |  | 周天成 | 10.29 | 选材 | 枪头退不下来 | √ |  |  | 零件不匹配，退枪头行程不够 | 做零件 | 当前版本 | 2024-11-01 |  | 已解决
28 | [7 empty] | 机构设计 | 回原点枪头会掉 | √ |  |  | 感应片不够长 | 做零件 | 当前版本 | 2024-11-01 |  | 已解决
29 | [7 empty] | 机构设计 | 腔体总容积5.3ml，回吸量太少（行程不够） | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 已解决
55 |  |  | 5ml移液枪 | 宾俊 | 肖国洪 |  | 11.01 | 机构设计 | 取枪头时，零件会碰到托盘上的枪头 | √ |  |  | 用的是10ml移液枪的零件，不适配 | 设计加工固定移液枪零件，已经下图 | 当前版本 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 解决
65 |  |  | 10ml移液枪 | 何向东 |  |  | 11.09 | 电控程序 | Z轴枪体电机报警 | √ | [7 empty] | 解决
65 |  |  | 1ml移液枪 | 何向东 |  |  | 11.11 | 装配 | 电机轴和同步带脱离， | √ |  |  |  | 加限位阀 | 当前版本 | 2024-11-12 | 11.14 | 解决
91 |  |  | 1ml移液枪 | 何向东 |  |  | 2024-11-20 | 机构设计 | 吸液数据偏差太大了 | √ |  |  | 活塞杆有一个段5mm圆柱度、粗糙度超差，将O型圈磨损过多 | 退回供应商返修 | 当前版本 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 测试中
103 |  |  | 1ml移液枪 | 何向东 |  |  | 11.25 | 选材 | 1ml移液枪头 黑乎乎的 | √ |  |  | 活塞杆有一个段5mm圆柱度、粗糙度超差，将O型圈磨损过多 | 退回供应商返修 | 当前版本 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 解决
108 |  |  | 1ml移液枪 | 何向东 |  |  | 11.28 | 装配 | 枪体的线没理好；3号测试平台移液枪误差多了1% | √ |  |  | O型圈上粘有碎屑，磨损过多 | 清理活塞杆，更换O型圈 | 当前版本 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 测试中
30 | 标准平台 |  | 2号平台 | 宾俊 |  |  | 10.29 | 装配 | 自动运行时弹簧线碰到一起（摩擦） | √ |  |  | 两根弹簧线靠的很近， | 更换固定弹簧线的钣金件，钣金件5号到公司 | 当前版本 | 2024-11-05 |  | 解决
35 |  |  | 7号测试平台 | 宾俊 |  |  | 10.29 | 装配 | X/Y轴运动时声音大 | √ |  |  | 装配问题，同步带装的标准 | 先人工调整，目前已经解决，买回工具去测量后再微调 | 当前版本 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 解决
45 |  |  | 4号测试平台 | 宾俊 |  |  | 10.31 | 装配 | 平台XY轴调整速度到 100mm/S时会报警； | √ |  |  | X轴同步带太紧 Y轴程序监测点少 | Y轴调松同步带目前速度可以达到400mm X轴程序调整后速度达到要求 | 当前版本 | 2024-11-01 |  | 解决
58 |  |  | 2号测试平台 | 宾俊 |  |  | 11.04 | 装配 | 平台前后差距5mm | √ |  |  | 需要检查测量轴与平台的安装是否存在角度 | 先测量尺寸，再进行调整 | 当前版本 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 解决
59 |  |  | 1号测试平台 | 宾俊 |  |  | 11.05 | 装配 | X轴运行异响 | √ |  |  | 查看原因 | 找到原因再处理 | 当前版本 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 解决
45 |  |  | 3号测试平台 | 宾俊 |  |  | 11.07 | 装配 | Z轴异响 | √ |  |  | 丝杆和电机不同心 | 纠正丝杆位置 | 当前版本 |  | 2024-11-07 | 解决
46 |  |  | 6/13号测试平台 | 宾俊 |  |  | 11.07 | 装配 | Z轴报警 | √ |  |  | 查看丝杆和电机是否安装同心 | 重新安装 | 当前版本 | 2024-11-08 |  | 解决
64 |  |  | 6号测试平台 | 宾俊 |  |  | 11.09 | 装配 | Y 轴限位开关，要往外弄点，托盘最后一列离心管抓不到 | √ |  |  | 传感器位置安装不正确 | 调整传感器安装位置 | 当前版本 | 2024-11-11 |  | 解决
115 |  |  | 2号测试平台 | 宾俊 |  |  | 12.3 | 机构设计 | Z轴电机咯吱咯吱异响 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
118 |  |  | 4号测试平台 | 宾俊 |  |  | 12.3 | 选材 | Z轴异响 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
36 | 注射泵加液 |  | 注射泵加液模块 | 徐翔宇 |  |  | 10.29 | 机构设计 | 注射泵模块固定不到平台上 | √ |  |  | 尺寸和平台不匹配(不是问题) |  | 当前版本 |  |  | 忽略
37 | 注射泵加液 |  | 10ml精密移液(注射泵) | 徐翔宇 |  | 杜悦成 | 10.3 | 机构设计 | Z1/Z2吸液后高度超限，放平台或放平台Z轴，都有困难 | √ |  |  | 实际应用只需将Z2轴安装在平台移动Z轴上即可 |  | 当前版本 |  |  | 忽略
56 |  |  | 注射泵模块 | 徐翔宇 | 周天成 |  | 11.04 | 忽略 | 推塞上有气泡，排不出去 | √ |  |  | 该气泡应该是第一次吸液时留在针管中的空气 | 活塞杆推到位将气泡排出 用酒精试下 | 当前版本 | 2024-11-05 |  | 忽略
57 | [7 empty] | 机构设计 | 推杆和固定件有固定不牢，可以上下滑动 | √ |  |  | 活塞杆与锁紧螺丝有一定间隙 | 更换活塞杆下方穿孔螺丝 | 当前版本 | 2024-11-10 |  | 已解决
41 |  |  | 1ml注射泵 | 徐翔宇 |  | 11.06 | 11.06 | 装配 | 电机轴断裂 | √ |  |  | 同步带太紧了 | 张力计测量紧松度 | 当前版本 | 2024-11-15 | 11.14 | 解决
82 |  |  | 10ml*4通道注射泵 | 徐翔宇 |  |  | 11.15 | 装配 | 11.14/15号精度突然下降很多 | √ |  |  | 安装同步轮的延长轴孔已磨损，孔变大了 | 和1ml注射泵一样，调整电机固定方式，去掉延长杆 | 当前版本 | 2024-12-07 |  | 测试中
86 |  |  | 1ml注射泵 | 徐翔宇 |  |  | 11.18 | 选材 | 电机坏 | √ |  |  | 电机增加了延长杆，偏向力过大导致电机报警 | 更新调整电机安装机构，减除延长杆 | 当前版本 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 解决
95 |  |  | 1ml注射泵模块 | 徐翔宇 |  |  | 11.22 | 选材 | 今天发现电机停了两次，断电复位后才能启动 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 重复
100 |  |  | 1ml注射泵模块 | 徐翔宇 |  |  | 11.23 | 机构设计 | 电机经过周工检查为堵转。 | √ |  |  |  | 更新调整电机安装机构，减除延长杆 | 当前版本 |  |  | 重复
102 |  |  | 50ml*4注射泵 | 徐翔宇 |  |  | 11.25 | 装配 | 1通道精度有1‰下降到9‰ | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  | 2024-12-03 | 解决
125 |  |  | 25ml*6通道注射泵 | 徐翔宇 |  |  | 12.4 | 机构设计 | 靠近里边的三个注射泵 左右晃动了 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
44 | 离心管拆盖模块 | 50ml | 50ml拧盖模块 | 宾俊 |  |  | 10.31 | 机构设计 | 去托盘取离心管时，夹爪会碰到瓶盖 | √ |  |  | 离心管放歪时，会碰到，托盘间隙过大 | 对托盘进行优化，改小放试管的孔间隙，重做托盘上盖板，目前先用新的托盘替代使用 | 当前版本 | 2024-11-07 |  | 解决
46 | 容量瓶平摇第一代 | 50ml | 50ml平遥模块 | 宾俊 |  |  | 10.31 | 机构设计 | 容量瓶夹爪要定制匹配的，现在版本不能抓取 | √ |  |  | 之前没考滤容量瓶的爪取 | 夹爪已经到公司，可以安排测试 | 当前版本 | 2024-11-09 |  | 解决
47 | 容量瓶翻转摇匀第一代 | 50ml | 50ml摇匀模块 | 宾俊 |  |  | 10.31 | 机构设计 | 容量瓶夹爪要定制匹配的，现在版本不能抓取 | √ |  |  | 之前没考滤容量瓶的爪取 | 夹爪已经到公司，可以安排测试 | 当前版本 | 2024-11-09 |  | 解决
52 | 托盘架 | 离心管15ml | 2#平台15ml离心管托盘 | 宾工 |  |  | 11.1 | 机构设计 | 托盘卡住了离心管，F4孔位，夹爪抓不起来 | √ |  |  | 托盘底部托盘孔没倒角，容易卡试管 | 临时措施：在现有的托盘架孔里加一个垫片 | 当前版本 | 2024-11-05 |  | 解决
72 |  |  | 托盘 | 宾俊 |  |  | 11.13 | 机构设计 | 50ml离心管托盘孔位15个，应该是偶数 | √ |  |  | 先前加工托盘没考滤应用数量 | 目前只是用来配合平台测试，后续版本考滤 | 下个版本 |  |  | 忽略
44 | SPE | 35ml | 35mlSPE模块 | 王志 |  |  | 11.07 | 选材 | 35ml西林瓶规格有差异，导致取瓶时报警 | √ |  |  |  | 换了壁厚一点的手套 | 当前版本 |  | 2024-11-08 | 解决
47 | 正压加液 |  | 正压加液 | 徐翔宇 |  |  | 11.07 | 选材 | 35ml浓缩正压加液 加5ml只出来2滴 | √ |  |  |  | 更换口径大的PEEK 管 | 当前版本 |  |  | 解决
67 |  |  | 正压加液 | 徐翔宇 |  |  | 11.11 | 装配 | 正压加液重复精度低，从1‰-1.8% | √ |  |  | 瓶口漏气 |  | 当前版本 |  | 11.14 | 解决
117 |  |  | 正压加液 | 徐翔宇 |  |  | 12.3 | 机构设计 | 正压加液 溶液里边空气增加 | √ |  |  | 继续测试；对比下有无气泡 |  | 当前版本 |  |  | 未解决
110 |  |  | 正压加液模块 | 徐翔宇 |  |  | 11.28 | 选材 | 康龙模块容量瓶炸了 | √ |  |  | 康龙使用了2L的高硼硅玻璃瓶，承受不了0.2Mpa压力 | 建议正压加液使用玻璃试剂瓶体积要在1L以内，大容量加液需要使用钢制瓶。后续所有正压加液试剂瓶需要加防爆罩。 1L 0.3MPA 极限 图纸里边注明容量瓶的选型及风险点 | 当前版本 | 2024-12-05 |  | 未解决
48 | 离心管垂直振荡 |  | 50ml振荡模块 | 冯博-转深圳 |  | 11.06 | 11.02 | 选材 | 电动推杆可以上下旋转，会导致感应开关感应不到 | √ | 伸出轴可以旋转，感应片未打螺纹胶 | 新采购电动推杆（内部铆钉固定方向），感应片螺纹处打胶 | 伸出轴可以旋转，感应片未打螺纹胶 | 新采购电动推杆（内部铆钉固定方向），感应片螺纹处打胶 |  | 2024-11-12 |  | 解决
76 |  |  | 振荡模块 | 冯博 |  |  | 11.14 | 机构设计 | 振荡噪音80± | √ | √ | √ |  |  | 下个版本 |  |  | 忽略
49 | 离心管拆盖 | 15ml | 15ml拧盖模块 | 冯博-转深圳 |  | 11.01 | 11.01 | 选材 | Z轴联轴器变形 | √ |  |  | 零件有误差，导致和电机轴不能同心 | 新设计转接件并投产 | 当前版本 | 2024-11-12 | 11.12 | 解决
50 |  |  | 15ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 10.31 | 电控程序 | 两个电机盖上盖子，运行一段时间很烫 五六十度 | √ |  |  | 电控问题 | 电控调试 | 当前版本 |  |  | 已解决
51 | [7 empty] | 装配 | Z轴固定柱8个螺丝松掉 | √ |  |  | 螺钉松动 | 加弹垫，如有必要，加螺纹胶 | 当前版本 | 2024-11-02 |  | 解决
52 |  |  | 15ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 10.15 | 选材 | Y轴运动声音大 | √ |  | 对Y轴丝杆进行优化 |  | 下代版本 | / |  |  | 下代更新
70 |  |  | 15ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 11.13 | 机构设计 | 联轴器变形改善件，装上后，Z轴感应不到原点 | √ |  |  |  | 感应片加长，更换 | 当前版本 | 2024-11-18 |  | 已解决
71 | [6 empty] | 11.13 | 机构设计 | Z轴固定柱订单伸出太长 | √ |  |  | 设计优化 | 更换304立柱（不影响测试） | 当前版本 | 2024-11-19 |  | 忽略
71 |  | 50ml | 50ml拧盖模块 |  |  |  | 11.13 | 选材 | Z轴固定柱/固定圆形套件生锈 | √ |  |  | 未表面处理 | 更换304立柱 | 当前版本 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 解决
81 |  |  | 50ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 11.15 | 装配 | Y轴的固定件顶丝松了 | √ |  |  |  | 下一代直接用丝杠电机 | 下个版本 |  |  | 忽略
79 |  | 15ml | 15ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 11.14 | 机构设计 | Z轴原点感应有点极限，电机走不到位 | √ |  |  |  | 感应片加长，更换 | 当前版本 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 解决
105 |  |  | 15ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 11.26 | 机构设计 | 拧盖模块垂直方向有偏差 | √ |  |  | 硅胶条引起 | 更换零件 | 当前版本 | 2024-12-04 |  | 未解决
122 |  |  | 拧盖模块 | 冯博 |  |  | 12.4 | 机构设计 | 拧盖模块不统一，Z轴电机有的有弹簧，有的没弹簧 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
126 |  |  | 50ml拧盖模块 | 冯博 |  |  | 12.4 | 机构设计 | 包胶夹爪在2274次的时候，其中一个包胶开裂 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
60 | 离心管加液涡旋 | 50ml | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.08 | 装配 | 手抓长度不够，要更换 | √ | [7 empty] | 解决
68 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.13 | 机构设计 | 涡旋噪音大，分贝在 85左右 | √ |  |  | 待查找确认 | 橡胶减震柱更换，分贝在80上下 | 当前版本 | 2024-11-18 |  | 测试中
69 | [6 empty] | 11.13 | 装配 | 涡旋胶垫的四个螺丝松了 | √ |  |  | 未固定 | 打螺纹胶 | 当前版本 | 2024-11-14 | 11.14 | 解决
84 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.18 | 选材 | 离心管脖颈处有一圈黑色，跟载台磨擦 | √ |  |  | 硅胶板有问题 | 更换白色硅胶板 | 当前版本 | 2024-11-22 |  | 重复
93 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.22 | 机构设计 | 新安装的胶圈不合适，卡住试管太紧。拆掉胶圈及压板后声音在80分贝左右。新试管容易出现Z气缸下限位感应不到。 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  | 2024-11-25 | 解决
97 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.23 | 机构设计 | 空压机气压不足，导致抱紧气缸夹不紧，拆盖不能完成。初始化的时候未完全拆掉盖子的试管会撞到涡旋下压Z轴。 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 重复
101 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 11.25 | 机构设计 | 气压不够，没有报警，导致事故 | √ |  |  | 未设置报警 | 添加压力表并报警，可继续测试 | 当前版本 | 2024-11-30 |  | 忽略
123 |  |  | 50ml加液涡旋 | 冯博 |  |  | 12.4 | 装配 | 气缸下压砰一下，声音大 | √ |  |  | 气压过大 | 调整流速阀 | 当前版本 |  |  | 解决
124 |  |  | 50ml加液涡旋 | 冯博 |  |  | 12.4 | 装配 | 加液管太靠前，会影响机械臂运动 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
112 |  |  | 50ml拧盖加液涡旋 | 冯博 |  |  | 12.2 | 机构设计 | 气缸感应开关顶丝松掉，感应不到气缸下压 | √ |  |  | 顶丝松 | 打螺丝胶 | 当前版本 | 2024-12-03 |  | 未解决
74
83 | 注射泵移液 | 10ml | 精密移液 | 徐翔宇 |  |  | 11.18 | 机构设计 | 精密移液10ml精度在1‰以下，改成5ml精度2.8%，需要重新调精度，不是线性关系 | √ |  |  |  |  | 当前版本 |  |  | 未解决
[8 empty] | 选材 | 电机轴生锈 | √ |  |  | 减速机轴有部分生锈，使用的是公司之前库存 | 轴表面涂抹防锈油 | 当前版本 |  |  | 已解决
94 | 液体全量转移 | 50ml | 液体全量转移模块 | 宾俊 |  |  | 11.22 | 机构设计 | 抱紧气缸动点报警。 | √ |  |  | 瓶底没有限位，摆动过大 | 加一个瓶底限位套 | 当前版本 | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 解决
98 |  |  | 液体全量转移模块 | 宾俊 |  |  | 11.23 | 机构设计 | 因气压不足抱紧气缸没夹紧报警延迟，试管拆盖未完成，Y轴移动时把夹爪上的试管一起带动了。 | √ |  |  | 车间气压不够 | 已经下单采购一套空压机供调试用 | 当前版本 | 2024-11-29 |  | 忽略
104 |  |  | 分液器抓取 | 宾俊 |  |  | 11.25 | 机构设计 | 测试比较费力 | √ |  |  | 分液器是固定的，不方便测试 | 加装一个Y轴，实现取分液器和移液功能测试 | 当前版本 | 2024-12-03 |  | 未解决
106 | 视觉定容第一代 | 100ml | 视觉定容模块 | 何向东 |  |  | 11.27 | 机构设计 | 容量瓶里边有很多气泡 | √ |  |  | 气压不稳定 | 模块机构不需要处理 | 当前版本 |  |  | 已解决
111 |  |  | 空压机 | 宾俊 |  |  | 11.29 | 安全 | 安全阀要有检验 |  |  |  | 目前供应商的安全阀不带安全检验 | 需要再单独采购一个安全阀，在深圳本地检验然后再拿回来替换 | 当前版本 | 2024-12-30 |  | 未解决

## 深圳测试数据统计 (hidden)
测试通过的模块
行号 | 地点 | 平台号 | 模块 | 硬件 负责人 | PLC 负责人 | 状态 | 开始日期 | 截止日期 | 已测试天数 | 测试情况 | 测试次数 | 出现问题数量 | 解决问题梳理 | 未解决问题 | 最长连续正常测试(天) | 测试状态
1 | 深圳 | SZ-06 1400MM | 50ml离心管拆装盖模块 | 何向东 | 周天成 | 正常 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 7 |  | 1327 | 0 |  |  | 7 | 通过4
2 | 深圳 | SZ-01 1400MM | 2ml离心管正压加液涡旋模块V2.0 | 冯博 | 彭超凡 | 正常 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 7 | 目前涡旋噪音较大80分贝以上。 上料检测有时候检测不到 | 1371 | 3 | 2 | 1 |  | 通过1 | 交付前把PEEK料换掉
3 | 深圳 | SZ-04 1400MM | 15ml离心管拆装盖模块 | 何向东 | 周天成 | 正常 | 2025-01-11 | 2025-01-16 | 6 |  | 964 | 0 |  |  | 6 | 通过4
4 | 深圳 | SZ-02 1400MM | 2ml离心管连续加盐模块 | 高新章 | 杜悦成 | 正常 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 26 | 1、精度达到要求 5%以下 2、连接电子秤 通讯线影响测量精度，1.10号做了修改， 3、撒盐问题，每天清理 | 3 | 6 | 5 | 1 |  | 通过4
5 | 深圳 | SZ-03 1400MM | 分液器抓取模块 | 朱园林 | 彭超凡 | 维修 |  |  |  | 手抓夹取分液器不稳定；经常掉 |  |  |  | 0 |  | 未通过
6 | 深圳 | SZ-04 1400MM | SPE模块(6CC) | 王志 | 杜岳成 | 停止 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | 空跑 |  |  |  |  | 0 | 2.0迭代中
7 | 深圳 | SZ-05 1400MM | 50ml液体全量转移模块V1.0 | 何向东 | 李国强 | 正常 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 22 | 12.2号开始测试 | 315 | 5 | 5 | 0 | 8 | 通过1
8 | 深圳 |  | 2ml西林瓶拆装盖模块V2.0 2ml离心管拆装盖加液模块V2.0 2ml离心管带磁拆装盖加液模块V2.0 | 何向东 | 彭超凡 | 正常 | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 21 | 1、11.28-11.29 更换钣金件，停了两天 2、更换Y轴联轴器 3、盖子高度更换 | 3万次 |  |  | 0 | 15 | 通过2
9 | 深圳 |  | 5ml移液枪 | 何向东 | 李国强 | 暂停 | 2024-10-11 | 2024-11-26 | 35 | 精度在1%以内；正常退枪头 | 3.7万次 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2.0迭代中 |  | 15天内生产
10 | 深圳 | SZ-06 1400MM | 50ml离心管加液涡旋模块 | 何向东 | 周天成 | 正常 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 1、涡旋2500RPM 噪音低于65 2、涡旋效果通过 3、拧合盖没有问题 | 1321 | 0 |  |  | 5 | 通过4
11 | 深圳 | SZ-06 1400MM | 15ml离心管加液涡旋模块 | 何向东 | 周天成 | 正常 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 1、涡旋2500RPM 噪音低于65 2、涡旋效果通过 3、拧合盖没有问题 | 1461 | 0 |  |  | 5 | 通过4
12 | 深圳 | SZ-07 800MM | 50ml加盐涡旋模块 | 高新章 | 周天成 | 正常 | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 16 | 转速2500以上噪音 85+； Y轴轨道生锈 拧盖出现问题，旋转夹爪和瓶盖中心不对 | 871 | 16 | 13 | 3 | 7 | 2.0迭代中
13 | 深圳 | SZ-08 800MM (康龙) | 35ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 21 | 从12.19号测试密封圈的耐用性 1旋转轴表面处理处理更好的 2密封圈耐磨性 3瓶子加工定制 |  | 7 | 6 | 1 | 5 | 通过2
14 | 深圳 |  | 10ml移液枪 | 何向东 | 李国强 | 正常 | 2024-09-25 | 2024-11-20 | 41 | 更换密封圈 | 6.8万次 | 2 | 2 | 0 |  | 2.0迭代中 |  | 15天内生产
15 | 深圳 |  | 20cc SPE模块V2.0 | 王志 | 周天成 | 正常 | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 11 | 加液测试中 |  | 1 | 1 | 0 |  | 通过1 | 压力+气体流量测试通过量产； 塞板；节流阀 1um过滤器
16 | 深圳 | SZ-09 1400MM | 35ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 29 | 没做抽真空测试 | 1300 | 7 | 6 | 1 |  | 未通过
17 | 深圳 |  | 10ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 29 | 12.27开始测试8天 | 140次 | 9 | 9 | 0 |  | 通过3
18 | 深圳 | SZ-11 1400MM | 25ml*6通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 33 | 12.23 结构做了改进； | 4850次 | 1 | 1 | 0 | 18 | 通过3
19 | 深圳 |  | 1ml*1通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 | 2024-11-28 | 2024-12-07 | 8 | 12.23 结构做了改进 | 5127次 | 4 | 4 | 0 | 18 | 通过3
20 | 深圳 | SZ-12 1400MM | 50ml*4通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 33 | 12.23 结构做了改进 结构有问题，掉粉 | 1900次 | 6 | 1 | 5 |  | 未通过
21 | 深圳 |  | 10ml*4通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 | 2024-11-05 | 2024-11-25 | 21 | 12.23结构做了改进 | 4907次 | 1 | 1 | 0 | 18 | 通过3
22 | 深圳 | SZ-14 1400MM | 50ml离心管垂直振荡模块V1.0 | 冯博 | 翟工 | 正常 | 2024-10-25 | 2024-12-07 | 32 | 模块动作测试中，噪音有点大 80+ | 11325 | 1 | 1 | 0 | 15 | 通过1
23 | 深圳 | SZ-13 1400MM | 2ml*4管离心机 | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 2024-10-16 | 2024-12-07 | 39 | 1、测试取放离心管，12.7号测试14000转，电机声音很大 2、缺少取放料检测功能 3、现场安装问题 | 1872 | 12 | 9 | 3 | 22 | 未通过 | 1月中旬
24 | 深圳 | SZ-15 1400MM | 50ml-4孔位高速离心机模块V2.0 | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 2024-11-19 | 2024-12-07 | 15 | 1、1.17转子回来，做了不平衡测试；开始测试 | 720 | 7 | 5 | 2 |  | 通过2 | 1月中旬
25 | 深圳 |  | 1ml移液枪 | 何向东 | 李国强 | 暂停 | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 25 | 吐枪头测试中 |  |  |  | 0 |  | 未通过
26 | 深圳 | 线下 | 2ml-6孔位高速离心模块V3.0 （清华项目） | 杨宇 | 李国强 | 暂停 | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 25 | 12.18号换了新电机开始测试 1、离心1分钟休息15分钟，测试了5天*24小时 ，温度上升3-4度左右 2、预警测试(真空度、位移、震动频率) 3、离心机噪音65±；外围设备噪音 70以下 | 400 | 6 | 4 | 2 | 5 | 通过2 | 1月中旬
27 | 深圳 | 线下 | 2ml-6孔位高速离心模块 | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 8 | 1、震动XYZ 都在25UM以下 2、噪音 低于65分贝 3、实际温度可控，温度显示14000转时最高温度7.8度；实际检测4度多点 | 403 | 6 | 4 | 2 | 8 | 通过4
28 | 深圳 |  | 15ml*4管离心机 | 杨宇 | 李国强 | 暂停 | 2024-11-11 | 2024-12-07 | 21 | 1、8000转噪音90+ 2、缺少取放料检测功能 | 1008 | 5 | 3 | 2 |  | 未通过 | 1月中旬
29 | 深圳 |  | 正压加液 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 |  |  | 1 | 溶剂瓶的选择要符合标准； 硅胶外套/灌胶 做压力测试 5KG 2小时 |  |  |  | 0 |  | 通过1
30 | 深圳 |  | 2ml西林瓶离心浓缩模块 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 6 | 600的高度没放平台测试 1、500ul浓缩时间 11分钟 6000转 |  | 2 | 1 | 1 |  | 通过2
31 | 武汉 | WH-01 | 25-200ml容量瓶拔塞加液模块 | 朱园林 | 彭超凡 | 正常 | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 21 | 2、平台夹爪不兼容25+50ml | 2.2万次 | 12 | 10 | 2 | 15 | 通过3 | 上下料测试 测试平台、托盘、夹爪
32 | 武汉 | WH-02 | PH调节模块(30mlPP瓶+50ML离心管) | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | 2024-11-20 | 2024-12-23 | 26 | 2.0迭代中 | 1.3万次 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2.0迭代中 | 动作完成，理解为通过
33 | 深圳 | WH-05 | 10ml精密移液(注射泵) | 徐翔宇 | 杜悦成 | 正常 | 2024-11-23 | 2025-01-16 | 41 | 精度在±1‰以内 | 13万次 | 1 |  | 1 | 41 | 未通过 | 优化结构到Z轴上
34 | 武汉 | WH-07 | TDS测量模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 16 | 正在测试动作，电极用摸具代替 选厂家，集成完，放到自动化平台上测试 | 1670 |  |  | 0 | 16 | 未通过 | 动作完成，理解为通过 | 梅特勒厂家处理
35 | 武汉 | WH-07 | PH测量模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | [10 empty] | 动作完成，理解为通过 | 梅特勒厂家处理
36 | 武汉 | WH-03 | 密度测定模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6 | 密度测定很多方法 1、评估容量瓶做密度测定 | 6971 |  |  |  | 6 | 未通过
37 | 武汉 | WH-04 | 25-200ml容量瓶颠倒摇匀模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6 | 12/23 用来测试平台交互 29+40做联测 | 1.136万次 | 1 |  | 1 | 18 | 通过3
38 | 武汉 | WH-06 | 25-200ml容量瓶平摇模块 | 白昌辉 | 周恒 | 正常 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6 | 1.6号和平台联动 | 4781 | 2 | 1 | 1 |  | 通过3
天平220g
定容终点照片

## 研发模块
研发模块测试
评审人：涂高祥、林雪平、宾俊、唐宋、冯热明、李国强、米红海
行号 | 团队 | 模块编号 | 模块名称 | 硬件 负责人 | PLC 负责人 | 状态 | 测试 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 已测试天数 | 测试情况 | 测试次数 | 出现问题数量 | 解决问题梳理 | 未解决问题 | 最长连续正常测试(天) | 测试状态 | 评审日期 | 重量KG | 备注 |  | 安排生产
1 | 深圳 |  | 2ml离心管加液涡旋1.0 | 何向东 | 彭超凡 | 正常 |  | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 7 | 目前涡旋噪音较大80分贝以上。 上料检测有时候检测不到 | 1371 | 3 | 2 | 1 |  | 通过1 | 2024-12-11
2 | 深圳 |  | 50ml离心管液体全量转移1.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 |  | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 8 | 12.2号开始测试 | 315 | 5 | 5 | 0 | 8 | 通过1
3 | 深圳 |  | 20CCSPE模块 | 王志 | 周天成 | 正常 |  | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 11 | 加液测试中 |  | 1 | 1 | 0 |  | 通过1
4 | 深圳 |  | 50ml振荡模块 | 冯博 | 翟工 | 正常 |  | 2024-10-25 | 2024-12-07 | 32 | 模块动作测试中，噪音有点大 80+ | 11325 | 1 | 1 | 0 | 15 | 通过1
5 | 深圳 |  | 正压加液 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 |  |  |  | 1 | 溶剂瓶的选择要符合标准； 硅胶外套/灌胶 做压力测试 |  |  |  | 0 |  | 通过1
6 | 深圳 |  | 2ml西林瓶拆装盖模块V2.0 2ml离心管拆装盖加液模块V2.0 2ml离心管带磁拆装盖加液模块V2.0 | 何向东 | 彭超凡 | 正常 |  | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 21 | 1、11.28-11.29 更换钣金件，停了两天 2、更换Y轴联轴器 3、盖子高度更换 | 3万次 |  |  | 0 | 15 | 通过2 | 2024-12-25
7 | 深圳 |  | 35ml浓缩模块 | 宾俊 | 李国强 | 正常 |  | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 21 | 从12.19号测试密封圈的耐用性 1旋转轴表面处理处理更好的 2密封圈耐磨性 3瓶子加工定制 |  | 7 | 6 | 1 | 5 | 通过2
8 | 深圳 |  | 50ml*4孔位离心机模块 | 杨宇 | 李国强 | 正常 |  | 2024-11-19 | 2024-12-25 | 15 | 12.16号换了新电机开始测试 1、缺少取放料检测功能 2、转速在9000时，噪音75+ 3、放在800标准平台一体的离心机 | 720 | 7 | 5 | 2 |  | 通过2
9 | 深圳 |  | 2ml*6孔位离心机模块 （清华项目） | 杨宇 | 李国强 | 暂停 |  | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 25 | 12.18号换了新电机开始测试 1、离心1分钟休息15分钟，测试了5天*24小时 ，温度上升3-4度左右 2、预警测试(真空度、位移、震动频率) 3、离心机噪音65±；外围设备噪音 70以下 | 400 | 6 | 4 | 2 | 5 | 通过2
10 | 深圳 |  | 2ml浓缩模块 | 宾俊 | 李国强 | 正常 |  | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 6 | 600的高度没放平台测试 1、500ul浓缩时间 11分钟 6000转 |  | 2 | 1 | 1 |  | 通过2
11 | 深圳 |  | 10ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 |  | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 29 | 12.27开始测试8天 | 140次 | 9 | 9 | 0 |  | 通过3 | 2025-01-10
12 | 深圳 |  | 25ml*6通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 |  | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 33 | 12.23 结构做了改进； | 4850次 | 1 | 1 | 0 | 18 | 通过3
13 | 深圳 |  | 1ml*1通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 |  | 2024-11-28 | 2024-12-07 | 8 | 12.23 结构做了改进 | 5127次 | 4 | 4 | 0 | 18 | 通过3
14 | 深圳 |  | 10ml*4通道注射泵 | 徐翔宇 | 周天成 | 正常 |  | 2024-11-05 | 2024-11-25 | 21 | 12.23结构做了改进 | 4907次 | 1 | 1 | 0 | 18 | 通过3
15 | 武汉 |  | 25-200ml容量瓶拔塞加液模块 | 朱园林 | 彭超凡 | 正常 |  | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 21 | 2、平台夹爪不兼容25+50ml | 2.2万次 | 12 | 10 | 2 | 15 | 通过3
16 | 武汉 |  | 25-200ml容量瓶颠倒摇匀模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 |  | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6 | 12/23 用来测试平台交互 29+40做联测 | 1.136万次 | 1 |  | 1 | 18 | 通过3
17 | 武汉 |  | 25-200ml容量瓶平摇模块 | 白昌辉 | 周恒 | 正常 |  | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 6 | 1.6号和平台联动 | 4781 | 2 | 1 | 1 |  | 通过3
18 | 深圳 |  | 50ml离心管拆装盖模块2.0 | 何向东 | 周天成 | 正常 |  | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 7 |  | 1327 | 0 |  |  | 7 | 通过4 | 2025-01-17
19 | 深圳 |  | 15ml离心管拆装盖模块2.0 | 何向东 | 周天成 | 正常 |  | 2025-01-11 | 2025-01-16 | 6 |  | 964 | 0 |  |  | 6 | 通过4
20 | 深圳 |  | 2ml离心管连续加盐模块 | 高新章 | 杜悦成 | 正常 |  | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 26 | 1、精度达到要求 5%以下 2、连接电子秤 通讯线影响测量精度，1.10号做了修改， 3、撒盐问题，每天清理 | 3 | 6 | 5 | 1 |  | 通过4
21 | 深圳 |  | 50ml离心管加液涡旋模块2.0 | 何向东 | 周天成 | 正常 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 1、涡旋2500RPM 噪音低于65 2、涡旋效果通过 3、拧合盖没有问题 | 1321 | 0 |  |  | 5 | 通过4
22 | 深圳 |  | 15ml离心管加液涡旋模块2.0 | 何向东 | 周天成 | 正常 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 1、涡旋2500RPM 噪音低于65 2、涡旋效果通过 3、拧合盖没有问题 | 1461 | 0 |  |  | 5 | 通过4
23 | 深圳 |  | 2ml-6孔位高速离心模块 | 杨宇 | 李国强 | 正常 |  | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 8 | 1、震动XYZ 都在25UM以下 2、噪音 低于65分贝 3、实际温度可控，温度显示14000转时最高温度7.8度；实际检测4度多点 | 403 | 6 | 4 | 2 | 8 | 通过4
24 | 深圳 |  | 50ml离心管液体全量转移2.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | [9 empty] | 8 | 通过5 | 2025-02-21
25 | 深圳 |  | 1400*850 离心管货架V1.0（1A+3B+2C） | 王志 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 垂直度/平整度/光电开关 | [5 empty] | 通过6 | 2025-03-07
26 | 深圳 |  | 800*850 离心管货架V1.0（1A+3B+2C） | 王志 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 垂直度/平整度/光电开关 | [5 empty] | 通过6
27 | 深圳 |  | 2ml离心管带磁拆装盖加液模块V3.0 | 何向东 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-02-05 | 2025-03-14 |  | 71个实验任务，约 1400个样品 1、没有出现问题 | 1400 |  |  |  |  | 通过7 | 2025-03-14
28 | 深圳 |  | 2ml离心管正压加液涡旋模块V3.0 | 何向东 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-02-05 | 2025-03-14 |  | 71个实验任务，约 1400个样品 1、2台，其中1台涡旋效果不好，换了气缸，可以了 | 1400 |  |  |  |  | 通过7
29 | 武汉 |  | 30-125ml PP瓶拆盖模块 | 黄文兴 | 周恒 | 正常 | 朱国玉 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 6 | 1、没出现问题：垫高、夹爪 | 5627 |  |  |  | 6 | 通过7 |  |  | 新平台上下料有问题
30 | 深圳 |  | 1400*850mm离心管手工岛标准平台V2.0 | 杨宇/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 水平仪测了下平整度 5点 | [5 empty] | 通过7 | 2025-03-14
31 | 深圳 |  | 800*850mm离心管手工岛标准平台V2.0 | 杨宇/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 水平仪测了下平整度 5点 | [5 empty] | 通过7
32 | 深圳 |  | 1400*850mm离心管仓库岛标准平台V1.0 | 王志/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 水平仪测了下平整度 5点 | [5 empty] | 通过7
33 | 深圳 |  | 800*850mm离心管仓库岛标准平台V1.0 | 王志/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 水平仪测了下平整度 5点 | [5 empty] | 通过7
34 | 深圳 |  | 1400*850mm离心管自动化岛标准平台V2.0 | 徐翔宇/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 9点 定位 | [5 empty] | 通过7
35 | 深圳 |  | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V2.0 | 徐翔宇/宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 9点 定位 | [5 empty] | 通过7
36 | 武汉 |  | 25-200ml视觉定容模块 | 朱园林 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-02-13 | 2025-03-28 |  | 1、100ml和200ml测试效果达标 2、50ml测试有偏差大于1‰ 3、25ml偏差大，抓液面抓不到； | [5 empty] | 通过8 | 2025-03-28
37 | 武汉 |  | 100ml石墨赶酸模块 | 汪建 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2024-12-18 | 2025-03-28 | 73 | 1、温控8孔位达到一致性 2、液体剩余量在合理范围内 | 4759 |  |  |  |  | 通过8
38 | 武汉 |  | 消解管拆盖加液模块(100ML) | 朱园林 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 14 | 目前的喷淋机构不满足喷淋效果，只有几个孔可以喷出液体 | 3647 |  |  |  |  | 通过8 | 2025-03-28
39 | 深圳 |  | 4ml西林瓶拆盖正压加液模块 | 何向东 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 1、包胶不牢固，胶皮脱落 | 27748 21600 | 1 | 1 | 0 | 9 | 通过9 | 2025-04-11
40 | 深圳 |  | 2ml离心管&西林瓶拆装盖加液模块V3.0 | 何向东 |  | 正常 | 米红海 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 9 | 1、手指不是最新版 2、光电开关感应不到瓶子 3、电夹爪程序升级 4、1万次，手指气缸胶条磨损、瓶子转动 | 15274 | 3 | 3 | 0 | 5 | 通过9
41 | 武汉 |  | pH测定模块V2.0 | 朱园林 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 25 | 1、没用电极测试 | 5670 |  |  | 1 |  | 通过10 | 2025-04-25
42 | 武汉 |  | 30ML过滤模块 | 黄文兴 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-03-14 | 2025-04-25 | 31 | 1、上下料载台垫高 | 54830 | 4 | 4 | 0 |  | 通过10 |  |  | 容量瓶体系平台过滤杯取不到
43 | 武汉 |  | 125ml PP瓶拆盖正压加液混匀模块 | 白昌辉 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 19 | 1、y轴滑轨间隙稍微有点大 开合盖的时候有点小晃动 2、拆盖Z轴和直线轴承间隙比较大 | 8366 | 6 | 6 | 0 |  | 通过10
44 | 深圳 |  | 1400*850mm容量瓶自动化岛标准平台V1.0 | 徐翔宇 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | [6 empty] | 通过10
45 | 深圳 |  | 1400*850mm容量瓶仓库岛标准平台V1.0 | 徐翔宇 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | [6 empty] | 通过10
46 | 深圳 |  | 50ml离心管均质模块V2.0 | 蔡勤超 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-03-10 | 2025-04-21 | 31 | 1、8000 RPM 时噪音85+ 2、隔膜泵继续测试 3、刀头里边有个铁佛龙环，易耗品；使用时长 |  | 12 | 12 | 0 |  | 通过11 | 2025-04-29
47 | 深圳 |  | 125mlPP瓶均质模块 | 蔡勤超 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-03-10 | 2025-04-21 | 31 | 1、均质刀头和清洗槽有干涉；刀头问题 2、隔膜泵继续测试 3、刀头里边有个铁佛龙环，易耗品；使用时长 | [5 empty] | 通过11 | 2025-04-29
48 | 深圳 |  | 2ml西林瓶离心浓缩模块V2.0 | 宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 梁似河 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 28 | 1、鼓风机吹常温风 60s，外壁水没有 2、正常配置的风扇要 120S，外壁水没有 | 230 | 6 | 1 | 5 |  | 通过12 | 2025-05-09 |  | 1、上瓶子-压下来-吹热风(吹风时间-留参数)-转起来-抽真空 2、吹热风的温度/风量选择 3、风扇的选择
49 | 深圳 |  | 10ml西林瓶离心浓缩模块V2.0 | 宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 梁似河 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 28 | 1、鼓风机吹常温风 60s，外壁水没有 | 278 |  |  | 0 |  | 通过12 | 2025-05-09
50 | 深圳 |  | 35ml西林瓶离心浓缩模块V2.0 | 宾俊 |  | 正常 | 涂大亮 梁似河 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 28 |  | 130 |  |  | 0 |  | 通过12 | 2025-05-09
51 | 深圳 |  | 50ml离心管加盐涡旋模块V2.0 | 高新章 |  | 正常 | 米红海 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 19 | 1、涡旋2400转噪音 低于60分贝 2、加盐管改进；去除了噪音+卡死 3、拧盖没问题 | 2214 | 6 | 4 | 2 |  | 通过12 | 2025-05-09
52 | 深圳 |  | 50ml离心管超声模块V2.0 | 蔡勤超 |  | 正常 | 邱泽成 梁似河 | 2025-03-14 | 2025-05-08 | 42 | 1、用NACL、冰糖、果糖、VC测试 超声20-50min不能完全溶解 | 300 | 3 | 2 | 1 |  | 通过12 | 2025-05-09
53 | 武汉 |  | 注射泵移液模块10m1 | 汪健 |  | 正常 | 魏泽凯 | 2025-03-10 | 2025-05-06 | 42 |  | 1715 | 3 | 3 | 0 |  | 通过12 | 2025-05-09
54 | 武汉 |  | TDS测定模块V2.0 | 朱园林 |  | 正常 | 涂大亮 魏泽凯 | 2025-03-24 | 2025-05-08 | 34 | 1、测试精度通过，校准要手动录入 | 5936 | 2 | 2 | 0 |  | 通过12 | 2025-05-09
55 | 武汉 |  | 150ml锥形瓶电热板加热消解 | 汪健 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 22 |  | 1100 | 2 | 2 | 0 |  | 通过12 | 2025-05-09
56 | 深圳 | HHM30E-050 | 50ml离心管金属浴模块 | 唐宋 |  | 正常 | 米红海 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 9 | 1、温差数据控制在±1度；控温25-70 2、模块摆的方向电机在侧边；不然没法上下料 |  | 2 | 2 | 0 |  | 通过13 | 2025-05-16
57 | 深圳 | HHM13G-002 | 2ml西林瓶拆盖称重加液模块V2.0 | 高新章 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-04-10 | 2025-05-16 | 27 | 1、加液精度达到±1%，20-80ul | 2429 | 2 | 2 | 0 |  | 通过13 | 2025-05-16
58 | 深圳 | HHM13G-901 | 10-35ml西林瓶称重加液模块V1.0 | 高新章 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-04-20 | 2025-05-16 | 21 | 1、加液精度达到±1%，50-80ul | 1273 | 4 | 3 | 1 |  | 通过13 | 2025-05-16
59 | 深圳 | HHM30B-010 | 10ml比色管金属浴模块 | 唐宋 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 9 | 1、孔温温差在±1度 2、升温时间满足10°/MIN 3、放置时间长，瓶塞会被冲出来；冷却后，形成负压，盖子打不开 |  | 0 | 0 | 0 |  | 通过13 | 2025-05-16
60 | 武汉 | HHM09G-010 | 自动化精密移液模块10ml（定量环） | 汪健 |  | 正常 | 魏泽楷/涂大亮 | 2025-04-19 | 2025-05-16 | 22 | 1、1ml、2ml、5ml 做了测试 最大-最小 20ul内 2、10ml定量环没测试，用5ml的代替 | 846 | 3 | 2 | 1 |  | 通过13 | 2025-05-16
61 | 武汉 | HHM31A-050 | 50m1离心管pH调测模块V2.0 | 黄锐 |  | 正常 | 涂大亮 魏泽凯 | 2025-04-07 | 2025-05-23 | 35 | 1、不用每次测完，插入保存液里边 2、测试时上下动下，在静置 3、同一个样品不用每次清洗电极 4、测试时可以直接加液；验证下 2025/5/9 | 3969 | 4 | 4 | 0 |  | 通过15 | 2025-05-23
62 | 武汉 | HHM02L-100 | 100ml试管拔塞模块 | 朱园林 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 16 |  | 31526 | 0 | 0 | 0 |  | 通过15 | 2025-05-23
63 | 深圳 | HHM01E-010 | 10ml比色管拔塞摇匀模块 | 何向东 |  | 正常 | 米红海 朱国玉 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 15 | 1、涡旋位打开胶皮，里边很多碎末 | 6848 | 6 | 5 | 1 |  | 通过15 | 2025-05-23
64 | 深圳 | HHM01A-015 | 15ml离心管振荡模块 V1.0 | 何向东 |  | 正常 | 米红海 朱国玉 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 7 | 1、底板加定位 | 7515 | 2 | 1 | 1 |  | 通过15 | 2025-05-23
65 | 深圳 | HHM11C-125 | 125mlPP瓶连续加盐模块 | 高新章 |  | 正常 | 米红海 朱国玉 | 2025-04-07 | 2025-05-23 | 35 | 1、改结构后加盐精度稳定了， 2、盐管下盐口慢慢会堵塞；出盐口结块堵住了 3、定期清理 | 752 | 6 | 5 | 1 |  | 通过15 | 2025-05-23
66 | 深圳 | HHM04G-006 | 6cc SPE&过滤模块V2.0 | 王志 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 53 | 1、下压密封性 2、2边通道的一致性 |  | 2 | 2 | 0 |  | 通过15 | 2025-05-23
67 | 深圳 | HHM04F-020 | 20cc SPE模块V2.0 | 王志 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 53 |  |  | 7 | 4 | 3 |  | 通过15 | 2025-05-23
68 | 深圳 | HHM04B-030 | 30cc SPE模块V1.0 | 王志 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 53 |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 通过15 | 2025-05-23
69 | 深圳 | HHM40D-002 | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V3.0 | 徐翔宇/宾俊 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 1、Z轴电机坏，已更改 2、XYZ位移偏差大，已更改 | 3万 | 2 | 2 | 0 |  | 通过16 | 2025-05-30
70 | 深圳 | HHM40D-002 | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V3.1 | 徐翔宇/宾俊 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 1、Z轴电机坏，已更改 2、XYZ位移偏差大，已更改 | 3万 | 2 | 2 | 0 |  | 通过16 | 2025-05-30
71 | 深圳 | HHM40D-002 | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V3.2 | 徐翔宇/宾俊 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 1、Z轴电机坏，已更改 2、XYZ位移偏差大，已更改 | 3万 | 2 | 2 | 0 |  | 通过16 | 2025-05-30
72 | 深圳 | HHM09L-150 | 150ml锥形瓶全量转移 | 蔡勤超 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 24 | 1、锥形瓶剩余液体低于100UL 2、倾斜后，上倾面清洗效果差 | 4187 | 8 | 6 | 2 |  | 通过17 | 2025-06-06
73 | 深圳 | HHM14D-050 | 50ml离心管多通道超声模块 | 蔡勤超 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 24 | 1、离心管放入后，会有点角度，下料有隐患 | 98 | 6 | 5 | 1 |  | 通过17 | 2025-06-06
74 | 深圳 | HHM15B-602 | 2ml-6孔位高速离心模块V4.0（带XYZ） | 杨宇 |  | 正常 | 米红海 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 20 | 1、真空泵声音大68+ | 4228分钟 | 5 | 4 | 1 |  | 通过17 | 2025-06-06
75 | 深圳 | HHM15C-015 | 15ml-4孔位高速离心模块V4.0(带XYZ） | 杨宇 |  | 正常 | 米红海 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 20 | 1、真空泵声音大65+ | 5023分钟 | 4 | 3 | 1 |  | 通过17 | 2025-06-06
76 | 深圳 | HHM15D-901 | 30/125ml-4孔位 PP瓶离心模块V1.0（不带XYZ） | 杨宇 |  | 正常 | 米红海 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 20 |  | 2703分钟 | 2 | 2 | 0 |  | 通过17 | 2025-06-06
77 | 深圳 | HHM04K-030 | 30cc EXTRA SPE模块V1.0 | 王志 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 25 | 1、SPE柱密封性OK 2、注液速度可控 3、缓冲池无清洗、无盖子 4、回收率没测试 | 287 | 2 | 2 | 0 |  | 通过18 | 2025-06-13
78 | 武汉 | HHM10H-150 | 150ml锥形瓶加液 | 黄锐 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 9 |  | 22801 | 3 | 3 | 0 |  | 通过18 | 2025-06-13
79 | 武汉 | HHM09G-010 | 自动化精密移液模块10ml（定量环） | 黄锐 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 14 | 1、加液精度OK | 846 |  |  |  |  | 通过18 | 2025-06-13
80 | 深圳 | HHM05D-004 | 4ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 11 | 1、真空度 ok 2、浓缩速度 0.6ml/min 3、噪音 70分贝左右 | 253 | 2 | 2 | 0 |  | 通过19 | 2025-06-20
81 | 深圳 | HHM05G-050 | 50ml西林瓶离心浓缩模块V1.0 | 宾俊 |  | 正常 | 梁似河 | 2025-04-01 | 2025-05-23 | 39 | 1、真空度 ok 2、浓缩速度 1.25ml/min 3、噪音 70分贝左右 | 723 | 3 | 3 | 0 |  | 通过19 | 2025-06-20
82 | 深圳 | HHM40D-002 | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V3.3 | 徐翔宇 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1、门关闭声音有点大 2、散热要不要考虑 | 3.2万次 |  |  |  |  | 通过19 | 2025-06-20
83 | 深圳 | HHM05H-010 | 10ml大容量连续浓缩模块 | 蔡勤超 |  | 正常 | 邱泽成 | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 18 | 1、浓缩模块 2、移液模块 | 93 | 5 | 4 | 1 |  | 通过20 | 2025-07-11
84 | 武汉 | HHM23L-250 | 250m1锥形瓶恒温磁力搅拌模块 | 唐宋 |  | 正常 | 米红海 胡瑞良 | 2025-07-09 | 2025-07-18 | 8 | 1、加热温度到80度 ±1度 2、保温 OK 3、孔位温差 <1度 4、搅拌效果 OK | 1501 | 2 | 2 | 0 |  | 通过21 | 2025-07-18
85 | 武汉 | HHM23H-010 | 10ml西林瓶加液混匀模块 | 汪健 |  | 正常 | 涂大亮 | 2025-06-03 | 2025-07-25 | 39 | 1、电机1000rpm时不会有液体沾到胶皮上； 2、混匀效果OK 3、涡旋电机弹簧线内部折断 4、正压加液挂液 忽略 | 21163 | 7 | 6 | 1 |  | 通过22 | 2025-07-25
86 | 武汉 | HHM17A-050 | 50ml合成反应器模块-制热 | 唐宋 |  | 正常 | 朱国玉 | 2025-04-22 | 2025-07-17 | 63 | 1、反应温度200° ok；不同瓶子测试传导温度小于1度 2、升温速率13°/min ok 3、降到室温 20分钟 4、密封 ok 5、磁粒子搅拌 ok 6、反应瓶裂纹 | 120 | 7 | 6 | 1 |  | 通过22 | 2025-07-25 |  | 红外测试液体的温度
87 | 深圳 | HHM09H-015 | 15ml液体全量转移模块V1.0 | 宾俊 |  | 正常 | 胡瑞良 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 9 | 1、拧盖OK 2、液体全量转移有机溶剂OK 水会残留一点 | 1485 | 5 | 4 | 1 |  | 通过22 | 2025-07-25
88 | 深圳 | HHM04G-901 | 10cc自动上样SPE模块 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 胡瑞良 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 16 | 1、胶塞密封性 OK 2、样品剩余量80UL以下 3、滴液速度：可控 4、取液针左右通道高度有差异 | 475 | 10 | 9 | 1 |  | 通过23 | 2025-08-01
89 | 深圳 | HHM04H-901 | 6cc自动上样SPE模块 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 涂大亮 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 16 | 1、胶塞密封性 OK 2、样品剩余量80UL以下 3、滴液速度：可控 4、取液针左右通道高度有差异 | 407 | 10 | 9 | 1 |  | 通过23 | 2025-08-01
90 | 武汉 | HHM01C-901 | 25-200ml容量瓶翻转摇匀模块v3.0 | 黄锐 | 李国强 | 正常 | 朱国玉 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 30 | 1、容量瓶夹紧，翻转 OK 2、上下料 OK 3、上下料传感器检测 OK 4、不同规格容量瓶 ok 5、瓶口漏液 NG,容量瓶问题 | 4878 | 5 | 4 | 1 |  | 通过24 | 2025-08-08
91 | 武汉 | HHM01B-901 | 25-200ml容量瓶平摇模块 | 黄锐 | 李国强 | 正常 | 朱国玉 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 15 | 1、上下料 OK 2、容量瓶夹紧，平遥 OK 3、上下料传感器检测 OK 4、不同规格容量瓶 OK | 4667 | 2 | 2 | 0 |  | 通过24 | 2025-08-08
92 | 武汉 | HHM01G-250 | 250ml锥形瓶恒温振荡模块 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 22 | 1、瓶塞传感器 OK 2、温度传感器 OK 3、升温速率 6度左右/min 4、平遥速度：150RPM | 3080 | 2 | 2 | 0 |  | 通过25 | 2025-08-22
93 | 深圳 | HHM10K-901 | 自动补液系统模块 | 徐翔宇 | 李国强 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-05-20 | 2025-08-22 | 78 | 1、高液位、低液位感应 OK | 384 | 1 | 1 | 0 |  | 通过25 | 2025-08-22
94 | 深圳 | HHM09L-250 | 250ml锥形瓶全量转移模块 | 蔡勤超 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 22 | 1、剩余液体量0.15-0.25ml 2、喷淋效果倾斜面欠佳 3、单次移液量35ml 4、效率 10分钟以内 | 225 | 2 | 2 | 0 |  | 通过26 | 2025-08-29
95 | 武汉 | HHM01H-250 | 250m1锥形瓶加液振摇模块 | 许云燕 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2025-07-25 | 2025-08-28 | 27 | 1、拧盖OK 2、磁粒子搅拌 OK 3、模块效率 2分8秒；搅拌60s 4、噪音 小于65分贝 | 3641 | 3 | 3 | 0 |  | 通过26 | 2025-08-29
96 | 武汉 | HHM31D-001 | 萃取瓶调PH模块 | 黄锐 | 刘业鹏 | 正常 | 邱泽成 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 24 | 1、调PH精度 OK 2、摇匀 OK 3、清洗 OK 4、加液精度 OK 5、没做萃取瓶的上料操作 | 700 | 3 | 1 | 2 |  | 通过26 | 2025-08-29
97 | 武汉 | HHM47A-100 | 100ml石墨赶酸模块v2.0 | 汪健 | 杜悦成 | 正常 | 邱泽成 | 2025-07-09 | 2025-09-05 | 42 | 1、升温速率 9°/min 2、保温 温差±1度 OK 3、降温速率 4°/min 4、孔位温差 ±2° ok 5、消解管管口 冷凝水 无 6、通风橱上端 冷凝水 无 7、升降温时间 60min左右 8、赶酸终点判断 客户需要做方法 | 63 | 5 | 5 | 0 |  | 通过27 | 2025-09-05
98 | 武汉 | HHM08B-010 | 10ml比色管定容模块 | 许云燕-唐宋 | 李国强 | 正常 | 梁似河 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 20 | 1、重复精度 18mg以内；视觉定容刻度线差距0.4mm以内 2、比色管传感器 OK 3、空管定容时间60S | 390 | 2 | 2 |  |  | 通过27 | 2025-09-05
99 | 涂高祥 | HHM50B-005 | 5ml离心管拆盖加液涡旋吸磁模块 | 黄锐-王志 | 曾长龙 | 正常 | 梁似河 | 2025-08-23 | 2025-09-12 | 19 | 1、拆合盖 ok 2、加液 ≥0.5ml ok 3、涡旋 ok 4、效率：30S+涡旋时间 | 2067 | 2 | 2 | 0 |  | 通过28 | 2025-09-12
100 | 唐宋 | HHM17A-050 | 50ml合成反应制冷反应器模块 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 朱国玉 | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 31 | 1、制冷保温-20度 OK 2、反应最长50个小时 3、密封性OK 4、载台冷凝水 × | 45 | 2 | 1 | 1 |  | 通过28 | 2025-09-12 |  | 补降温曲线
101 | 宾俊 | HHM12A-250 | 250ml锥形瓶加内标模块 | 宾俊 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-08-06 | 2025-09-12 | 32 | 1、加液精度 ±2% OK 2、效率：97秒 3、针头不够长，不能到达内标瓶底部，20%内标吸不到 | 1666 | 5 | 4 | 1 |  | 通过28 | 2025-09-12 |  | 测试下50ul/80UL加标精度
102 | 涂高祥 | HHM43C-001 | 落地式仓库模块 | 汪健 | 曾长龙 | 正常 | 梁似河 | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 20 | 1、出入库时间 9-18S 2、取放托盘精准度 OK 3、XZ轴+货叉 75 DB 4、电子锁 90+ DB 5、外罩没到 | 3090 | 0 | 0 | 0 |  | 通过29 | 2025-09-19
103 | 涂高祥 | HHM04J-005 | 5cc 针式过滤模块V1.0 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-07-31 | 2025-09-17 | 37 | 1、效率 8分40s 2、密封OK 3、上下料OK 4、两边取液量 OK 5、清洗后，注射泵有残留液体 × | 371 | 6 | 6 | 0 |  | 通过29 | 2025-09-19
104 | 唐宋 | HHM01J-005 | 5m1离心管恒温振摇反应模块 | 唐宋 | 陈浩平 | 正常 | 米红海 | 2025-08-23 | 2025-09-25 | 32 | 1、升温速率 10.5°/min 2、60-80度孔温温差 <1° 90°孔温温差＜3° 3、加热棒保温温差＜1° 4、平遥速度300-500RPM,噪音小于65DB | 1131 | 3 | 3 | 0 |  | 通过30 | 2025-09-26
105 | 涂高祥 | HHM23K-250 | 250ml锥形瓶加磁力搅拌子模块 | 汪健 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-08-22 | 2025-10-16 | 46 | 1、250ml锥形瓶拧合盖 OK 2、弹夹+250ml锥形瓶上下料 OK 3、磁粒子上料 OK 4、磁粒子搅拌 OK | 2991 | 2 | 2 | 0 |  | 通过31 | 2025-10-17
106 | 宾俊 | HHM10L-005 | 5ml注射泵加液模块 | 徐翔宇 | 刘业鹏 | 正常 | 梁似河 | 2025-09-19 | 2025-10-16 | 16 | 1、加液精度 ±1% OK 2、润管 OK 3、密封 OK | 43885 | 0 | 0 | 0 |  | 通过31 | 2025-10-17
107 | 宾俊 | HHM10L-010 | 10ml注射泵加液模块 | 徐翔宇 | 刘业鹏 | 正常 | 邱泽成 | 2025-09-19 | 2025-10-16 | 16 | 1、加液精度 ±1% OK 2、润管 OK 3、密封 OK | 43647 | 0 | 0 | 0 |  | 通过31 | 2025-10-17
108 | 涂高祥 | HHM14E-010 | 10ML西林瓶多通道超声模块 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-09-13 | 2025-10-16 | 22 | 1、超声效果 未知 2、密封 OK 3、温控 OK 4、排水 OK | 98 | 2 | 2 | 0 |  | 通过31 | 2025-10-17
109 | 宾俊 | HHM05K-035 | 35ml西林瓶离心浓缩模块V1.0（防腐高温） | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 梁似河 | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 13 | 1、浓缩时间 6000 Rpm 100° 15min 110度 10min 2、真空度 OK 3、加热温度 110度，客户要求到120° 4、耐腐蚀 未知 | 150 | 4 | 4 | 0 |  | 通过31 | 2025-10-17
110 | 涂高祥 | HHM11B-250 | 250ml锥形瓶连续加盐模块 | 高工-王志 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 60 | 1、加盐精度 OK 小于1g ±10% 1-10g ±3% 2、撒盐 少许 ok 3、卡轴 无 4、盐管无法上下料 | 2240 | 6 | 6 | 0 |  | 通过32 | 2025-11-07 |  | 1、平台继续跑
111 | 宾俊 | HHM10G-002 | 萃取瓶加内标模块 | 宾俊 | 杜悦成 | 正常 | 涂大亮 | 2025-08-16 | 2025-10-06 | 38 | 1、注射器耐用性 2、挂液 无明显挂液 3、精度 4、功能验证完成 | 8210 | 4 | 4 | 0 |  | 通过32 | 2025-11-07
112 | 宾俊 | HHM43E-002 | 800样品存储模块 | 杨宇 | 陈浩平 | 正常 | 涂大亮 | 2025-10-17 | 2025-11-21 | 26 | 1、上下料 ok 2、密封性 ok 3、温控 0-10度 ±2° ok 4、噪音 ≤62DB | 7200分钟 | 2 | 2 | 0 |  | 通过33 | 2025-11-21
113 | 宾俊 | HHM09N-002 | 10ml移液模块-V1.0 | 徐翔宇 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-06-30 | 2026-01-22 | 60 | 1、9ml/5ml 精度 ±1% 内 2、10ml量程达不到，最多0.98ml | 2万 | 3 | 2 | 1 |  | 迭代 | 2026-01-23 |  | 性能验证，做迭代
114 | 宾俊 | HHM09N-001 | 1ml移液模块-v1.0 | 徐翔宇 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2025-06-30 | 2026-01-22 | 60 | 1、1ml/0.5ml 精度 ±1% 内 2、量程切换会出现误差几针超过1%，随着时间延长，过度针数会延多 | 1.2万次 | 2 | 1 | 1 |  | 通过34 | 2026-01-23 |  |  | 1月深圳财务入库
115 | 宾俊 | HHM03H-002 | 2ml离心管拆装盖涡旋模块 | 蔡勤超 | 刘业鹏 | 正常 | 梁似河 朱国玉 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 12 | 1、拧盖 OK 2、涡旋2500rpm 1.5ML OK 3、离心管不会被带起来 4、噪音低于65DB | 959 | 4 | 4 | 0 |  | 通过35 | 2026-01-30 |  |  | 1月深圳财务入库
116 | 宾俊 | HHM01A-050 | 50ml垂直震荡模块模块 | 宾俊 | 刘业鹏 | 正常 | 邱泽成 | 2026-01-17 | 2026-01-30 | 11 | 1、振荡速度1-500RPM 2、噪音 65DB 左右 | 1013 | 0 | 0 | 0 |  | 通过35 | 2026-01-30 |  |  | 财务入库-受托（12月）
117 | 宾俊 | HHM09F-050 | 50ml全量液体转移模块 | 宾俊 | 刘业鹏 | 正常 | 米红海 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 15 | 1、拧盖 OK 2、10-50ML液体转移 OK | 6900 | 2 | 2 | 0 |  | 通过35 | 2026-01-30 |  |  | 1月深圳财务入库
118 | 宾俊 | HHM03H-015 | 15M离心管拆盖涡旋模块 | 蔡勤超 | 刘业鹏 | 正常 | 邱泽成 | 2026-01-17 | 2026-01-30 | 11 | 1、拧盖 OK 2、涡旋2500rpm OK 3、离心管不会被带起来 4、噪音65DB左右 | 1227 | 1 | 1 | 0 |  | 通过35 | 2026-01-30 |  |  | 1月深圳财务入库
119 | 涂高祥 | HHM04M-002.5 | 2.5cc 注射器过滤模块 | 王志 | 杜悦城 | 正常 | 朱国玉 米红海 | 2025-12-25 | 2026-02-06 | 30 | 1、密封 下压处、针式滤头连接处 OK 2、注射器 不会被带起 3、甲醇/水过滤量可调控 4、滤头差异影响过滤效果 |  | 3 | 3 | 0 |  | 通过36 | 2026-01-30 |  |  |  | 生产2套
120 | 宾俊 | HHM03L-050 | 50ml离心管加盐涡旋模块（无触摸屏版) | 蔡勤超 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 11 | 1、涡旋2500转噪音 低于65分贝 2、盐管开合盖 OK；加盐OK 3、离心管拧合盖 OK | 5340 | 2 | 2 | 0 |  | 通过37 | 2026-02-27 |  | 拖链线安装方式
121 | 涂高祥 | HHM04H-901 | 3cc/6cc SPE模块 | 涂高祥 | 杜悦成 | 正常 | 朱国玉 | 2026-02-04 | 2026-03-20 | 20 | 1、上下料 OK 2、胶塞密封性 OK 3、滴液速度：可控 4、方法1 32分钟+4分钟上下料 方法2 13分钟 5、排废 OK | 728 | 1 | 0 | 1 |  | 通过38 | 2026-03-21 | 22.5 |  |  | 生产2套
122 | 宾俊 | HHM08C-901 | 注射器定容模块(250u1/1000u1) | 徐翔宇 | 杜悦成 | 正常 | 邱泽成 胡瑞良 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 39 | 1、250/1000UL 精度 ±0.6% ok 2、效率 180S 2、挂液 极少 3、清洗 OK 4、效率4分30s | 1430 | 2 | 2 | 0 |  | 通过38 | 2026-03-21 | 21
123 | 宾俊 | HHM10B-025-UD | 25ml注射泵加液模块 | 徐翔宇 | 杜悦成 | 正常 | 涂大亮 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 7 | 1、5ml/10ML/15ML/20ML/25ML 精度 ±0.7% 标准 ±1% 2、时效 44S 3、密封 OK 4、在活塞和顶部有气泡附着 | 7809 | 1 | 0 | 1 |  | 通过38 | 2026-03-21 | 13.6 |  |  | 生产2套
124 | 宾俊 | HHM03K-050 | 50ml离心管单涡旋模块 | 蔡勤超 | 陈浩平 | 正常 | 米红海 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 7 | 1、涡旋效果 OK 2、涡旋噪音 低于 65DB | 1890 | 1 | 1 | 0 |  | 通过39 | 2026-03-27 | 15
125 | 宾俊 | HHM02Q-002 | 2ml离心管/西林瓶拆盖吸磁模块 | 蔡勤超 | 陈浩平 | 正常 | 邱泽成 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 1、西林瓶拧合盖 OK 2、离心管拧合盖 OK | 8960 | 0 | 0 | 0 |  | 通过40 | 2026-04-03 | 15
126 | 涂总 | HHM31A-050-V2.0 | 50ml离心管pH调测模块V2.0（无触摸平版） | 涂高祥 | 刘业鹏 | 正常 | 涂大亮 | 2026-03-16 | 2026-04-11 | 22 | 1、PH 调测精度 ±0.5 2、清洗时间 3min；检测时间1-3min 3、清洗吹干 OK 4、混匀效果 OK | 5642 | 1 | 1 | 0 |  | 通过41 | 2026-04-13 | 17 |  |  | 排产1套，二季度需求
127 | 唐宋 | HHM01K-150 | 150ml面包瓶锥形瓶振摇模块 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 涂大亮 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 7 | 1、支持150ml面包瓶,锥形瓶不适用 2、摇匀速度 0-3000 可设置 3、传感器 OK 4、摇匀效果；液体旋转 5、联调没做，到平台上直接做 | 4902 | 0 | 0 | 0 |  | 通过42 | 2026-04-17 | 22.3 | 打印套子，支持锥形瓶 |  | 暂未排产，二季度研发转生产
128 | 唐宋 | HHM01C-904 | 50-250ml容量瓶翻转摇匀模块 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 18 | 1、传感器感应 棕色、透明 OK 2、4个类型容量瓶翻转 OK 3、真空电磁阀 OK 4、联调没做，到平台上直接做 | 6370 | 2 | 2 | 0 |  | 通过42 | 2026-04-17 | 15 |  |  | 生产2套，二季度生产需求
129 | 唐宋 | HHM10N-150 | 150ml面包瓶拔塞加液模块 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 15 | 1、传感器感应 不同颜色液体 OK 2、拆装盖 OK 3、加液 无挂液 OK 4、联调没做，到平台上直接做 | 15329 | 2 | 2 | 0 |  | 通过42 | 2026-04-17 | 15 |  |  | 暂未排产
130 | 唐宋 | HHM14A-902 | 50-250ml容量瓶超声模块(12通道) | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 米红海 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 18 | 1、4类容量瓶上下料 OK 2、超声效果用软糖测试 明显 3、半导体制冷 室温 ±2° 4、噪音75.5DB以上 | 264 | 4 | 1 | 3 |  | 通过42 | 2026-04-17 |  |  |  | 暂未排产，二季度研发转生产
131 | 涂高祥 | HHM08E-035 | 35ml消解管清洗定容模块 | 汪健 | 曾长龙 | 正常 | 邱泽成 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 21 | 1、消解管清洗吹干功能 有水滴残留 2、拆盖/合盖 OK 3、正压加液 ±1% OK 4、超声波位移传感器 × | [10 empty] | 暂未排产
132 | 唐宋 | HHM40Q-001 | 水质分样平台 | 唐宋 | 杜悦成 | 正常 | 胡瑞良 | 2026-03-01 | 2026-04-24 | 54 | 1、拧盖/合盖功能 OK 2、分样精度 ±2% OK 3、并发性 × | 342 | 1 | 1 | 0 |  | 通过43 | 2026-04-24 | 348 |  |  | 暂未排产
Note on D70: 需要在米工团队测试，24号前完成测试通过
Note on D71: 需要在米工团队测试，24号前完成测试通过

## 生产模块
生产模块测试
行号 | 地点 | 模块编号 | 模块名称 | 硬件 负责人 | PLC 负责人 | 状态 | 测试 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 已测试天数 | 测试情况 | 数量 | 产品序列号 | 测试次数 | 出现问题数量 | 解决问题梳理 | 未解决问题 | 最长连续正常测试(天) | 测试状态 | 通过日期 | 模块重量Kg
1 | 深圳 | 易安平台 | 50ml离心管垂直振荡模块 | 宾俊 | 周天成 | 正常 | 梁似河 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 1、同步轮轴加工有误差，已更新 | 5 |  | 3182 | 1 | 1 | 0 | 5 | 通过 | 2025-03-14
2 | 武汉 |  | 25-200ml容量瓶颠倒摇匀模块 | 王晓曦 | 彭超凡 | 正常 | 魏泽凯 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 5 |  | 3 | [5 empty] | 5 | 通过 | 2025-04-18
3 | 武汉 |  | 25-200ml容量瓶平摇模块 | 白昌辉 | 彭超凡 | 正常 | 魏泽凯 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 5 |  | 4 | [5 empty] | 5 | 通过 | 2025-04-18
5 | 深圳 |  | 15ml离心管拆盖加液模块 (5台) | 何向东 | 周天成 | 正常 | 米红海 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 8 | 1、手指包胶容易破裂 2、4.17更换了手指 | 1 | SN20250225001 | 4640 | 1 | 1 | 0 | 5 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225002 | 4563 | 1 | 1 | 0 | 5 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225003 | 7350 | 1 | 1 | 0 | 8 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225004 | 5814 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225005 | 4083 | 1 | 1 | 0 | 5 | 通过 | 2025-04-18
6 | 深圳 |  | 15ml离心管拆盖加液涡旋模块 (5台) | 何向东 | 周天成 | 正常 | 米红海 | 2025-04-09 | 2025-04-27 | 15 | 1、手指包胶容易破裂 2、SN20250224004 涡旋电机坏 3、装配时螺丝掉在涡旋电机上方，卡住 4、4.17更换了手指 | 1 | SN20250224001 | 2439 | 1 | 1 | 0 | 8 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250224002 | 2108 | 1 | 1 | 0 | 8 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250224003 | 2239 | 1 | 1 | 0 | 8 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250224004 | 1803 | 2 | 1 | 1 | 5 | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250224005 | 1786 | 2 | 2 | 0 | 6 | 通过 | 2025-04-18
7 | 深圳 |  | 50ml离心管拆盖加液涡旋模块 （10台） | 何向东 | 周天成 | 正常 | 邱泽成 | 2025-04-01 | 2025-04-27 | 21 | 1、噪音大 2、手指包胶容易破裂 3、4.17更换了手指 4、4.16号，3台设备做了减少噪音改进件；在噪音标准内；其他6台做同样的改进 5、4.24号改造完成 | 1 | SN20250221001 | 2201 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221002 | 1832 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221003 | 2016 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221004 | 1944 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221005 | 1575 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221006 | 1099 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221007 | 1390 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221008 | 1613 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250221009 | 1304 | 2 | 1 | 1 |  | 通过 | 2025-04-27
8 | 深圳 |  | 50ml离心管液体全量转移 (5台) | 宾俊 | 周天成 | 正常 | 梁似河 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 13 | 1、手指不是最新款，有隐患 2、4.17号已更换手指 | 1 | SN20250225006 | 2283 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225007 | 2109 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225008 | 2842 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225009 | 2933 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
[12 empty] | 1 | SN20250225010 | 2990 | 1 | 1 | 0 | 7 | 通过 | 2025-04-18
9 | 深圳 |  | 正压加液控制器 （10台） | 徐翔宇 | 李国强 | 正常 | 邱泽成 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 6 | 1、正常保压 2、漏气30S报警 | 1 | SN20250319010 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319011 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319012 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319013 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319014 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319015 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319016 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319017 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319018 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
[12 empty] | 1 | SN20250319019 | [5 empty] | 通过 | 2025-04-27
10 | 深圳 | HHM02M-002 | 2ml离心管&西林瓶拆装盖加液模块V2.0 (5台) | 何向东 | 杜悦成 | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3 | 3*24小时测试 | 1 | SN20250417001 | 7878 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-16
[12 empty] | 1 | SN20250417002 | 9146 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-16
[12 empty] | 1 | SN20250417003 | 3865 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-24
[12 empty] | 1 | SN20250417004 | 7665 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-16
[12 empty] | 1 | SN20250417005 | 4086 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-24
11 | 深圳 | HHM23H-004 | 4ml西林瓶正压加液模块 | 何向东 | 杜悦成 | 正常 | 朱国玉 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3 | 3*24小时测试 | 1 | SN20250416001 | 7923 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-16
[12 empty] | 1 | SN20250416002 | 8426 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-16
12 | 武汉 | HHM02F-901 | 30-125ml PP瓶拆装盖模块 | 黄文兴 | 彭超凡 | 正常 | 涂大亮 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 12 |  | 1 | SN20250402001 | 12150 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402002 | 12393 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402003 | 12081 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402004 | 11670 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402005 | 9700 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402006 | 12191 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402007 | 11026 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
[12 empty] | 1 | SN20250402008 | 5938 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-20
13 | 深圳 | HHM05D-035 | 35ml西林瓶离心浓缩模块V2.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 梁似河 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 5 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250310001 | 102 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-29
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 5 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250310002 | 164 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-29
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250310003 | 106 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250310004 | 120 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250310005 | 119 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
14 | 深圳 | HHM05D-010 | 10ml西林瓶离心浓缩模块V2.0 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 梁似河 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 5 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250311004 | 220 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-29
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 5 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250311005 | 108 |  |  |  |  | 通过 | 2025-05-29
15 | 深圳 | HHM05D-002 | 2ml西林瓶离心浓缩模块 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 梁似河 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250311001 | 153 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250311002 | 123 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
[8 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 6 | 1、密封性 OK 2、瓶口垫片 OK 3、双通道一致性 OK 可调 4、加热温度OK | 1 | SN20250311003 | 108 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-02
16 | 深圳 | HHM11A-002 | 2ml离心管连续加盐模块V1.0 | 高新章 | 杜悦成 | 正常 | 朱国玉 邱泽成 | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 37 | 1、加盐精度OK 2、撒盐 ok | 1 | SN20250307001 | 374 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-13
[11 empty] | 1、加盐精度OK 2、撒盐 ok | 1 | SN20250307002 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、加盐精度OK 2、撒盐 ok | 1 | SN20250307003 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
17 | 深圳 | HHM14C-050 | 50ml离心管超声模块V2.0 | 蔡勤超 | 周天成 | 正藏 | 邱泽成 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 5 | 1、超声时间OK 2、密封 ok 3、排液 OK 4、控温 ok | 1 | SN20250513001 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、超声时间OK 2、密封 ok 3、排液 OK 4、控温 ok | 1 | SN20250513002 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、超声时间OK 2、密封 ok 3、排液 OK 4、控温 ok | 1 | SN20250513003 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、超声时间OK 2、密封 ok 3、排液 OK 4、控温 ok | 1 | SN20250513004 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、超声时间OK 2、密封 ok 3、排液 OK 4、控温 ok | 1 | SN20250513005 | [5 empty] | 通过 | 2025-06-07
18 | 深圳 | HHM03H-002 | 2ml离心管正压加液涡旋模块V3.0 | 何向东 | 杜悦成 | 正常 | 梁似河 | 2025-05-06 | 2025-06-20 | 40 | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331001 | 4389 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331002 | 6536 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-13
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331003 | 4120 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331004 | 5627 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331005 | 7967 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331006 | 11339 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-06-20
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331007 | 5362 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-07
[11 empty] | 1、涡旋OK 2、噪音OK 3、拧合盖OK | 1 | SN20250331008 | 8120 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-07
19 | 深圳 | HHM03J-050 | 50ml离心管加盐涡旋模块V2.0 | 高新章 | 刘业鹏 | 正常 | 梁似河 | 2025-06-19 |  |  |  | 1
1
1
1
1
20 | 深圳 | HHM02M-002 | 2ml离心管&西林瓶拆装盖加液模块V3.0 | 何向东 | 刘业鹏 | 正常 | 梁似河 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 6 | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519001 | 7041 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 米红海 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4 | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519002 | 6551 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[11 empty] | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519003 | 5435 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[11 empty] | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519004 | 6625 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[11 empty] | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519005 | 4729 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[7 empty] | 梁似河 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 6 | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519006 | 7258 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 梁似河 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 6 | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519007 | 7205 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 米红海 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4 | 1、西林瓶拧合盖OK 2、离心管拧合盖OK | 1 | SN20250519008 | 6040 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
21 | 武汉 | HHM10E-100 | 100ml消解管拆盖加液模块 | 朱园林 | 彭超凡 | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 6 |  | 1 | SN20250418001 | 134 | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2025-06-26
[7 empty] | 涂大亮 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 |  | 1 | SN20250418002 | 4361 | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 涂大亮 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 |  | 1 | SN20250418003 | 5426 | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 涂大亮 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 5 |  | 1 | SN20250418004 | 600 | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2025-07-04
22 | 武汉 | HHM08A-901 | 25-200ml容量瓶视觉定容模块 | 朱园林 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 9 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308001 | 260 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[8 empty] | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 9 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308002 | 260 |  |  |  |  | 通过 | 2025-06-26
[8 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 24 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308003 | 659 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2025-09-12
[8 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 24 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308004 | 208 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2025-09-12
[8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 25 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308005 | 288 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-26
[8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 25 | 1、捕捉刻度线OK 2、精度OK | 1 | SN20250308006 | 1065 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-26
23 | 深圳 | HHM01A-015 | 15ml离心管振荡模块 V1.0 | 何向东 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 15 | 1、2通道张口不一致；加四轴固定 2、下料有风险，加定位 已解决 | 1 | SN202528003 | 30362 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-07-04
[7 empty] | 涂大亮 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 15 | 1、2通道张口不一致；加四轴固定 2、下料有风险，加定位 已解决 | 1 | SN202528004 | 20168 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-07-04
24 | 武汉 | HHM10F-901 | 25-200ml容量瓶拔塞加液模块 | 许云燕 | 彭超凡 | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-05 | 2025-07-24 | 49 | 1、拔塞/合塞 ok 2、加液 OK | 1 | SN20250328002 | 4929 | 4 | 4 | 0 |  | 通过 | 2025-07-25
[12 empty] | 1 | SN20250328003 | 645 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-25
[12 empty] | 1 | SN20250328004 | 2825 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-25
[12 empty] | 1 | SN20250328005 | 412 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-25
|  |  |  | 许云燕 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 8 | 1、拔塞/合塞 ok 2、加液 OK | 1 | SN20250328006 | 4350 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2025-09-05
[12 empty] | 1 | SN20250328007 | 4330 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-05
[12 empty] | 1 | SN20250328008 | 4858 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-05
[12 empty] | 1 | SN20250328009 | 4929 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-05
[12 empty] | 1 | SN20250328010 | 1666 |  |  |  |  | 通过 | 2025-09-05
|  |  |  | 唐宋 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 7 | 1、拔塞/合塞 ok 2、加液 OK | 1 | SN20250328011 | 1714 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2025-09-12
25 | 深圳 | HHM15B-602 | 2ml-6孔位高速离心模块V4.0（带XYZ） | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-07-05 | 2025-07-25 | 16 | 1、降温速度 1.2度/min 2、离心速度 14000RPM 3、震动XYZ 小于 50 4、离心噪音 小于60分贝 5、真空 -75KPA 6、真空泵噪音 忽略 7、离心口有少许水 忽略 | 1 | SN20250528001 | 2840分钟 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-07-25
[12 empty] | 1 | SN20250528002 | 2913分钟 |  |  |  |  | 通过 | 2025-07-25
26 | 深圳 | HHM40D-002 | 800*850mm离心管自动化岛标准平台V3.3 | 徐翔宇 | 陈浩平 | 正常 | 米红海 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 6 | 1、XYZ运行正常 2、搬运物料从最左边到最右边OK; 3、夹爪的安装位置要根据需要进行调整； | 10 | SN20250328007 SN20250328008 SN20250328009 SN20250328010 SN20250328011 SN20250328012 SN20250328013 SN20250328014 SN20250328015 SN20250328016 | 1.5万次+ | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-08-01
27 | 深圳 | HHM06B-050 | 50ml离心管均质模块2.0 | 蔡勤超 | 刘业鹏 | 正常 | 梁似河 | 2025-06-05 | 2025-08-08 | 63 | 1、均质效果 当归测试OK 2、清洗效果外壁OK,内部会有少许残留 3、高液位检测 OK 4、刀头挂液问题 OK 5、噪音 85+ | 1 | SN20250429001 | 2982 | 5 | 5 | 0 |  | 通过 | 2025-08-08
[12 empty] | 1 | SN20250429002 | 708
[12 empty] | 1 | SN20250429003 | 988
[12 empty] | 1 | SN20250429004 | 2520
[12 empty] | 1 | SN20250429005 | 2912
25 | 深圳 | HHM15C-050 | 50ml-4孔位高速离心机模块V4.0（带XYZ） 转速RCF/6000~10000 rpm | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-07-05 | 2025-08-14 | 40 | 1、降温速度 1.5度/min 2、离心速度 8000RPM 3、震动XYZ 小于 50 4、离心噪音 小于60分贝 5、真空 -70KPA 6、真空泵噪音 68分贝左右 7、离心口有少许水 忽略 | 1 | SN20250527001 | 5230分钟 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-08-15
26 | 深圳 | HM04G-006 | 6cc自动上样SPE模块 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 22 | 1、胶塞密封性 OK 2、胶塞不会被带起 3、滴液速度：可控 4、排废OK 5、注射泵左右通道高度有微差 | 1 | SN20250819001 | 500-550 | 2 | 2 | 0 |  | 通过 | 2025-10-31
[12 empty] | 1 | SN20250819002
[12 empty] | 1 | SN20250819003
[12 empty] | 1 | SN20250819004
[7 empty] | 邱泽成 |  |  |  |  | 1 | SN20250819005
[12 empty] | 1 | SN20250819006
[12 empty] | 1 | SN20250819007
[12 empty] | 1 | SN20250819008
27 | 深圳 | HHM04J-005 | 5CC针式过滤模块 | 王志 | 刘业鹏 | 正常 | 邱泽成 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 12 | 1、效率 8分40s 2、密封OK 3、上下料OK 4、两边取液量 OK 5、排废 OK | 1 | SN20250828001 | 1513 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2025-10-31
28 | 深圳 | HHM03J-050 | 50ml离心管加盐涡旋模块V2.0 | 高新章 | 刘业鹏 | 正常 | 朱国玉 | 2025-06-23 | 2025-11-14 | 140天 | 1、离心管、盐管上下料 OK 2、拧合盖 OK 3、加盐 不残留 不撒盐 4、涡旋 OK 5、噪音 低于2300RPM 噪音 ＜65DB 2400-2800 噪音 75DB左右 大于2800 噪音 80DB左右 6、涡旋最大量液体 40ml | 1 | SN20250515001 | 3493 | 7 | 7 | 0 |  | 通过 | 2025-11-14
[12 empty] | 1 | SN20250515002 | 6763
[12 empty] | 1 | SN20250515003 | 9814
[12 empty] | 1 | SN20250515004 | 6192
[12 empty] | 1 | SN20250515005 | 7346
29 | 深圳 | HHM40L-002 | 800-850离心管自动化岛平台-新托盘 | 徐翔宇 | 陈浩平 | 正常 | 梁似河 | 2025-09-02 | 2025-11-14 | 60 | 1、托盘上下料 OK 2、托盘感应器 OK 3、定位稍 ok 4、物料抓取 ok 5、噪音 小于65DB | 1 | SN20250721002 | * | 6 | 6 | 0 |  | 通过 | 2025-11-14
[12 empty] | 1 | SN20250721003 | *
[12 empty] | 1 | SN20250721004 | *
[12 empty] | 1 | SN20250721005 | *
|  | HHM40L-001 | 1400-850离心管自动化岛平台 |  |  |  | 邱泽成 |  |  |  | 1、托盘上下料 OK 2、托盘感应器 OK 3、定位稍 ok 4、物料抓取 ok 5、噪音 小于65DB | 1 | SN20250721006 | *
30 | 深圳 | HHM40L-002 | 800-850离心管自动化岛平台-新托盘 | 徐翔宇 | 陈浩平 | 正常 | 邱泽成 | 2025-09-02 | 2025-11-21 | 67 | 1、托盘上下料 OK 2、托盘感应器 OK 3、定位稍 ok 4、物料抓取 ok 5、噪音 小于65DB | 1 | SN20250721001 | * | 6 | 6 | 0 |  | 通过 | 2025-11-21
|  | HHM40N-002 | 1400-850离心管自动化岛标准平台V4.0(滑动 离心机+三个模块) | [7 empty] | 1、托盘上下料 OK 2、托盘感应器 OK 3、定位稍 ok 4、物料抓取 ok 5、噪音 小于65DB | 1 | SN20250827001 | * | 6 | 6 | 0 |  | 通过 | 2025-11-21
31 | 深圳 | HHM40D-003 | 1400-850离心管自动化岛标准平台-轻量化 | 徐翔宇 | 陈浩平 | 正常 | 涂大亮 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 7 | 1、托盘上下料 OK 2、托盘感应器 OK 4、物料抓取 ok 5、噪音 小于65DB | 1 | SN20251011001 | * | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2025-11-21
[12 empty] | 1 | SN20251010001 | * | 1 | 1 | 0
32 | 深圳 | HHM15C-015 | 15ml*4孔位高速离心机模块V4.0（带XYZ） | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-07-05 | 2025-12-25 | 33 | 1、降温速度 1.2度/min 2、离心速度 8000RPM 3、震动XYZ 小于 50 4、离心噪音 小于65分贝 5、真空 -80KPA 6、真空泵噪音 68分贝左右 7、离心口有少许水 忽略 | 1 | SN20250527001 | 627次 14358分钟 | 5 | 5 | 0 |  | 通过 | 2026-01-07
33 | 深圳 | HHM15C-015 | 15ml*4孔位高速离心机模块V4.0（带XYZ） | 杨宇 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-07-05 | 2025-12-25 | 33 | 1、降温速度 1.2度/min 2、离心速度 8000RPM 3、震动XYZ 小于 50 4、离心噪音 小于65分贝 5、真空 -80KPA 6、真空泵噪音 68分贝左右 7、离心口有少许水 忽略 | 1 | SN20250527001 | 627次 14358分钟 | 5 | 5 | 0 |  | 通过 | 2026-01-07
34 | 深圳 | HHM10A-001 | 8通道-正压加液模块 | 徐翔宇 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 87 | 1、气压0.2MPA±0.005 2、漏气报警 OK 3、8通道通气 OK | 5 | SN20260203001-005 | 8小时*8天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 2026-03-13 | 5.5
35 | 深圳 | HHM01A-050-V2.0 | 50ml垂直震荡模块 | 宾俊 | 刘业鹏 | 正常 | 涂大亮 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 8 | 1、振荡速度1-500RPM 2、噪音 65DB 左右 | 3 | SN20260203006-008 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | 2026-03-13 | 15.3
36 | 深圳 | HHM15C-015 | 15ml*4孔位高速离心机模块V4.0（带XYZ） | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 米红海 | 2025-12-23 | 2026-03-20 | 60 | 1、降温速度 1-1.2度/min 2、离心速度 8000RPM 3、震动 4500-7500 4、离心噪音 小于65分贝 5、真空 -75KPA 6、真空泵噪音 70分贝左右 7、离心口有少许水 忽略 | 1 | SN20250527002 | 19112分钟 | 5 | 5 | 0 |  | 通过 | 2026-03-20 | 201
37 | 深圳 | HHM05D-050 | 50ml西林瓶浓缩模块 | 宾俊 | 李国强 | 正常 | 邱泽成 | 2025-12-09 | 2026-03-20 | 75 | 1、真空度 97Kpa+ 2、水浓缩速度＞0.33ml/min 3、加热 最高55° 4、噪音 70分贝左右 | 11 | SN20251120001 SN20251120003 SN20251120004 SN20251120006 SN20251120007 SN20251120009 SN20251120011 SN20251120012 SN20251120013 SN20251120014 SN20251120015 | 190-210 | 7 | 7 |  |  | 通过 | 2026-03-20 | 27
38 | 深圳 | HHM03A-015-V3.0 | 15ml离心管拆盖加液涡旋模块 (2台) | 蔡勤超 | 陈浩平 | 正常 | 米红海 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 12 | 1、拧盖 合盖OK 2、涡旋 OK 3、2400 Rpm 噪音 65DB左右 | 2 | SN20260227003 SN20260227004 | 6479 5309 | 1 | 1 | 0 |  | 通过 | 2026-04-03 | 15
39 | 深圳 | HHM03A-002-V3.0 | 2ml离心管拆盖涡旋模块 | 蔡勤超 | 陈浩平 | 正常 | 邱泽成 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 1、拧盖 合盖OK 2、涡旋 OK 3、2500Rpm 噪音 63-65 DB | 1 | SN202600227001 | 2196 | 0 | 0 | 0 |  | 通过 | 2026-04-03 | 19
40 | 深圳 | HHM09H-050-V3.0 | 50ml离心管液体全量转移 | 宾俊 | 刘业鹏 | 正常 | 胡瑞良 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 14 | 1、拧合盖 OK 2、5-50 能全部转移 | 1 | SN20260209002 | 10940 | 3 | 3 | 0 |  | 通过 | 2026-04-03 | 20
41 | 深圳 | HHM03A-002-V3.0 | 2ml离心管拆盖涡旋模块 | 蔡勤超 | 陈浩平 | 正常 | 邱泽成 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 14 | 1、拧盖 合盖OK 2、涡旋 OK 3、2500Rpm 噪音 63-65 DB | 1 | SN202600227002 | 3358 | 3 | 3 | 0 |  | 通过 | 2026-04-10 | 19
40 | 深圳 | HHM09H-050-V3.0 | 50ml离心管液体全量转移 | 宾俊 | 刘业鹏 | 正常 | 胡瑞良 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 24 | 1、拧合盖 OK 2、5-50 能全部转移 | 1 | SN20260209001 | 15700 | 3 | 3 | 0 |  | 通过 | 2026-04-13 | 20
41 | 深圳 | HHM10B-025-UD | 25ml注射泵加液系统 | 徐翔宇 | 刘业鹏 | 正常 | 米红海 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 1、5ml/10ML/15ML/20ML/25ML 精度 ±0.7% 标准 ±1% 2、时效 44S 3、密封 OK 4、在活塞和顶部有气泡附着 5、注射泵切换方向时有异响 | 1 | 20260324001 | 9672 | 2 | 0 | 2 |  | 通过 | 2026-04-24
42
43
44
45
46