## 中药经典名方-项目计划
Task-ID | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 备注说明
1 | 自动计划 | 第一阶段：模块到厂 (COMPONENTS ARRIVAL) | 20 个工作日 | 2026年4月29日 0:00 | 2026年5月31日 0:00 |  | [#01] 第一阶段：模块到厂 (COMPONENTS ARRIVAL) 周期: 2026-04-29 ~ 2026-05-10 [阶段周期] 04-29 ~ 05-10 [责任团队] 林雪平（主） + 宾俊（缺料模块研发） [警示] 05-10 BOM 100% 到位是硬节点，延期一日即压缩硬件组装窗口一日，无并行余量。涉及 5/1~5/5 国际劳动节假期，需提前锁定供应商交期。
2 | 手动计划 | BOM 排产 / 采购 / 出库 | 6 个工作日 | 2026年4月29日 0:00 | 2026年5月10日 0:00 |  | [#02] BOM 排产 / 采购 / 出库 周期: 2026-04-29 ~ 2026-05-10 · 负责人: 林雪平 [作业内容] 协调海河一号项目调用 1400×850 桌面式标准平台 ×3，新模块下采购订单，库存模块出库。 [交付内容] 3 套 1400×850 平台 / 50ml 中转模块 ×2 / 2ml 西林瓶中转模块 / 六轴机械臂（夹爪 2ml + 视觉）/ 扫码枪 / 离心机 / 注射泵 / 加液模块 / 超声·均质模块等 BOM 全部物料。 [关键到货节点] 05-07 25ml 高精度注射泵 · 05-10 拆盖加液 + 5CC 滤筒齐到。 [注意事项] BOM 中标记'稍后采购'的支架/扫码枪需立即下单。 [警示] 5/1~5/5 国际劳动节假期，供应商可能停工，务必 4/30 前完成所有订单确认与发货安排。
3 | 手动计划 | 新模块 URS 研发 | 6 个工作日 | 2026年4月29日 0:00 | 2026年5月10日 0:00 |  | [#03] 新模块 URS 研发 周期: 2026-04-29 ~ 2026-05-10 · 负责人: 宾俊 [作业内容] BOM 中无现成模块（50ml 中转 ×2、2ml 中转、新拆盖加液 BOM 图档）的需求规格说明书研发，对接徐工下单生产；1400 平台改大板由徐工 + 宾俊负责。 [交付内容] 模块 URS 文档 / 加工图档 / 装配说明 [注意事项] 固体称量模块（螺杆式万分之一 220g）样品测试未通过，需推动唐宋版改良，必要时备选方案就位。 [前置事项] 与徐工对接 BOM 图档下采购订单。
4 | 手动计划 | ★ 里程碑：25ml 高精度注射泵到齐 | 1 个工作日 | 2026年5月7日 0:00 | 2026年5月8日 0:00 |  | [#04] ★ 里程碑：25ml 高精度注射泵到齐 周期: 2026-05-07 ~ 2026-05-08 [硬节点 #1] 高精度注射泵加液系统 25ml（HHM10B-025-UD）已排产，05-07 到齐。 [警示] 此模块到货延期将影响 #1 称量工站组装，无法在 05-10 启动硬件组装。
5 | 手动计划 | ★ 里程碑：拆盖加液 + 5CC 滤筒到齐 · BOM 100% | 1 个工作日 | 2026年5月10日 0:00 | 2026年5月11日 0:00 | 2,3,4 | [#05] ★ 里程碑：拆盖加液 + 5CC 滤筒到齐 · BOM 100% 周期: 2026-05-10 ~ 2026-05-11 [硬节点 #2] 50ml 离心管注射泵拆盖加液模块（HHM03E-050）+ 5CC 筒式过滤模块（HHM04M-005）到齐。BOM 100% 到位。 [警示] 此节点未达成则硬件组装无法开工，整条主线停摆。 [前置事项] 任务 2、3、4 全部完成。
6 | 手动计划 | 第二阶段：软件生成（与硬件并行） | 13 个工作日 | 2026年4月29日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 |  | [#06] 第二阶段：软件生成（与硬件并行） [阶段周期] 04-29 ~ 05-20（22 天，与硬件全程并行） [责任人] 张炳杰 [策略] 软件不等模块到厂，04-29 即并行启动；05-15 前 APS+用户权限主体冻结，留 5 天给 Protocol 与精度标定。 [警示] 中医经典名方采用操作平台固定上料 + 六轴机械臂方案，本项目不开发 WCS。
7 | 手动计划 | 主数据 / 用户权限 / APS 开发 | 13 个工作日 | 2026年4月29日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 |  | [#07] 主数据 / 用户权限 / APS 开发 周期: 2026-04-29 ~ 2026-05-20 · 负责人: 张炳杰 [作业内容] 主数据模块、用户权限管理、APS 任务调度系统开发。 [交付内容] APS 服务器 + 主数据 + 用户权限三件套。 [注意事项] APS 直接下发任务到工控机（无 WCS），需明确接口协议与心跳/重试策略。 [警示] 5/1~5/5 假期可远程开发，但需提前同步代码、做好分支管理。
8 | 手动计划 | 设备操作软件 + 触摸屏 1·2 | 9 个工作日 | 2026年5月8日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 |  | [#08] 设备操作软件 + 触摸屏 1·2 周期: 2026-05-08 ~ 2026-05-20 · 负责人: 张炳杰 [作业内容] 工控机 1（前处理 #1·#2·#3）+ 工控机 2（#4 UPLC）的设备操作软件 + 双触摸屏程序开发。 [交付内容] 触摸屏 1（前处理）+ 触摸屏 2（检测）操作界面 + 异常告警逻辑。
9 | 手动计划 | Protocol 编写 / 精度标定 | 4 个工作日 | 2026年5月15日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 |  | [#09] Protocol 编写 / 精度标定 周期: 2026-05-15 ~ 2026-05-20 · 负责人: 张炳杰 [作业内容] 实验 Protocol 参数化、精度标定流程脚本编写。 [交付内容] Protocol 模板 + 标定脚本 + 校准用例。 [注意事项] 称量 ±0.1 mg @ 1 g、加液 ±0.5% @ 50 ml 标定流程必须固化为标准用例。
10 | 手动计划 | 第三阶段：硬件组装 | 7 个工作日 | 2026年5月10日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 |  | [#10] 第三阶段：硬件组装 [阶段周期] 05-10 ~ 05-20 [责任团队] 涂大亮（主） + 宾俊（异常支持） [警示] 05-15 三工站上电完成是硬节点；六轴机械臂视觉标定 + 2ml 中转模块为新增风险点，需独立预留半天验证窗口。
11 | 手动计划 | 三工站组装 / 接线 / 外罩 | 6 个工作日 | 2026年5月10日 0:00 | 2026年5月15日 0:00 | 5 | [#11] 三工站组装 / 接线 / 外罩 周期: 2026-05-10 ~ 2026-05-15 · 负责人: 涂大亮,宾俊 [作业内容] #1 称量 + #2 提取 + #3 净化三个 1400×850 平台机械组装、电气接线、外罩安装。 [交付内容] 三工站完成机械与电气集成。 [前置事项] BOM 100% 到货（任务 5 完成）。
12 | 手动计划 | 上电上气 / 对点位 / 工控封装 | 3 个工作日 | 2026年5月15日 0:00 | 2026年5月19日 0:00 | 11 | [#12] 上电上气 / 对点位 / 工控封装 周期: 2026-05-15 ~ 2026-05-19 · 负责人: 涂大亮 [作业内容] 上电上气测试、机械臂对点位、工控柜封装。 [警示] 六轴机械臂视觉标定单独串行（耗时风险点），独立预留半天验证窗口；2ml 中转模块为新增风险点。
13 | 手动计划 | 单平台调试 | 3 个工作日 | 2026年5月18日 0:00 | 2026年5月20日 0:00 | 12 | [#13] 单平台调试 周期: 2026-05-18 ~ 2026-05-20 · 负责人: 涂大亮 [作业内容] 各工站独立功能测试。 [验收] 各单机按钮 / 传感器响应正确，无通讯丢包。
14 | 手动计划 | 第四阶段：软硬件联调 | 2 个工作日 | 2026年5月20日 0:00 | 2026年5月22日 0:00 |  | [#14] 第四阶段：软硬件联调 [阶段周期] 05-20 ~ 05-22（2 天） [责任团队] 涂大亮（主） + 张炳杰 + 王辉（流程时序辅助）
15 | 手动计划 | 全流程联机调试 | 2 个工作日 | 2026年5月20日 0:00 | 2026年5月22日 0:00 | 9,13 | [#15] 全流程联机调试 周期: 2026-05-20 ~ 2026-05-22 · 负责人: 涂大亮,张炳杰,王辉 [作业内容] 全流程联机调试 + 各工站对点位 + 工控封装。 [交付内容] 联调报告。 [验收] 各工站功能测试通过 + 通讯零丢包 + 单机按钮 / 传感器响应正确。 [警示] 王辉负责流程时序图核对，确保时序与硬件状态一致。 [前置事项] Protocol 编写完成（任务 9）+ 单平台调试通过（任务 13）。
16 | 手动计划 | 第五阶段：无料空跑 | 2 个工作日 | 2026年5月22日 0:00 | 2026年5月24日 0:00 |  | [#16] 第五阶段：无料空跑 [阶段周期] 05-22 ~ 05-24（2 天） [责任团队] 涂大亮（主） + 张炳杰 [警示] 05-22 空跑必须 10 循环零异常，否则带料禁开。
17 | 手动计划 | 无料空跑 10 循环（含 Fork/Join 并行） | 2 个工作日 | 2026年5月22日 0:00 | 2026年5月24日 0:00 | 15 | [#17] 无料空跑 10 循环（含 Fork/Join 并行） 周期: 2026-05-22 ~ 2026-05-24 · 负责人: 涂大亮,张炳杰 [作业内容] 耗材模拟全流程循环，验证 Fork/Join 并行调度（离心 ⇉ 过滤耗材准备）。 [交付内容] 干运行日志（含 10 个完整循环）。 [验收] 10 循环无异常停止 + 六轴机械臂抓取无失败 + 无卡滞。 [警示] Fork/Join 并行必须验证不抢资源（涂大亮主导校验）。
18 | 手动计划 | 第六阶段：带料测试 | 3 个工作日 | 2026年5月24日 0:00 | 2026年5月27日 0:00 |  | [#18] 第六阶段：带料测试 [阶段周期] 05-24 ~ 05-27（3 天） [责任团队] 涂大亮（主） + 张炳杰
19 | 手动计划 | 带料测试 3 批真实样品 | 4 个工作日 | 2026年5月24日 0:00 | 2026年5月27日 0:00 | 17 | [#19] 带料测试 3 批真实样品 周期: 2026-05-24 ~ 2026-05-27 · 负责人: 涂大亮,张炳杰 [作业内容] 3 批真实中药样品的完整工艺全流程运行 + 精度标定流程。 [交付内容] 3 批样品检测数据 + 精度标定记录。 [验收] 样品处理成功率 100% · 批内 RSD ≤ 2% · 对人工 RSD ≤ 4% · 处理通量 ≥ 20 样品/5h。 [警示] 带料 3 批必须覆盖完整 Protocol 含含量计算 RSD。
20 | 手动计划 | 第七阶段：出厂验证 | 2 个工作日 | 2026年5月27日 0:00 | 2026年5月28日 0:00 |  | [#20] 第七阶段：出厂验证 [阶段周期] 05-27 ~ 05-28（1 天验收 + 1 天发运） [责任人] 胡明磊（总负责，全员配合）
21 | 手动计划 | 出厂验收 · 6 大指标 | 2 个工作日 | 2026年5月27日 0:00 | 2026年5月28日 0:00 | 19 | [#21] 出厂验收 · 6 大指标 周期: 2026-05-27 ~ 2026-05-28 · 负责人: 胡明磊 [作业内容] 胡明磊主持，6 大指标验收。 [6 大指标] 加液精度 ±0.5% @ 50 ml · 称重精度 ±0.1 mg @ 1 g · 批内 RSD ≤ 2% · 对人工 RSD ≤ 4% · 处理通量 ≥ 20 样品/5h · 系统尺寸 3600×850×2050 mm。 [交付内容] 出厂验收单。 [警示] 任一指标不达标启动 24h 修正窗口；否则推迟 05-28 发运。
22 | 手动计划 | 设备打包 / 物流发运 | 1 个工作日 | 2026年5月28日 0:00 | 2026年5月28日 0:00 | 21 | [#22] 设备打包 / 物流发运 周期: 2026-05-28 ~ 2026-05-28 · 负责人: 林雪平,涂大亮 [作业内容] 设备拆装打包、装车、发运至大连物化所实验室二楼。 [交付内容] 物流单 + 装箱清单 + 防震/防潮记录。
23 | 手动计划 | 第八阶段：现场安装 | 3 个工作日 | 2026年5月28日 0:00 | 2026年5月31日 0:00 |  | [#23] 第八阶段：现场安装 [阶段周期] 05-28 ~ 05-31（3 天） [责任团队] 米红海（主） + 涂大亮（硬件支持）
24 | 手动计划 | 现场安装 / UPLC 联机 / 上电 | 3 个工作日 | 2026年5月28日 0:00 | 2026年5月30日 0:00 | 22 | [#24] 现场安装 / UPLC 联机 / 上电 周期: 2026-05-28 ~ 2026-05-30 · 负责人: 米红海,涂大亮 [作业内容] 大连物化所实验室二楼现场安装、UPLC 接驳、上电启动。 [警示] 客户 UPLC 接驳兼容性需提前与大连物化所确认（接驳位托盘 / 2ml 西林瓶规格 / 进样盘协议）。 [前置事项] 设备发运到位（任务 22）。
25 | 手动计划 | 24h 平稳运行 + 用户培训 | 2 个工作日 | 2026年5月30日 0:00 | 2026年5月31日 0:00 | 24 | [#25] 24h 平稳运行 + 用户培训 周期: 2026-05-30 ~ 2026-05-31 · 负责人: 米红海 [作业内容] 24 小时平稳运行测试 + 客户用户培训 + SOP 移交 + 技术支持文档交付。 [验收] 系统 24h 平稳运行 · 客户操作员能独立完成 1 个完整 Protocol。 [警示] 24h 平稳运行为客户验收前置条件。
26 | 手动计划 | ★ 里程碑：客户验收签字 · 项目交付 | 1 个工作日 | 2026年5月31日 0:00 | 2026年5月31日 0:00 | 25 | [#26] ★ 里程碑：客户验收签字 · 项目交付 周期: 2026-05-31 ~ 2026-05-31 [最终交付] 大连物化所客户方验收签字、项目正式交付。 [硬节点] 此为整条主线终点，05-31 客户签字是不可推迟的硬约束。 [前置事项] 24h 平稳运行通过（任务 25）。
27 | 手动计划 | 🏖 国际劳动节假期 · 法定 5 天 | 3 个工作日 | 2026年5月1日 0:00 | 2026年5月5日 0:00 |  | [#27] 🏖 国际劳动节假期 · 法定 5 天 周期: 2026-05-01 ~ 2026-05-05 [假期说明] 2026 年国际劳动节法定假期：5 月 1 日（周五） ~ 5 月 5 日（周二），共 5 天。 [影响范围] · 物料供应：5/1~5/5 国内多数供应商停工，5/6 起恢复发货。 · 林雪平需在 4/30 前完成本月所有 BOM 订单确认与发货安排。 · 软件开发：5/1~5/5 可远程进行，张炳杰主体冻结时点不变。 · 现场协调：客户方（大连物化所）同样放假，5/6 后再确认 UPLC 接驳细节。 [已纳入项目日历] 该 5 天已在 '中医名方-7Day' 日历中标记为非工作日，Gantt 时间轴会显示灰色背景。 [警示] 不可在 5/1~5/5 安排到货 / 现场作业 / 与客户对接的关键节点。