## 效率表
单流程成都食检院效率表
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 1批 32个样/2盘 | 1批 48个样/3盘 | 3批 64个样/6盘
| 提取 | 提取 | 加盐 水解加标调PH | 提取 | SPE | 浓缩复溶超声 | 过膜 | 恒温衍生
大兽残-肉蛋 | 5.4h (4个组：81min) | 5.4h (4个组：81min) | 0.77h (2个组：4.5min) | 1.2h (4个组：17min) | 2.4h (4个组：38min) | 2.2h (4个组：33min) | 0.87h (2个组：6.5min) | / | 32个样/15.2h | / | 96个样/ 26h | #1、2（提取） #3加盐 #4离心 #5SPE #6浓缩 #7过滤
大兽残-牛奶 | 3.0h (4个组：44min) | 3.0h (4个组：44min) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | / | 32个样/12.8h | / | 96个样/18.8h | 同上
21311-肉类 | 清洗：2.4h (4个组：36min) 提取：5.2h (4个组：79min) | 清洗：2.4h (4个组：36min) 提取：5.2h (4个组：79min) | 水解加标：1.4h (2个组：10min) 调PH：1.4h (2个组：10min) | 清洗：2.4h (4个组：36min) 提取：5.2h (4个组：79min)) | / | 2.1h (4个组：31min) | 0.87h (2个组：6.5min) | 16h | / | 48个样/33.97h | / | #1、2、4（清洗） #3水解 #8恒温 #3调PH #1、2、4（提取） #6浓缩 #7过滤
21311-蛋奶 | 提取：5.2h (4个组：79min) | 提取：5.2h (4个组：79min) | 同上 | 提取：5.2h (4个组：79min) | / | 同上 | 同上 | 同上 | / | 48个样/31.57h | / | #3水解 #8恒温 #3调PH #1、2、4（提取） #6浓缩 #7过滤
31656-鱼肉 | 2.6h (4个组：39min) | 2.6h (4个组：39min) | 水解加标：1.1h (2个组：9min) 调PH：1.2h (2个组：9min) | 2.6h (4个组：39min) | / | 1.2h (4个组：18min) | 2.3h (4个组：34min) | 16h | / | 48个样/ 32h | / | #3水解 #8恒温 #3调PH #1、2、4（提取） #6浓缩 #7过滤
多流程效率 | bar: #1 to #3
大兽残肉蛋+21311肉类 | #1: 哨基呋喃：1批/3盘 #1、2、4（清洗）-2.4h 哨基呋喃：中转等待 兽残：3批/6盘 #1、2（提取） #3加盐 #4离心 #5SPE #6浓缩 #7过滤-26h 哨基呋喃： #3水解 #8恒温 #3调PH #1、2、4（提取） #6浓缩 #7过滤-33.97h; #3: 48个硝基呋喃（3盘）、96个兽残（6盘）/33.97h

## 托盘
1盘样品对应平台所需的托盘类型和量
大兽残 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7
| 提取 | 提取 | 加盐 | 离心 | SPE | 浓缩复溶超声 | 过膜
肉类 | 50mL离心管（样品）1盘 | 50mL离心管（样品）1盘 | （#1、2平台）50mL离心管1盘（#） | (#3平台)50mL离心管1盘 | (#4平台)不带盖50mL离心管1盘 | 15mL西林瓶1盘（#） | (#6平台)15mL西林瓶1盘
| 带盖新50mL离心管1盘（#） | 带盖新50mL离心管1盘（#） | 盐管1盘 | 不带盖新50mL离心管1盘（#） | 15mL西林瓶1盘（#） | 1mL枪头1盘(可以做5盘样再搬运) | 1mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次)
| / | / | / | / | 5mL枪头1盘(可以做3盘样再搬运) | 50mL西林瓶1盘(复溶液用只需第一盘开始搬一次) | 2mL西林瓶1盘（#低温暂存间）
| / | / | / | / | spe柱1盘 | / | 0.22滤膜1盘
牛奶 | bar: #1 to #7
硝基呋喃 | #1 | #2 | #4 | #3 | #8 | #3 | #1 | #2 | #4 | #6 | #7
| 清洗 | 清洗 | 清洗 | 水解、加标加衍生剂 | 恒温衍生 | 调PH | 提取 | 提取 | 提取 | 浓缩复溶超声 | 过膜
21311-肉类 | 50mL离心管（样品）1盘（#） | 50mL离心管（样品）1盘（#） | 50mL离心管（样品）1盘（#） | （#1、2、4平台转过来）50mL离心管1盘（#） | （#3平台转过来）50mL离心管1盘（#） | （#8平台转过来）50mL离心管1盘（#） | （#3平台转过来）50mL离心管1盘 | （#3平台转过来）50mL离心管1盘 | （#3平台转过来）50mL离心管1盘 | (#1、2、4平台转过来)50mL西林瓶2盘（#） | (#6平台转过来)50mL西林瓶2盘（#）
| 带盖新50mL离心管1盘 | 带盖新50mL离心管1盘 | 带盖新50mL离心管1盘 | 200uL枪头(只需第一盘开始搬一次) | / | 50mLPP瓶1盘(校准液瓶用只需第一盘开始搬一次) | 50mL西林瓶2盘（#） | 50mL西林瓶2盘（#） | 50mL西林瓶2盘（#） | 1mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次) | 1mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次)
| / | / | / | 15mL西林瓶1盘(内标瓶和衍生瓶用只需第一盘开始搬一次) | / | / | 5mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次) | 5mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次) | 5mL枪头1盘(只需第一盘开始搬一次) | 50mL西林瓶1盘(复溶液用只需第一盘开始搬一次) | 2mL西林瓶1盘（#低温暂存间）(只需第一盘开始搬一次)
[8 empty] | / | / | / | 0.22滤膜1盘 | bar: #1 to #7
21311-蛋奶 | [7 empty] | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | bar: #1 to #7
31656-鱼肉 | [7 empty] | 同上 | 同上 | 同上 | 同上+2mL离心管1盘(只需第一盘开始搬一次) | bar: #1 to #7
#1、2、4平台共4种液体
#3平台内标共2种、衍生剂共2种、注射泵加液共3种（水解液2种、缓冲液1种）、校准液3种、
| 硝基呋喃21311内标：1瓶15ml西林瓶（8ml） |  |  | 衍生剂：1瓶15ml西林瓶（8ml）
| 硝基呋喃31656内标：1瓶15ml西林瓶（5ml） |  |  | 衍生剂：1瓶15ml西林瓶（12ml）
#6平台复溶液共3种
兽残：3瓶50ml西林瓶(40ml)
硝基呋喃21311：3瓶50ml西林瓶（40ml）
硝基呋喃31656：3瓶50ml西林瓶（40ml）

## 大兽残-肉蛋
平台 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
1个50ml离心管样品托盘16个样
#1平台-提取 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加缓冲溶液3ml，涡旋10s，双通道操作 |  |  | 140
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈10ml，涡旋60s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加缓冲溶液3ml，涡旋10s，双通道操作
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈10ml，涡旋60s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  |  | 离心时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加缓冲溶液3ml，涡旋10s，双通道操作 |  |  | 140
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈10ml，涡旋60s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  |  | 加液与振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加缓冲溶液3ml，涡旋10s，双通道操作
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈10ml，涡旋60s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  |  | 离心时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共81min |  | 4组样共16个:5.4h
#2平台-提取 | 与平台1同步进行 |  |  |  |  | 4个/组：共81min |  | 4组样共16个:5.4h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台1的50ml离心管（带盖新)托盘搬运到平台3
#3平台-加盐 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50ml离心管加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 50ml离心管加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋，双通道操作 |  |  | 110
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到样品架，静置10min |  | 20 | 40+
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到盐管架 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共4.5min |  | 8组样共16个:46min
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台4
#4平台-离心 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 60
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 7000r/min | 20 | 360
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（不带盖新）搬到50ml离心管全量转移模块 |  |  | 离心时同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管（不带盖新）搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（不带盖新）搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管（不带盖新）搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共17min |  | 4组样共16个:68min
机器人 |  | 运输 | 将平台4的50ml离心管托盘搬运到平台5
#5平台-spe 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱搬到2个spe模块 |  | 20 | 80
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到2个spe模块 |  | 20 | 80
| 6CC 自动上样SPE模块 | 活化 | 4ml甲醇、4ml水，2个模块4通道同时操作 |  |  | 580
| 机械臂 | 移液 | 移液：50ml离心管吸4mL到spe柱，吐枪头到废料框 | 4个样4个枪头 | 100 | 400
| 6CC 自动上样SPE模块 | 上样-弃液 | 上样4ml，弃去2ml，收集，2个模块4通道同时操作 |  |  | 240
| 机械臂 | 移液 | 移液：取新枪头，50ml离心管吸4mL到spe柱，吐枪头到废料框 | 4个样4个枪头 | 100 | 400
| 6CC 自动上样SPE模块 | 上样-收集 | 上样4ml，收集4ml，2个模块4通道同时操作 |  |  | 240
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱搬到肥料框 |  | 20 | 80
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共38min |  | 4组样共16个:2.4h
中转平台 | 中转平台 | 运输 | 将平台5的15ml西林瓶送到平台6
#6平台-浓缩复溶 4个/组 | 机械臂 | 移取上清液 | 移液：前2个15ml西林瓶吸1mL到前2个新的15ml西林瓶，重复4次，共4ml,吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 250 | 500
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的15ml西林瓶搬到15ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，双通道操作 |  |  | 300
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：后2个15ml西林瓶吸1mL到后2个新的15ml西林瓶，重复4次，共4ml,吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 250 | 浓缩时同步+200
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个1新的5ml西林瓶搬到另一个15ml西林瓶浓缩模块 |  | 20 | 40
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，双通道操作 |  |  | 300
| 机械臂 | 复溶甲醇 | 甲醇复溶液中吸200ul到前2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 浓缩时同步 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s |  |  | 10
| 机械臂 | 复溶水 | 水复溶液中吸800ul到前2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 浓缩时同步 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋30s |  |  | 30
| 机械臂 | 复溶甲醇 | 甲醇复溶液中吸200ul到后2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s |  |  | 10
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 复溶水 | 水复溶液中吸800ul到后2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋30s |  |  | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到15ml西林瓶超声模块 |  | 20 | 80
| 15ml西林瓶超声模块 | 超声 | 超声2min，四通道操作 | 常温加盖？防蒸发 |  | 120
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共33min |  | 4组样共16个:2.2h
机器人 |  | 运输 | 将平台6的15ml西林瓶托盘搬运到平台7
#7平台-过膜 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：15ml西林瓶吸1mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 5cc筒式过滤模块 | 过滤 | 过滤，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到废料框 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共6.5min |  | 8组样共16个:52min

## 大兽残-牛奶
平台 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
1个50ml离心管样品托盘16个样
#1平台-提取 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈20ml，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加乙腈20ml，涡旋60s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 7000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  |  | 离心时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的的50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共44min |  | 4组样共16个:2.9h
#2平台-提取 | 与平台1同步进行 |  |  |  |  | 4个/组：共44min |  | 4组样共16个:2.9h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台1的50ml离心管（带盖新)托盘搬运到平台3
#3平台-加盐 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50ml离心管加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 50ml离心管加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋，双通道操作 |  |  | 110
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到样品架，静置10min |  | 20 | 40+
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到盐管架 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共4.5min |  | 8组样共16个:46min
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台4
#4平台-离心 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 60
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 7000r/min | 20 | 360
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（不带盖新）搬到50ml离心管全量转移模块 |  |  | 离心时同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管（不带盖新）搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（不带盖新）搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管（不带盖新）搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起转移模块的前2个50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共17min |  | 4组样共16个:68min
机器人 |  | 运输 | 将平台4的50ml离心管托盘搬运到平台5
#5平台-spe 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱搬到2个spe模块 |  | 20 | 80
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到2个spe模块 |  | 20 | 80
| 6CC 自动上样SPE模块 | 活化 | 4ml甲醇、4ml水，2个模块4通道同时操作 |  |  | 580
| 机械臂 | 移液 | 移液：50ml离心管吸4mL到spe柱，吐枪头到废料框 | 4个样4个枪头 | 100 | 400
| 6CC 自动上样SPE模块 | 上样-弃液 | 上样4ml，弃去2ml，收集，2个模块4通道同时操作 |  |  | 240
| 机械臂 | 移液 | 移液：取新枪头，50ml离心管吸4mL到spe柱，吐枪头到废料框 | 4个样4个枪头 | 100 | 400
| 6CC 自动上样SPE模块 | 上样-收集 | 上样4ml，收集4ml，2个模块4通道同时操作 |  |  | 240
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱搬到肥料框 |  | 20 | 80
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共38min |  | 4组样共16个:2.4h
中转平台 | 中转平台 | 运输 | 将平台5的15ml西林瓶送到平台6
#6平台-浓缩复溶 4个/组 | 机械臂 | 移取上清液 | 移液：前2个15ml西林瓶吸1mL到前2个新的15ml西林瓶，重复4次，共4ml,吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 250 | 500
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的15ml西林瓶搬到15ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，双通道操作 |  |  | 300
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：后2个15ml西林瓶吸1mL到后2个新的15ml西林瓶，重复4次，共4ml,吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 250 | 浓缩时同步+200
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个1新的5ml西林瓶搬到另一个15ml西林瓶浓缩模块 |  | 20 | 40
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，双通道操作 |  |  | 300
| 机械臂 | 复溶甲醇 | 甲醇复溶液中吸200ul到前2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 浓缩时同步 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s |  |  | 10
| 机械臂 | 复溶水 | 水复溶液中吸800ul到前2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 浓缩时同步 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋30s |  |  | 30
| 机械臂 | 复溶甲醇 | 甲醇复溶液中吸200ul到后2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s |  |  | 10
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 复溶水 | 水复溶液中吸800ul到后2个新的15ml西林瓶 | 2个样用一个枪头 | 100 | 150
| 15ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋30s |  |  | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到15ml西林瓶超声模块 |  | 20 | 80
| 15ml西林瓶超声模块 | 超声 | 超声2min，四通道操作 | 常温加盖？防蒸发 |  | 120
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共33min |  | 4组样共16个:2.2h
机器人 |  | 运输 | 将平台6的15ml西林瓶托盘搬运到平台7
#7平台-过膜 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：15ml西林瓶吸1mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 5cc筒式过滤模块 | 过滤 | 过滤，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到废料框 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共6.5min |  | 8组样共16个:52min

## 21311-肉类
平台 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
1个50ml离心管样品托盘16个样
#1、2、4平台-提取 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加50%甲醇水10ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min，双通道操作 |  |  | 300
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加50%甲醇水20ml，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  |  | 离心时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖-占用，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖-全量转移-装盖 | 50ml离心管拆盖-全量转移-装盖，双通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的新的50ml离心管搬到50ml离心管加液模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的新的50ml离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
[6 empty] | 4个/组：共36min | 4组样共16个:2.4h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台4的50ml离心管（带样品)托盘搬运到平台3
#3平台-水解加标 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-占用 | 加0.2mol/l盐酸溶液10ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管均质模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管均质模块 | 均质 | 均质1min，双通道操作 | 10000r/min |  | 60
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 移液枪加标 | 内标瓶吸100uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 机械臂 | 移液枪加衍生剂 | 衍生剂瓶吸100uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖-涡旋 | 装盖，涡旋30s |  |  | 40
[6 empty] | 2个/组：共10min | 8个/组：共80min
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台8
#8平台-恒温 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml涡旋模块 |  | 20 | 40
| 50ml涡旋模块 | 涡旋 | 涡旋30min |  |  | 1800
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管恒温存储模块 |  | 15 | 30
| 以上动作，剩余7组重复做完后，要4.2h？恒温时衍生如何保持样品统一呢？ |  |  |  |  | 共32min | 8个/组：共4.2h
| 50ml离心管恒温存储模块 | 恒温衍生 | 恒温衍生16h |  |  | 16h
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到样品架 |  | 15 | 30
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台8的50ml离心管托盘搬运到平台3
样品冷却30min
#3平台-调PH 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-占用 | 加0.2mol/l磷酸钾溶液1~2ml，涡旋30s,双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第一个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 校准-洗针 | 校准-洗针，单通道操作 | 第一个样测试需要校准，往后的不再校准，直接测样 |  | 360
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第二个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 50ml加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 共11min | 8个/组：共1.4h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台1
#1平台-提取 4个/组 不能全量转移 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 | 1个样一个枪头，1个样5ml吸2次，共2个样。 | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 加液-装盖-涡旋 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  |  | 加液与振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 加液-装盖-涡旋 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到原来的50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 |  | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到原来的50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 |  | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共79min |  | 4组样共16个:5.3h
#1、2、4平台-提取 | 与平台1同步进行 |  |  |  |  | 4个/组：共79min |  | 4组样共16个:5.3h
中转平台 | 中转平台 | 运输 | 将平台1的50ml西林瓶送到平台6
#6平台-浓缩复溶 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 1200
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：复溶液吸1mL0.1%甲酸水到50ml西林瓶，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头，共4个样 | 100 | 400
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 10
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 加液 | 正压加液3ml正己烷，混匀30s，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共31min |  | 4组样共16个:2.1h
机器人 |  | 运输 | 将平台6的15ml西林瓶托盘搬运到平台7
#7平台-过膜 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：50ml西林瓶吸下层0.8mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 5cc筒式过滤模块 | 过滤 | 过滤，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到废料框 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共6.5min |  | 8组样共16个:52min

## 21311-蛋奶
平台 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
1个50ml离心管样品托盘16个样
#3平台-水解加标 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-占用 | 加0.2mol/l盐酸溶液10ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管均质模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管均质模块 | 均质 | 均质1min，双通道操作 | 10000r/min |  | 60
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 移液枪加标 | 内标瓶吸100uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 机械臂 | 移液枪加衍生剂 | 衍生剂瓶吸100uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖-涡旋 | 装盖，涡旋30s |  |  | 40
[6 empty] | 2个/组：共10min | 8个/组：共80min
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台8
#8平台-恒温 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml涡旋模块 |  | 20 | 40
| 50ml涡旋模块 | 涡旋 | 涡旋30min |  |  | 1800
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管恒温存储模块 |  | 15 | 30
| 以上动作，剩余7组重复做完后，要4.2h？恒温时衍生如何保持样品统一呢？ |  |  |  |  | 共32min | 8个/组：共4.2h
| 50ml离心管恒温存储模块 | 恒温衍生 | 恒温衍生16h |  |  | 16h
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到样品架 |  | 15 | 30
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台8的50ml离心管托盘搬运到平台3
样品冷却30min
#3平台-调PH 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-占用 | 加0.2mol/l磷酸钾溶液1~2ml，涡旋30s,双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第一个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 校准-洗针 | 校准-洗针，单通道操作 | 第一个样测试需要校准，往后的不再校准，直接测样 |  | 360
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第二个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 50ml加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 共11min | 8个/组：共1.4h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台1
#1平台-提取 4个/组 不能全量转移 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 | 1个样一个枪头，1个样5ml吸2次，共2个样。 | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 加液-装盖-涡旋 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  |  | 加液与振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 加液-装盖-涡旋 | 加乙酸乙酯10ml，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到原来的50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 |  | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 离心管吸5mL到原来的50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 |  | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共79min |  | 4组样共16个:5.3h
#2平台-提取 | 与平台1同步进行 |  |  |  |  | 4个/组：共79min |  | 4组样共16个:5.3h
中转平台 | 中转平台 | 运输 | 将平台1的50ml西林瓶送到平台6
#6平台-浓缩复溶 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 1200
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：复溶液吸1mL0.1%甲酸水到50ml西林瓶，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头，共4个样 | 100 | 400
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 10
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 加液 | 正压加液3ml正己烷，混匀30s，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共31min |  | 4组样共16个:2.1h
机器人 |  | 运输 | 将平台6的15ml西林瓶托盘搬运到平台7
#7平台-过膜 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：50ml西林瓶吸下层0.8mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 5cc筒式过滤模块 | 过滤 | 过滤，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到废料框 |  | 20 | 40
[6 empty] | 2个/组：共6.5min |  | 8组样共16个:52min

## 31656
平台 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
1个50ml离心管样品托盘16个样
#3平台-水解加标 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-占用 | 加0.5mol/l盐酸溶液5ml，双通道操作 |  |  | 40
| 机械臂 | 移液枪加标 | 内标瓶吸50uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 机械臂 | 移液枪加衍生剂 | 衍生剂瓶吸100uL到50ml离心管，吐枪头到废料框 | 2个样一个枪头 | 100 | 150
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖-涡旋 | 装盖，涡旋60s |  |  | 100
[6 empty] | 2个/组：共9min | 8个/组：共1.1min
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台8
#8平台-恒温 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管（带样），搬运到50ml涡旋模块 |  | 20 | 40
| 50ml涡旋模块 | 涡旋 | 涡旋30min |  |  | 1800
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管恒温存储模块 |  | 15 | 30
| 以上动作，剩余7组重复做完后，要4.2h？恒温时衍生如何保持样品统一呢？ |  |  |  |  | 共32min | 8个/组：共4.2h
| 50ml离心管恒温存储模块 | 恒温衍生 | 恒温衍生16h |  |  | 16h
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到样品架 |  | 15 | 30
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台8的50ml离心管托盘搬运到平台3
样品冷却30min
#3平台-调PH 2个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-占用 | 拆盖,双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第一个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 校准-洗针 | 校准-洗针，单通道操作 | 第一个样测试需要校准，往后的不再校准，直接测样 |  | 360
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起第二个50ml离心管搬到50ml离心管PH模块 |  | 15 | 15
| 50ml离心管PH模块 | 上样-洗针 | 上样-洗针，单通道操作 |  |  | 180
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 15 | 15
| 50ml加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管装盖 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管，搬运到50ml样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 共9min | 8个/组：共1.2h
机器人 | 中转平台 | 运输 | 将平台3的50ml离心管托盘搬运到平台1
#1平台-提取 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  | 30 | 60
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 50ml离心管拆盖，加乙酸乙酯10ml，涡旋30s，双通道操作 |  |  | 100
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml离心管（带样）扫码，搬运到50ml加液涡旋模块 |  |  | 振荡时同步
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖 | 50ml离心管拆盖，加乙酸乙酯10ml，涡旋30s，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到50ml离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡10min，双通道操作 |  |  | 600
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50ml离心管搬到50ml离心管离心模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管离心模块 | 离心 | 离心5min,四通道操作 | 4000r/min |  | 430
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的前2个50ml离心管搬到50ml离心管加液涡旋模块 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的后2个50ml离心管搬到50ml离心管全量转移模块 |  | 15 | 30
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖同步
| 机械臂 | 移取上清液 | 新的离心管吸5mL到50ml西林瓶，重复一次，吐枪头到废料框。 | 1个样一个枪头，1个样4ml吸2次，共2个样。 | 140 | 280
| 50ml离心管加液涡旋模块 | 装盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 50ml离心管全量转移模块 | 拆盖 | 50ml离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起全量转移模块的50ml离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
[6 empty] | 4个/组：共39min | 4组样共16个:2.6h
#2平台-提取 | 与平台1同步进行 |  |  |  |  | 4个/组：共39min | 4组样共16个:2.6h
中转平台 | 中转平台 | 运输 | 将平台1的50ml西林瓶送到平台6
#6平台-浓缩复溶 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50ml西林瓶搬到50ml西林瓶浓缩模块，双通道操作 |  | 20 | 40
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 浓缩 | 浓缩，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 500
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：复溶液吸1mL5%甲醇溶液到50ml西林瓶，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头，共4个样 | 100 | 400
| 50ml西林瓶浓缩模块 | 涡旋 | 涡旋10s，2个50ml西林瓶浓缩模块双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 80
[6 empty] | 4个/组：共18min |  | 4组样共16个:1.2h
机器人 |  | 运输 | 将平台6的15ml西林瓶托盘搬运到平台7
#7平台-过膜 4个/组 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个2ml离心管搬到2ml离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
| 2ml离心管拆装盖模块 | 拆盖-占用 | 2ml离心管拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：50ml西林瓶吸1mL到2ml离心管，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 2ml离心管拆装盖模块 | 装盖 | 2ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml离心管搬到2ml离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个2ml离心管搬到2ml离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
| 2ml离心管拆装盖模块 | 拆盖-占用 | 2ml离心管拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：50ml西林瓶吸1mL到2ml离心管，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 2ml离心管拆装盖模块 | 装盖 | 2ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml离心管搬到2ml离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 2ml离心管离心模块 | 离心 | 2ml离心管离心10min | 1400r/min |  | 660
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个新的2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  |  | 离心时同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块前2个2ml离心管搬到2ml离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
| 2ml离心管拆装盖模块 | 拆盖-占用 | 2ml离心管拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：2ml离心管吸1mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 2ml离心管拆装盖模块 | 装盖 | 2ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个新的2ml西林瓶搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒滤头搬到5cc筒式过滤模块 |  | 20 | 40
| 5cc筒式过滤模块 | 拆盖-占用 | 2ml西林瓶拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块后2个2ml离心管搬到2ml离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
| 2ml离心管拆装盖模块 | 拆盖-占用 | 2ml离心管拆盖-占用，双通道操作 |  |  | 10
| 机械臂 | 移取上清液 | 移液：2ml离心管吸1mL到筒式过滤针，吐枪头到废料框 | 一个样用一个枪头 | 100 | 200
| 2ml离心管拆装盖模块 | 装盖 | 2ml离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 5cc筒式过滤模块 | 装盖 | 2ml西林瓶管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖同步
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶扫码，搬到样品架 |  | 20 | 40
| 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2ml西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
[6 empty] | 4个/组：共34min | 4组样共16个:2.3h