## 效率表
|  | 提取平台 | 离心平台 | 盐析平台 | 离心平台 | SPE平台 | 浓缩+过滤平台 | 效率
|  | 200ul移液枪+正压 |  | 5ml移液枪 |  |  | 5ml移液枪+正压 | 最大进样量，组数
第五法 药材及饮片（植物类）中禁用农药多残留测定法 | QuEhERS | 第一组41+16min，间隔16min | 第一组32min，间隔13min | 23min | 11min | 2min | 13min | 32个样，4个组
| 固相萃取法一 | 第一组41+16min，间隔16min | 第一组32min，间隔13min | 23min | 11min | 2min | 13min | 32个样，4个组
| 固相萃取法二 | 第一组30+16min，间隔10min | 第一组32min，间隔13min | 18min | 2min | 28min | 13min | 20个样，4个组
| 固相萃取法三 | 第一组30+9min，间隔10min | 26min | 9min | 1min | 42min | 20min | 20个样，2个组
第六法 相关药材及饮片品种中农药多残留测定法 | 枸杞子、百合、麦冬 | 第一组41+16min，间隔16min | 第一组39min，间隔17min | 18min | 2min | 2min | 18min | 28个样，4个组
| 三七、浙贝母、川贝母、湖北贝母、伊贝母、平贝母、白术 | 第一组41+16min，间隔16min | 第一组39min，间隔17min | 23min | 11min | 2min | 18min | 28个样，4个组

## 第五法-QuEhERS
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘托盘炓、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min |  |  | 1800
最大进样量为32个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共16min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步+150
|  | 中转平台 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加盐涡旋 |  | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 180
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 前2个样继续冰水浴时间至10min |  |  | 320
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的前2个样50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 后2个样冰水浴时间至10min |  |  | 240
|  | 搬运 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 冰浴时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 4个离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共32min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸9mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4.5mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s双通道操作 |  |  | 装盖同步60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作
| 移液 |  | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸9mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4.5mL2次，一个样用一个枪头
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  |  | 涡旋过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共23min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管离心模块 |  | 20 | 80
| 离心 |  | 15mL离心管离心模块 | 离心 | 离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共11min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管托盘的15mL离心管搬到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 2mL西林瓶拆装盖模块 | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
共13min

## 第五法-一
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min
最大进样量为32个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共16min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步+180
|  | 中转平台 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加盐涡旋 |  | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 180
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 前2个样继续冰水浴时间至10min |  |  | 320
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的前2个样50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 后2个样冰水浴时间至10min |  |  | 240
|  | 搬运 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 冰浴时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 4个离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共32min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸3-5mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s双通道操作 |  |  | 装盖同步60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作
| 移液 |  | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸3-5mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  |  | 涡旋过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共23min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管离心模块 |  | 20 | 80
| 离心 |  | 15mL离心管离心模块 | 离心 | 离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共11min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管托盘的15mL离心管搬到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 2mL西林瓶拆装盖模块 | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
共13min

## 第五法-二
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min
最大进样量为20个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共16min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步+180
|  | 中转平台 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加盐涡旋 |  | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 180
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 前2个样继续冰水浴时间至10min |  |  | 320
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的前2个样50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 后2个样冰水浴时间至10min |  |  | 240
|  | 搬运 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 冰浴时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 4个离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共32min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸8mL，吐到拆盖加液模块的15mL离心管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖过程同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸8mL，吐到拆盖加液模块的15mL离心管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖过程同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共18min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台-SPE， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的15mL离心管搬到6cc自动上样SPE模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 上样 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 上样 | 注射针吸取3~5mL样液,吐到6ccSPE柱，双通道操作 |  |  | 3~5min
| 洗针 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 洗针 | 注射针到清洗位，双通道操作 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起SPE模块的15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，丢到废料框 |  | 15 | 30
| 装盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起折装盖模块的15mL离心管放回样品样品架 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的15mL离心管搬到6cc自动上样SPE模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 上样 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 上样 | 注射针吸取3~5mL样液,吐到6ccSPE柱，双通道操作 |  |  | 3~5min
| 洗针 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 洗针 | 注射针到清洗位，双通道操作 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起SPE模块的15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，丢到废料框 |  | 15 | 30
| 装盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起折装盖模块的15mL离心管放回样品样品架 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL西林瓶搬到中转台 |  | 15 | 60
共28min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL西林瓶运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL西林瓶搬到50mL西林瓶托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 2mL西林瓶拆装盖模块 | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 拆盖过程同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15ml离心管吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 2mL西林瓶拆装盖模块 | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 10
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
共13min

## 第五法-三
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 2个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min
最大进样量为20个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中2个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 30
共9min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台， 2个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步+150
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 20 | 40
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 冰水浴时间至10min |  |  | 600
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起低温托盘的50mL离心管搬到50mL离心管离心模块 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 50ml离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中2个的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 30
共26min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 2个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸4mL，吐到拆盖加液模块的15mL离心管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖过程同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的15mL离心管到中转台 |  | 15 | 30
9min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台， 2个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的2个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 30
共1min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台-SPE， 2个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的15mL离心管搬到6cc自动上样SPE模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，放到6cc自动上样SPE模块 |  | 20 | 40
| 预洗 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 预洗 | 注射针吸取10mL乙腈甲苯溶液,吐到6ccSPE柱，过柱子，双通道操作 |  |  | 630
| 上样 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 上样 | 注射针吸取2mL样液,吐到6ccSPE柱，双通道操作 |  |  | 150
| 洗针 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 洗针 | 注射针到清洗位，双通道操作 |  |  | 60
| 洗脱 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 洗脱 | 注射针吸取20mL乙腈甲苯溶液,吐到6ccSPE柱，过柱子，双通道操作 |  |  | 1230
| 洗针 |  | 6cc自动上样SPE模块 | 洗针 | 注射针到清洗位 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起SPE模块的15mL离心管搬到15mL离心管拆装盖模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起6ccSPE柱，丢到废料框 |  | 15 | 30
| 装盖 |  | 15mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶，放到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起折装盖模块的15mL离心管放回样品样品架 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到中转台 |  | 15 | 30
共42min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 2个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台-浓缩过滤平台 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到50mL西林瓶托盘 |  | 15 | 30
| 浓缩复溶混匀 |  | 50mL西林瓶浓缩模块 | 浓缩-复溶-混匀 | 浓缩近干,正压加液加乙腈定容至2mL,混匀10s |  |  | 900
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 浓缩时同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，放到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL西林瓶吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料口 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 2.5cc针式过滤模块 | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 2mL西林瓶拆装盖模块 | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起浓缩模块的50ml西林瓶搬到西林瓶架 |  | 20 | 40
共20min

## 第六法-枸杞
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min
最大进样量为28个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共16min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台-离心平台 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 冰水浴20min |  |  | 1200
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步180
|  | 中转平台 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加盐涡旋 |  | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到50mL离心管离心 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 180
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到50mL离心管离心 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 4个离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共39min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸8mL，吐到拆盖加液模块的15mL离心管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖过程同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸8mL，吐到拆盖加液模块的15mL离心管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 装盖过程同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL离心管放回样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个的15mL离心管到中转台 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共18min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台-离心平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台-SPE， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台-浓缩过滤平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到50mL浓缩模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15mL离心管吸5mL，吐到50mL西林瓶，吐枪头 | 可以润洗 | 70 | 140
| 加液复溶混匀 |  | 50mL西林瓶浓缩模块 | 加液-复溶-混匀 | 正压加液加乙腈15mL,混匀5s（百合、麦冬加5ml） |  |  | 15
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 10
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：5ml西林瓶吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖）的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到50mL浓缩模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15mL离心管吸5mL，吐到50mL西林瓶，吐枪头 | 可以润洗 | 70 | 140
| 加液复溶混匀 |  | 50mL西林瓶浓缩模块 | 加液-复溶-混匀 | 正压加液加乙腈15mL,混匀5s（百合、麦冬加5ml） |  |  | 15
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 10
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：5ml西林瓶吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖）的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
共18min

## 第六法-三七
平台 | protocoL流程 | 功能岛 | 模块 | 功能码 | 功能码说明 | 参数 | 节拍（s） | 时长（s）
| 实验执行 | 人工准备称好样的50mL离心管、托盘、枪头、试剂放至在相应的工作位
#1平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 扫码 | 夹爪夹起50mL离心管扫码，搬运到50mL加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液涡旋 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL1%乙酸溶液，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬运到样品架 |  | 20 | 40
| 静置 | 自动化岛 | 样品架 |  | 静置浸润30min
最大进样量为28个样，需要全部完成静置操作再进行以下4个一组操作。当进样量少于30min完成时，需要等待够30min再进行以下操作。
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 100
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管加液涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加液 | 自动化岛 | 50mL离心管加液涡旋模块 | 拆盖-加液-装盖-涡旋 | 加15mL乙腈，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加液模块的50mL离心管搬到50mL振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 | 自动化岛 | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 15 | 30
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中4个50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共16min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#2平台 |  | 3 | 3
#2平台-离心平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到低温50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 低温50mL离心管托盘 | 冰浴 | 冰水浴20min |  |  | 1200
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖加盐涡旋 | 自动化岛 | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 100
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 搬运时同步180
|  | 中转平台 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到50mL加盐涡旋模块 |  |  | 振荡过程中同步
| 拆盖加盐涡旋 |  | 50mL加盐涡旋模块 | 拆盖-加盐-装盖-涡旋 | 涡旋60S，双通道操作 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到50mL离心管离心 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起加盐模块的50mL离心管搬到50mL离心管振荡模块 |  | 15 | 30
| 振荡 |  | 50mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡3min | 500次/分 |  | 180
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起盐管搬到废料口 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的50mL离心管搬到50mL离心管离心 |  | 20 | 40
| 离心 |  | 50mL离心管离心模块 | 离心 | 4个离心管离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起离心模块的50mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的50mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共39min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个50mL离心管运送到#3平台 |  | 3 | 3
#3平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个50mL离心管搬到50mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起前2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 10
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 拆盖过程同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸9mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4.5mL2次，一个样用一个枪头 | 70 | 280
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作 |  |  | 10
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s双通道操作 |  |  | 装盖同步60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个50mL离心管搬到50mL离心管拆装盖模块
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL净化管搬到15mL离心管涡旋模块
| 拆盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 拆盖 | 50mL离心管拆盖，双通道操作
| 拆盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作
| 移液 |  | 机械臂 | 移液 | 移液：50mL离心管吸9mL，吐到拆盖加液模块的15mL净化管，吐枪头到废料口 | 不需要润洗，5mL枪头移4.5mL2次，一个样用一个枪头
| 装盖 |  | 50mL离心管拆装盖模块 | 装盖 | 50mL离心管装盖，双通道操作
| 装盖 |  | 15mL离心管涡旋模块 | 装盖 | 15mL离心管装盖，涡旋60s，双通道操作 |  |  | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  |  | 涡旋过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起涡旋模块的15mL净化管搬到15mL离心管振荡模块 |  | 20 | 40
| 振荡 |  | 15mL离心管振荡模块 | 振荡 | 振荡5min | 500次/分 |  | 300
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆装盖模块的50mL离心管放回样品架 |  |  | 振荡过程中同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起振荡模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共23min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#4平台 |  | 3 | 3
#4平台， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到15mL离心管离心模块 |  | 20 | 80
| 离心 |  | 15mL离心管离心模块 | 离心 | 离心5min | 4000r/min |  | 360
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起4个15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 80
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起样品架中的4个15mL离心管到中转台 |  | 15 | 60
共11min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 4个15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 3
#5平台-SPE， 4个组 |  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到中转台 |  | 15 | 60
共2min
中转平台 |  | 中转平台 | 中转平台 | 搬运样品 | 15mL离心管运送到#5平台 |  | 3 | 6
#6平台-浓缩过滤平台， 4个组 |  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL离心管托盘 |  | 15 | 60
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到50mL浓缩模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15mL离心管吸5mL，吐到50mL西林瓶，吐枪头 | 可以润洗 | 70 | 140
| 加液复溶混匀 |  | 50mL西林瓶浓缩模块 | 加液-复溶-混匀 | 正压加液加乙腈15mL,混匀5s（百合、麦冬加5ml） |  |  | 15
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 10
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：5ml西林瓶吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖）的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起后2个15mL离心管搬到15mL拆盖模块 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起50mL西林瓶搬到50mL浓缩模块 |  | 20 | 40
| 拆盖 |  | 15mL离心管拆盖模块 | 拆盖 | 15mL离心管拆盖，双通道操作 |  |  | 搬运时同步
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：15mL离心管吸5mL，吐到50mL西林瓶，吐枪头 | 可以润洗 | 70 | 140
| 加液复溶混匀 |  | 50mL西林瓶浓缩模块 | 加液-复溶-混匀 | 正压加液加乙腈15mL,混匀5s（百合、麦冬加5ml） |  |  | 15
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起2mL西林瓶搬到5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
|  | 自动化岛 | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起一次性的0.22μm针式滤头针筒，5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） |  | 20 | 40
| 拆盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 拆盖 | 2mL西林瓶拆盖 |  |  | 10
| 移取上清液 | 自动化岛 | 机械臂 | 移液 | 移液：5ml西林瓶吸2mL，吐到过滤模块的针筒，吐枪头到废料框 | 不需要润洗 | 70 | 140
| 过滤 |  | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 过滤 | 过滤 |  |  | 5
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起针筒过滤器搬到废料口 |  | 15 | 30
| 装盖 | 自动化岛 | 5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖） | 装盖 | 2mL西林瓶装盖 |  |  | 搬运时同步
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起5cc筒式过滤模块（带小瓶拆盖）的2mL西林瓶搬到样品架 |  | 20 | 40
|  |  | 机械臂 | 搬运 | 夹爪夹起拆盖模块的15mL离心管搬到样品架 |  | 20 | 40
共18min